1.信息发布机（信息宣教屏）技术参数

数量：立式5台，卧式1台，共6台（下表为单台技术参数）

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 背光类型 | LED光源 |
| 2 | 屏幕 | ≥55寸（立式），≥65寸（卧式） |
| 3 | 屏幕比例 | 16:9（立式），9:16（卧式） |
| 4 | 分辨率 | ≥1920*1080 |
| 5 | 亮度 | ≥400cd/m2 |
| 6 | 对比度 | ≥1000:1:00 |
| 7 | 显示色彩 | ≥1.06B(10bit) |
| 8 | 视角 | 全视角 |
| 9 | 亮度调节 | 可调试 |
| 10 | GPU | GPU 主频≥1.8G 四核处理器， 搭载Android7.1及以上系统 |
| 11 | 内存 | ≥2G Byte DDR3 |
| 12 | 闪存 | ≥16GB EMMC NAND芯片， |
| 13 | 视频 | 支持高清具备超强的计算性能、2D/3D图形处理能力和全高清视频编解码能力，HDMI 1.4标准显示接口 |
| 14 | 喇叭 | 8欧·6W双路音频功放输出，内置扬声器2只 |
| 15 | 一键恢复出厂设置功能 | 具备 |
| 16 | 信息发布系统软件 | - 播放单个1080P或4K视频时，CPU占有量不超30% ；1080P跟4K视频同步播放时，CPU占有量不超60%，保证播放的流畅性，本地播放节目增加安全密码认证命令，认证成功后才能播放节目，可对播放的节目进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4等视频），节目做到无缝切换，出场方式多样化，可设置节目播放间隔。 - 软件加载播放解码设置，可对各种格式（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv/mkv/3gp/asf/mpeg/swf/ts等）进行自动解码导播。 - 支持任意格式PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示屏，省去PPT不同尺寸调整的不便。 可对播放画图进行自由调整、转换任意节目切换，切换速度0.1S之内。可对播放节目进行暂停、停止。可对设备中已有内容进行自由组合播放（图片、文字、视频、PPT），节目切换无黑屏。 - 支持发布任务审核机制，未通过审核的任务不予以发布，并将审核结果以消息通知形式回复。 |
| 17 | 排班系统软件 | 具备 |
| 18 | 显示终端软件 | 具备 |
| 19 | 第三方系统对接软件 | - 对接软件可以实时获取HIS信息等，实时动态播放医院专家排班信息、挂号信息、号源信息、科室实时就诊信息、医院宣教信息等，显示方式包括文字、图片、视频等； - 支持消息模式接口、Socket方式，支持视图方式、DLL、存储过程、Web service、Json、HTTP调用等多种接口方式，以适应各类标准接口应用和非标准接口的应用。 - 可与信息发布系统配合，通过服务器和客户端管理软件随时修改显示屏的显示内容； - 提供不少于1份接口软件在医院用户的证明文件（用户报告或合同）； - 为保证本项目与我院现有信息化建设无缝对接，供应商需查勘现场，并提供所投产品与我院现有系统无缝对接的承诺函。包括本项目涉及的与HIS系统对接、与现有第三方软件对接等，相关费用由投标人自行协调解决。 |
| 20 | 系统集成 | - 本项目涉及到的与医院现有信息系统等第三方厂商的调试配合、系统软硬件集成等配套服务内容。供应商须有本项目实施的技术能力。 - 供应商需自行查勘现场，准确了解本项目采购清单中要求的内容。 - 软件布署服务器由医院按系统配置要求提供院内虚拟机。 - 为便于后期多院区数据统计及统一管理，需要实现多院区数据共享、出诊医生数据、排班数据信息共享。 |
| 21 | 质保期 | ≥3年 |

2.气囊压力监控仪技术参数

数量：2套（下表为单台配置）

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 产品组成与物理特性 |  |
| 1 | 产品组成 | 产品应由主机、电源适配器和连接管路组成。 |
| 2 | 显示屏要求 | 须为电容式触摸面板，支持单点及连续滑动触摸。 |
|  |  | 尺寸：≥5英寸。 |
|  |  | 分辨率：≥480×854。 |
|  |  | 显示色彩：≥262K色。 |
| 3 | 防护等级 | 按对有害进液和颗粒物质的防护分类，应为IPX0。 |
| 4 | 运行模式 | 按运行模式分类，应为连续运行。 |
| 二、 | 电气与电源要求 |  |
| 5 | 设备供电 | 适配器输入：应为100-240V~，50/60Hz；内部电池供电：应为DC 3.7V，容量≥1000mAh。 |
| 6 | 适配器功率 | 适配器的输入功率应≤45VA（或根据实际适配器参数修正，原2A表述不完整，此处按常规修正）。 |
| 三、 | 核心功能与性能 |  |
| 7 | 主要用途 | 应能通过标准化置管流程的管控，使气管插管（或喉罩）囊内压在置入人体后维持合理范围，保障患者通气安全。 |
| 8 | 系统功能 | 应具备检测、准备、置管、复苏、拔管及设置功能。 |
| 9 | 压力设置范围 | 压力设置范围应为0.0~60.0 cmH₂O，单次调节步长≤0.1 cmH₂O。 |
| 10 | 压力测定范围 | 压力测定范围应为-100~100 cmH₂O。 |
| 11 | 波形显示范围 | 波形显示压力范围应为-15~60 cmH₂O。 |
| 12 | 测量误差 | 显示压力与实测压力误差须控制在±2 cmH₂O以内。 |
| 四、 | 系统功能与提示 |  |
| 13 | 提示功能 | 应具备高压提示、低压提示及低电量提示功能。 |
| 14 | 连续工作时间 | 在电池单独供电状态下，连续工作时间应≥1.5小时。 |
| 五、 | 工作环境与其他 |  |
| 15 | 操作环境 | 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：10%～90%；大气压力：860hPa～1060hPa。 |
| 16 | 运输和存放环境 | 环境温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤93%；大气压力：860hPa～1060hPa。 |
| 17 | 产品使用期限 | 产品使用期限应不少于5年。 |
| 六、 | 配置与资料 |  |
| 18 | 配置要求 | 供货产品应至少包含：主机、电源适配器、连接管路、产品说明书、合格证各一件（套）。 |
| 19 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

6.大小鼠抓力测定仪 技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大拉力 | 0～2000g |
| 2 | 精度 | 0.1%F.S. |
| 3 | 采样频率 | 支持16KHZ、8KHZ、2KHZ三种可选 |
| 4 | 分析软件实验信息设置 | 可进行实验信息设置，包括实验分组、测试次数以及动物数量等 |
| 5 | 分析软件力学图导出 | 可按照动物多次测试情况合并导出抓力力学图，并保存为图片格式 |
| 6 | 分析数据导出 | 自动计算平均值、标准差以及标准误，并可导出Excel格式文件 |
| 7 | 微机端实验数据存储量 | 可存储≥1000组数据 |
| 8 | 采集器接口 | USB接口 |
| 9 | 力率配置工具 | 软件须有力率配置工具，保证实验员每次测试的作用力尽可能一致 |
| 10 | 最大抓力值记录 | 系统须自动检测动物最大抓力值并记录 |
| 11 | 可选配件 | 可选配多种抓杆、抓网等配件，适合动物前肢、后肢以及四肢的抓力测试 |
| 12 | 脚踏开关 | 配有脚踏开关，可灵活控制实验开始，操作便捷 |
| 13 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

7.小鼠转棒疲劳仪技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小鼠转棒直径 | 30mm |
| 2 | 小鼠转棒长度 | 62mm |
| 3 | 小鼠通道数 | 6通道 |
| 4 | 转速范围 | 1~100转/分 |
| 5 | 转速调整度 | 1转／分 |
| 6 | 转速分级 | 包含初始速度、一级加速、二级加速 |
| 7 | 初始速度运行时间 | 1~65500秒 |
| 8 | 一级加速度时间 | 10~65500秒 |
| 9 | 一级加速持续时间 | 1~65500秒 |
| 10 | 一级转速范围 | 基础转速~100转 |
| 11 | 二级加速度时间 | 10~65500秒 |
| 12 | 二级加速持续时间 | 1~65500秒 |
| 13 | 二级转速范围 | 一级转速~100转 |
| 14 | 运行模式 | 循环模式和正反转模式 |
| 15 | 记录通道数设置 | 可设置1~6通道 |
| 16 | 实验时间范围 | 1秒~3000分 |
| 17 | 内电式时钟 | 可运行10年 |
| 18 | 时钟误差 | 每小时误差须≤0.0828秒 |
| 19 | 数据导出接口 | 带USB接口，可将数据导入U盘 |
| 20 | 机内存储容量 | 最大存储须≥500组数据 |
| 21 | 使用环境温度 | 5℃—40℃ |
| 22 | 输入电压 | 110~220V 50Hz |
| 23 | 跌落记录功能 | 具备跌落光电自动记录功能 |
| 24 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

8.电子秤技术参数

数量：2台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心称量 | 量程0.1g-3kg，分度值≤0.1g，支持g/ml双单位切换 |
| 2 | 外观尺寸 | 秤盘直径12-15cm，整体长≤20cm，食品级PP/不锈钢秤盘，ABS机身 |
| 3 | 操作显示 | LED高清屏，一键开机、去皮，响应速度≤1秒 |
| 4 | 电源续航 | USB充电/干电池双供电，低电量提醒，闲置3分钟自动关机 |
| 5 | 安全附加 | 防水≥IPX4，无尖锐边角，支持手动校准 |
| 6 | 其他要求 | 符合国家计量标准，噪音≤30dB，质保≥1年 |
| 7 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

9.病理组织切片烤片机

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加热方式 | 智能控制加热方式，配有高精温度传感器，具有三重或以上温控保护装置 |
| 2 | 烤片台容量 | 同时承载≥100张玻片 |
| 3 | 封蜡台 | 烤片台上配置封蜡台 |
| 4 | 温度控制 | 烤片台设有独立温控器，可直接探测烤台表面温度 |
| 5 | 温度设置范围 | 0~99°C |
| 6 | 质保 | ≥3年 |

10.转运呼吸机技术参数

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 基本要求 | 数量：1台，适用≥11kg成人及儿童，重量≤1.8kg，支持中文操作 |
| 2 | 通气模式 | 自主呼吸模式S；时间控制模式T； 自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；持续气道正压通气CPAP；压力控制通气模式PCV+A |
| *3 | IPAP吸气相正压 | 4-40cmH2O |
| 4 | EPAP呼气相正压 | 2-20cmH2O |
| 5 | 目标潮气量 | 100-1500ml |
| 6 | 延迟升压 | 关，10-60分钟 |
| 7 | 内置电池 | 3小时 |
| 8 | 呼吸频率 | 0-40次/分 |
| 9 | 吸气时间 | 0.3-3.0秒 |
| 10 | 压力上升时间 | 自动及1-9档手动调节 |
| 11 | 触发及切换 | 自动及1-9档手动调节 |
| 12 | 湿化器/加热管路 | 1-5档可调节 |
| 13 | 自动呼气压调节 | 具备Auto-EPAP功能 |
| 14 | 自动漏气补偿 | 漏气补偿≥80L/min |
| *15 | 升级功能 | 可选配升级血氧饱和度监测及高流量氧疗模式 |
| 16 | 报警内容 | 高压，低压，呼吸频率、分钟通气量、重复呼吸、呼吸暂停、断开连接、SpO2、脉搏率、电源故障 |
| 17 | 监测参数 | 吸气峰值、呼气压、漏气量、分钟通气量、呼出潮气量、呼吸频率、吸呼比、吸气时间、升压时间,选配血氧模块可监测SpO2和脉搏率 |
| 18 | 质保期 | 原厂质保≥2年 |