1.高速手机技术参数

数量：50把

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 夹持方式 | 三瓣簧 |
| 2 | 最大扭力 | ≥20W |
| 3 | 径向跳动 | ≤0.04mm |
| 4 | 工作噪音 | ≤65dB |
| 5 | 机芯结构 | 开放式 |
| 6 | 机头尺寸 | 直径≤12.5mm× 高≤14.5mm |
| 7 | 手机净重 | ≤58g |
| 8 | 冷却方式 | 单点出水 |
| 9 | 换针方式 | 按压式 |
| 10 | 工作转速 | 31--34 万转 / 分钟 |
| 11 | 工作水压 | 0.2--0.23Mpa |
| 12 | 工作气压 | 0.25--0.28Mpa |
| 13 | 感控方式 | 防回吸 |
| 14 | 消毒方式 | 可承受 135 度高温高压灭菌 |
| 15 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

2.低速手机技技术参数

数量：10把

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口标准 | 符合 ISO3964 标准 (YY1012) |
| 2 | 径向跳动 | 弯机、直机＜0.08mm |
| 3 | 工作噪音 | ＜70dB |
| 4 | 弯机机芯结构 | 筒夹式 |
| 5 | 马达转速 | 18000--20000 转 / 分钟 |
| 6 | 冷却方式 | 外出水接管 |
| 7 | 工作水压 | 0.2--0.23Mpa |
| 8 | 工作气压 | 0.28--0.30Mpa |
| 9 | 弯机最高转速 | ≥40000 转 / 分钟 |
| 10 | 直机最高转速 | ≥40000 转 / 分钟 |
| 11 | 弯机换针方式 | 活动卡式 |
| 12 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

3.简易牙椅技术参数

数量：10张

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 医院口腔检查及诊疗 |
| 2 | 产品重量 | ≤21kg |
| 3 | 材质 | 椅身：碳钢 + 防锈工艺；坐垫：PU 皮革 |
| 4 | 拆装方式 | 一体化结构，仅拆插销即可拆装 |
| 5 | 靠背调节 | 100°-180°（可控液压杆） |
| 6 | 展开尺寸 | ≤1725060cm |
| 7 | 折后尺寸 | ≤1035527cm |
| 8 | 配件 | 器械盘、孟盆：SUS304 不锈钢 |
| 9 | 配置清单 | 机械牙科椅 1 台、检查灯 1 个、痰盂 1 个、器械盘 1 个、污水收集袋 2 个 |
| 10 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

3.医生座椅技术参数

数量：3张

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 靠背旋转 | ≥300°，满足多体位治疗（口腔类别执业医师实践技能考试用） |
| 2 | 升降调节 | 140mm-160mm |
| 3 | 脚架材质 | 铝合金五星脚架 |
| 4 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

4.开髓、备牙用牙列模型技术参数技术参数

数量：30套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用场景 | 国家医师资格实践技能考试专用 |
| 2 | 牙列配置 | 28 颗密胺牙，亚洲人牙冠形态 |
| 3 | 固定方式 | 螺钉固定，牙齿可拆卸，牙间隙可过牙线 |
| 4 | 材质 | 牙龈 / 龈乳头：硅橡胶；颚：环氧树脂 |
| 5 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

4.拔牙模型技术参数

数量：3套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用场景 | 国家医师资格实践技能考试专用 |
| 2 | 主体材质 | 环氧树脂 / 医用硅胶 / 工艺铝材 |
| 3 | 比例 | 1：1 人体比例 |
| 4 | 组成 | 上下颌半口牙列、粘膜、D 咬合器 |
| 5 | 可拔牙位 | 环氧树脂带牙根，粘结固定，11、14、16、21、24、26、31、34、36、41、44、46 |
| 6 | 咬合模拟 | 金属咬合器 |
| 7 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

4.牙槽脓肿切开模型技术参数技术参数

数量：3套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用场景 | 脓肿切开 + 牙体预备，国家医师资格实践技能考试专用 |
| 2 | 组成部分 | 半口固定牙列、模拟脓肿、半口可拆卸牙列、金属咬合器 |
| 3 | 固定牙列 | 硬质树脂，后牙区 4 个突起可装替换脓肿 |
| 4 | 模拟脓肿 | 硅橡胶软质粘膜，淡黄色模拟脓液，可替换 |
| 5 | 可拆卸牙列 | 硬质树脂基托 + 软质模拟粘膜，牙齿螺丝固定可换 |
| 6 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

4.牙椅固定式带肩体仿头模技术参数技术参数

数量：4套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用场景 | 国家医师考试专用，可配套考试口腔模型 |
| 2 | 结构设计 | 含面罩、头颅盖、仿真肩体；头盖可翻，头颅肩体球形接头可调 |
| 3 | FE 咬合器 | 前伸髁道斜度约 30°，侧方髁道斜度约 15°；可模拟下颌运动 |
| 4 | 牙列模型 | 与考试专用牙一致，28 颗密胺牙，亚洲人形态，单直根，隐藏螺丝固定 |
| 5 | 牙龈 / 舌体 | 优质硅橡胶，可拆卸更换 |
| 6 | 模拟面罩 | 密闭防水，可牵拉，口唇加厚防撕裂 |
| 7 | 开口距离 | 支持半 / 全开口练习，最大开口上下前牙切端距离 50mm |
| 8 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

5.冰箱技术参数

数量：13台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能效等级 | 须达到国家一级能效标准，日耗电量≤0.85kWh |
| 2 | 总容积 | ≥210L，其中冷藏室≥122L，软冻≥38L冷冻室≥50L |
| 3 | 机身尺寸 | 深度≤59mm，宽度 830-910mm，高度 1900-1980mm |
| 4 | 噪音值 | 运行噪音≤35dB(A)，夜间静音模式≤32dB (A) |
| 5 | 制冷方式 | 须为风冷无霜，支持自动除霜，蒸发器≥2 个 |
| 6 | 压缩机 | 须采用变频压缩机（双变频优选），能效比≥3.8 |
| 7 | 散热方式 | 底部前端散热或两侧散热，顶部无需散热空间 |
| 8 | 循环系统 | 双循环或三循环系统，冷藏冷冻独立控温，温差≤±0.5℃ |
| 9 | 控温范围 | 冷藏室：2-8℃，冷冻室：-25~-15℃，变温室：-7~5℃（可选） |
| 10 | 保湿技术 | 冷藏室湿度≥90%，配备独立保湿抽屉，支持干湿分储 |
| 11 | 抗菌功能 | 内胆材质抗菌率≥99.9%，支持净味技术，异味去除率≥98% |
| 12 | 面板材质 | 钢化玻璃或抗菌彩晶面板，耐刮擦，易清洁，防指纹 |
| 13 | 额定功率 | 额定输入功率≤200W，待机功率≤0.5W |
| 14 | 承重能力 | 搁板承重≥20kg，抽屉承重≥15kg，门体搁架≥5kg |
| 15 | 防凝露设计 | 门体采用加热丝或真空玻璃，高温高湿环境无凝露 |
| 16 | 质保期 | 整机≥3年 |

6.55寸电视技术参数

数量：13台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸 | 55英寸，4K分辨率（3840×2160） |
| 2 | 显示技术 | Mini LED或QD-Mini LED，支持HDR10+ |
| 3 | 控光分区 | ≥420个 |
| 4 | 峰值亮度 | ≥1000尼特 |
| 5 | 色域 | ≥94% DCI-P3 |
| 6 | 刷新率 | ≥120Hz |
| 7 | 接口配置 | ≥2个HDMI 2.1接口，支持VRR可变刷新率 |
| 8 | 内存配置 | ≥4GB运行内存+64GB存储内存 |
| 9 | 网络支持 | 支持WiFi 6，有线网络接口，蓝牙5.0及以上 |
| 10 | 音频配置 | ≥2.1声道，输出功率≥20W |
| 11 | 系统与广告 | 智能操作系统，支持语音控制，无开机广告 |
| 12 | 外观与材质 | 窄边框设计，机身材质为金属或高强度塑料，支持壁挂（含壁挂件） |
| 13 | 售后服务 | 整机原厂质保≥3年 |

备注：现场病房隔墙为：20cm的加气块，装饰面是两层，8mm和9mm的硅酸钙板➕9mm覆膜金属板，投标人保证电视挂墙不得掉落。