1.电刺激仪器

1、用途：可进行高精度经颅直流及交流电刺激，可用于昏迷患者早期促醒治疗；
2、通道数：≥8通道；

3、采样率：≥1000SPS;
4、频率范围：0-250Hz（tACS）,0-500Hz（tRNS)；

5、刺激类型：tDCS、tACS和tRNS的线性组合与Sham；

6、每个通道最大输入电流：≥2mA;
7、可匹配医院现有多通道经颅电刺激系统；
8、质保期≥1年。

2.运动组件

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体配置要求 | - 可调式OT桌 *2套； - 可调式沙磨板训练 *2套； - 生活自助具 *2套； - 简易彩色木质拼图 *2套； - 晃动平衡木 *1套； - 硅胶五指握力器 *2套； |
| - 可调式OT桌 |  |  |
| 2.1 | 结构型式 | 脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心、升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄 |
| 2.2 | 材质 | 静电喷塑架、密度板 |
| 2.3 | 桌面升架范围 | 610mm～810mm |
| 2.4 | 手柄转动力距 | ≥10mm |
| 2.5 | 桌面额定载荷 | ≥50mm |
| 2.6 | 桌面尺寸（长×宽） | ≥1200mm×700mm |
| 2.7 | 重量 | 40~ 50kg |
| - 可调式沙磨板训练 |  |  |
| 3.1 | 重量 | 40~ 60.0kg |
| 3.2 | 材质 | 木质、PVC沙磨板、静电喷塑架 |
| 3.3 | 沙磨板面积 | ≥90cm×70cm |
| 3.4 | 沙磨板厚度 | ≥0.5cm |
| 3.5 | 沙磨板角度调节范围 | 0～50° |
| - 生活自助具 |  |  |
| 4.1 | 主要内容 | 包括防洒盘架、水杯套架、牙刷、梳子、勺、叉等生活用具 |
| 4.2 | 用途 | 特种勺、叉餐具是主要用于各种上肢及神经系统功能有障碍有残疾人、老年人等手部握力不足的人群使用的日常实用的餐具 |
| 4.3 | 材质 | 塑料 |
| - 简易彩色木质拼图 |  |  |
| 5.1 | 用途 | 训练感知能力及大脑对图形的识别能力 |
| - 晃动平衡木 |  |  |
| 6.1 | 用途 | 让患者体会重力和移动的感觉，强化患者的前庭感觉刺激。 |
| - 硅胶五指握力器 |  |  |
| 7.1 | 材质 | 硅胶 |
| 8 | 质保期 | ≥3年 |

3.下肢关节康复器

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 微电脑控制 | 设备具有大容量CPU全微电脑智能设计，中文/英文双路显示和控制（带手控器） |
| 2 | 长度和角度控制 | 具有全程长度和膝关节角度控制方式，角度控制精确 |
| 3 | 运行角度、速度自动增加模式功能 | 具有运行角度、速度自动增加模式功能，并具有力矩设定功能，安全可靠 |
| 4 | 数据记忆功能 | 接通外电源（电源开关开），机器显示器先出现上一次的设定数据。使用操作者可以根据具体情况改变原设定数据。 |
| 5 | 长度调节范围 | 康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，小腿支架长度可调节范围不小于100mm |
| 6 | 角度调节范围 | 大小腿支架之间的夹角（α）运动最大变化范围不小于125°；脚托板前后翻转角落(β)变化范围应不小于40°，左右移动角度（γ）变化范围应不小于40° |
| 7 | 额定载荷 | 额定载荷≥200N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声 |
| 8 | 工作噪音 | 整机工作噪音应不大于65dB |
| 9 | 支架夹角（α）的角速度调范围 | 最低速不大于1°/s，最高速度不小于2.5°/s，并分档可调（共9档）。 |
| 10 | 连续工作时间 | 在于200N荷载下可连续工作时间≥2h |
| 11 | 手动控制件 | 设备设具有手动控制器，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展/屈曲运动 |
| 12 | 质保期 | ≥3年 |

4.中频电疗仪技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 真彩中文液晶显示，中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间等治疗数据；并且具有菜单浏览及电子说明书的功能。 |
| 2 | 数量 | 4台 |
| *3 | 操作系统 | 具有的智能控制系统（触屏操作），可以快速的选择参数及操作 |
| 4 | 输出通道 | 含四路中频电疗法，含四路离子导入，含二组干扰电疗法 |
| 5 | 透热功能 | 导电橡胶头热功能温度38℃～42℃，分10档可调 |
| 6 | 处方 | 内存≥99个处方 |
| 7 | 频率 | 中频频率：2～10KHz，调制频率：0～150Hz |
| *8 | 调制波形 | 由程序设定方波、正弦波、三角波、锯齿波、指数波、扇形波、梯形波、尖波及他们之间的组合 |
| 9 | 调制方式 | ≥5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式等）可选；≥4种平面干扰电输出模式（普通模式、动态模式、调制模式、对极模式等）可选； |
| *10 | 输出电流稳定度 | 电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10% |
| 11 | 调幅度 | 电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5% |
| 12 | 差频频率范围 | 四通道电疗仪，其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内 |
| 13 | 动态节律 | 四通道电疗仪，其干扰电动态节律为4s～10s范围内 |
| 14 | 差频变化周期 | 四通道电疗仪，其干扰电差频变化周期为15s～30s。 |
| 15 | 定时装置 | 电疗仪具有定时装置，允差±5% |
| 16 | 推车 | 提供≥4台推车，方便科室使用 |
| 17 | 质保 | 原厂整机质保≥3年 |

5.气动式手康复装置参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 1台 |
| 2 | 用途 | 用于脑卒中（脑梗塞、脑出血）等神经系统损伤引起的手功能障碍的康复治疗 |
| 3 | 运行速度范围 | 90°～150°/s |
| 4 | 主机输出压力 | 负压:-70kPa～-60kPa,正压：100kPa～130kPa |
| 5 | 过压保护功能 | 具备。溢流阀、电磁阀及气压传感器三重过压保护措施 |
| 6 | 康复手套四指活动范围 | 0°～270°，大拇指活动范围0°～180° |
| 7 | 传感器 | 高精度弯曲传感器，数据传播时间≤2毫秒 |
| *8 | 手套尺寸 | 有多种尺寸手套（包括儿童版）供选配，手长范围8～22cm |
| 9 | 治疗时间 | 可任意调节，智能屈伸10档独立可调 |
| *10 | 训练模式 | 能被动训练、镜像训练、助力训练、语音声控、抗阻训练、主动训练 |
| 10.1 | 被动训练 | 可进行集团屈伸训练，可完成多种动作 |
| 10.2 | 镜像训练 | 健侧带动患侧训练，采用穿戴式数据手套，可完成多种动作 |
| 10.3 | 助力训练 | 气动手套识别患侧手屈伸动作意图，协助患侧手完成屈伸动作 |
| 10.4 | 语音声控 | 内置智能语音识别模块，实时采集并识别患者语音指令，执行相应动作，可进行言语训练和手功能康复训练，加速神经通路重建 |
| 10.5 | 抗阻训练 | 气动手套给予手指双向渐进式阻力并伴有动画反馈，训练强度可调 |
| 10.6 | 主动训练 | 主动屈伸模式可选，游戏难度可调 |
| 11 | 防痉挛模式 | 具备。避免屈伸过快诱发痉挛 |
| 12 | 质保 | 提供原厂整机质保≥3年 |
| 13 | 配置 |  |
| 13.1 | 主机 | 1台 |
| 13.2 | 康复手套 | 1双（左右各一只，M码) |
| 13.3 | 数据手套 | 1双（左右各一只，M码) |

6.妇科诊疗综合床技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 1台 |
| 2 | 适用范围 | 适用于妇产科、泌尿科及肛肠科等检查、治疗和手术 |
| 3 | 床总长 | ≥1320mm |
| 4 | 床垫宽 | ≥550mm |
| 5 | 床面高度范围 | 700-880mm |
| 6 | 靠背上折最大角度 | ≥30° |
| 7 | 靠背下折最大角度 | ≥12° |
| 8 | 座垫上折最大角度 | ≥20° |
| 9 | 膝弯托高度调节范围 | 0～280mm，可前后旋转 |
| 10 | 膝弯托旋转角度范围 | 0°～360° |
| 11 | 照明灯 | 具备柔性LED照明灯，方位可任意调节 |
| 12 | 座垫 | 导流式设计，液体经座垫流入下方接水盆 |
| 13 | 输液架 | 有 |
| 14 | 治疗车 | 有，根据科室需求配置 |
| 15 | 质保期 | ≥2年 |

7.移液器技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 12把 |
| 2 | 通道数 | 单通道 |
| 3 | 量程 | 0.5-10ul、10-100ul、 20-200ul、100-1000ul；根据医院需求配置 |
| 4 | 三点校正功能 | 具备，可根据按钮颜色选择适配标准吸嘴 |
| 5 | 伸缩式弹性吸嘴设计 | 具备 |
| 6 | 密度调节窗口 | 具备，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体 |
| 7 | 四位数体积显示 | 具备 |
| 8 | 消毒 | 可高温高压灭菌和紫外线灭菌 |
| 14 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

8.生物安全柜技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 1台 |
| 2 | 分类 | A2型，30%外排,70%循环 |
| 3 | 外部尺寸 | ≥(L×D×H)700mm×650mm×1920mm |
| 4 | 内部尺寸 | ≥(L×D×H)600mm×500mm×540mm |
| 5 | 台面距离地面高度 | ≥750mm |
| 6 | 风速 | 平均下降风速：0.33±0.025 m/s； 平均吸入口风速：0.53±0.025m/s； |
| 7 | 系统排风总量 | ≥230m³/h |
| 8 | 噪音等级 | ≤65dB(A) |
| 9 | 照明 | ≥1000lx |
| 10 | 过滤效率 | 送风和排风过滤器均采用知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的高效过滤器，对0.12μm颗粒过滤率≥99.9995% |
| 11 | 安全性 | 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应≥1×105； 产品安全性：菌落数≤5CFU/次； 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次； |
| 12 | 使用人数 | 单人 |
| 13 | 材质 | 304不锈钢 |
| 14 | 脚轮 | 可万向移动，可调水平 |
| 15 | 前窗玻璃 | 采用双层夹胶防爆安全玻璃 |
| 16 | 显示屏 | LCD彩色液晶显示屏，全参数显示,可实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间等参数 |
| 17 | 预约定时功能 | 具备 |
| 18 | 报警功能 | 具备玻璃门不在安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警、气流波动报警等报警功能 |
| 19 | 紫外灯杀菌消毒功能 | 具备 |
| 20 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

9.医用离心机技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 1台 |
| 2 | 最高转速 | ≥6500rpm |
| 3 | 转速精度 | ±10r/min |
| 4 | 最大相对离心力 | ≥5091×g |
| 5 | 最大容量 | ≥4×750ml |
| 6 | 定时范围 | 1s～99h59min |
| 7 | 噪声 | ≤65dB（A） |
| 8 | 显示 | 可同屏显示离心力、转速、时间等 |
|  | 兼容性 | 可同时兼容2-7ml真空采血管的脱帽及不脱帽 |
| 9 | 转子配置 | 自动脱帽2-7ml×104管真空采血管 (最高转速≥4000rpm，最大相对离心力≥3309×g） |
| 10 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

10.床单元臭氧消毒机技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 2台 |
| 2 | 臭氧浓度 | ≥1900mg/m³ |
| 3 | 臭氧产量 | ≥5g/h |
| 4 | 工作时环境中臭氧泄漏量 | ≤0.006mg/m³ |
| 5 | 消毒效果 | 对大肠杆菌（8099）杀灭对数值≥3.00；对金黄色葡萄球菌（ATCC6538）杀灭对数值：≥3.00；对白色念珠球菌（ATC10231）杀灭对数值：≥3.00；对自然菌杀灭对数值：≥2.00 |
| 6 | 噪声 | ≤55dB |
| 7 | 机身及面板材质 | 整机壳体采用全金属材 |
| 8 | 显示屏 | ≧5寸触摸彩色LCD屏 |
| 9 | 臭氧发生器使用寿命 | ≥8000h |
| 10 | 故障自动检测功能 | 具备 |
| 11 | 智能控制 | 微电脑控制臭氧浓度1-10档可调节 |
| 12 | 床罩 | 2个 |
| 13 | 床袋 | 2个 |
| 14 | 一次使用床罩 | 10个 |
| 15 | 易损件 | 提供单独报价 |
| 16 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年（不含易损件） |

11.显微剪技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 2把（直头1把，上弯1把） |
| 2 | 工作长度 | ≥180mm |
| 3 | 工作杆 | 管式 |
| 4 | 手柄 | 指圈式手柄，具有鲁尔冲洗接口 |
| 5 | 材质 | 与患者接触部分采用医用不锈钢制造，硬度为48-58HRC |
| 6 | 消毒方式 | 可高温高压、低温等离子、环氧乙烷等消毒灭菌 |
| 7 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

11.鼻组织钳技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 1把 |
| 2 | 基本要求 | ≥130×3.5，管式，直，尖圆头 |
| 3 | 材质 | 与人体接触部位采用医用不锈钢制造，硬度为40-48HRC |
| 4 | 消毒方式 | 可高温高压、低温等离子、环氧乙烷等消毒灭菌 |
| 5 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

12.二氧化碳培养箱

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要用途 | 用于细胞、组织培养，微生物研究，应用人工的方法在培养箱内造成微生物和细胞、细菌、病毒生长繁殖的人工环境，如控制一定的温度、湿度、气体等，主要用于组织培养和一些特殊微生物的培养 |
| 2 | 加热方式 | 气套式 |
| 3 | 工作容积 | ≥ 150升 |
| 4 | 搁板 | 配备不少于三块不锈钢搁板 |
| 5 | 内部材质和结构 | 不锈钢材质,全部圆角 |
| 6 | 温度控制范围 | 环境温度之上+3-55℃ |
| 7 | 温控精度 | ±0.1℃ |
| 8 | CO2检测系统自动校准 | 具备 |
| 9 | 氧化碳浓度控制范围 | 0-20% |
| 10 | 二氧化碳浓度控制精度 | ±0.1% |
| 11 | 箱体内相对湿度 | ≥95% RH |
| 12 | 湿度恢复时间 | ≤12分钟 |
| 13 | 高温湿热消毒功能 | 具备 |
| 14 | 有效灭菌谱 | 细菌、真菌、孢子（USP23）、支原体 |
| 15 | 自动报警功能 | 过温报警,CO2浓度报警,电源自动报警, 低水位报警 |
| 16 | 操作面板可温度和CO2浓度显示，显示箱体实时状态 | 具备 |
| 17 | 质保期 | ≥1年 |

13.梯度PCR扩增仪

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要用途 | 可体外扩增DNA，即在体外模拟体内条件，将所要研究的目的基因或某一DNA片段于短时间内扩增至十万乃至百万倍，供分析研究和检测鉴定之用，是非常常规的分子生物学技术 |
| 2 | 精准的温度控制 | 采用先进智能的RAC(Ramping-Accuracy-Control)电子温控技术，实现优异的温度准确性和均一性 |
| 3 | 高效的热模块 | 表面具有高品质合金涂层的铝合金样品槽，耐腐蚀，利于高效的热传递 |
| 4 | 升温速率 | 最大升温速率≥4 ℃/s，平均升温速率≥3.8 ℃/s |
| 5 | 温度均一性 | ±0.2 ℃ |
| 6 | 温度准确性 | ±0.1℃ |
| 7 | 温度梯度功能 | - 可设≥12列不同温度，能实现线性温度梯度和随机温度梯度两种方式 |
| 8 | 程序界面 | - 表格式和图形式 |
| 9 | 用户特异性的程序快速启动功能 | - 具备 |
| 10 | 热盖温度范围 | - 30-110 ℃ |
| 11 | 开放的系统 | - 96孔的样品通量，适用于标准的96孔板、8联管或0.2ml PCR单管 |
| 12 | 屏幕 | - ≥7英寸彩色触摸屏，戴手套可操作 |
| 13 | 接口 | - 具有USB接口和网络接口，可进行程序储存、复制、软件升级等 |
| 14 | 质保期 | - ≥1年 |

15.超纯水机技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 1台 |
| 2 | 用途 | 适用于主要用于实验室一般实验、配备溶液、组织检查、微生物检查、化学分析、血液检测、毒性检测、环境分析、高效液相以及原子吸收等 |
| 3 | 耗材 | 提供并单独报价。 |
| 4 | 配置 | 系统制备二种水质。RO水和UP水 1、自来水 水温1—40℃ 水压1—5㎏ TDS﹤400ppm 制水量10L/h 2、全自动控制系统，预处理采用内置式一体预处理包,采用3级旋转卡接滤芯,即PP+AC+UF一体快接滤芯,旋转角度可达90º。 3、系统配置四位一体安全保护滤波器，。系统具备压力监测功能。 4、系统具备制水量的升级功能和水质的升级功能，系统配置的电极常数为0.01cm和1.0cm，具备温度自动补偿功能，水质在线显示监测系统功能、内置RO膜防垢反冲洗功能。 4、系统具备水质、水量升级功能，系统具备缺水、制水、满水指示功能，系统缺水停机报警功能，一机两用功能，可同时生产两种水，系统具备电阻率检测显示功能 5、设备内置静音隔膜增压泵，1米处<30db。 |
| 5 | 水质要求 | 1、超纯化水电导率≤0.055μS/cm@25℃； 电阻率：18.25ΜΩ·cm@25℃ 2、水质标优于到中国国家实验室用水（GB6682-2008）一级水标准；优于多次蒸馏水 微粒子：大于0.05um﹤1个/ml 微生物：﹤1cfu/ml 总有机碳：0-10ppb 热源：﹤0.005Eu/ml 金属阳离子：﹤0.05ppb 金属阴离子：﹤0.05ppb |
| 6 | 售后服务 | 在安徽有厂址或者售后服务点。如设备发生故障，2小时内需要响应，一般问题一个工作日内排除。 |
| 7 | 质保期 | 原厂质保≥1年 |

16.伍德灯

1.用于皮肤科白癜风，无色素痣，花斑癣，马拉色菌毛囊炎等常见皮肤疾病的诊断和鉴别             2.光源类型：UVA灯管或LED灯

3.峰值波长：370±5nm

4.质保期≥1年