39.便携式神经肌肉电刺激仪（具备膈肌刺激功能模式）技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	适用于神经肌肉电刺激治疗，通过低频脉冲刺激促进神经功能恢复及肌肉收缩，适用于康复科、理疗科等临床科室。

	2
	脉冲频率
	30～50Hz可调，步进5Hz，默认40Hz。

	3
	脉冲宽度
	≤200µs。

	4
	起搏次数
	5～15次/分钟可调，默认9次/分钟。

	5
	刺激强度
	0～30mA

	6
	治疗时间
	5～120min可调。

	7
	输出通道
	具备左、右双通道独立输出，双通道独立调节。

	8
	脉冲幅度值
	负载阻抗510Ω时，输出脉冲幅度≤30V。

	9
	开路峰值电压
	开路测量时，输出峰值电压≤500V。

	10
	适配器输入
	100～240V～，50/60Hz，Max 0.18A。

	11
	电源要求
	专用锂电池，DC 3.8V±10%。

	12
	电池续航
	充满电时间≤4小时；满电后连续工作时间≥8小时

	13
	电量提示
	具备低电量提示功能。

	16
	倒计时功能
	具备治疗倒计时功能，每次波形开始输出后计时；结束治疗时有声音及图文提示。

	17
	操作指导
	具备图文指导功能，可指导患者或操作人员进行电极片贴敷操作。

	18
	开机提示
	开机时具有蜂鸣器提醒功能。

	19
	输出指示
	正常输出时具有LED闪光指示功能。

	20
	安全标准
	符合GB 9706.1-2020医用电气设备安全标准及 YY/T 0696-2021 神经肌肉刺激器专用安全要求。

	21
	配置清单
	主机1台；电极线2根；电极片10套（≥4片）；专用锂电池1块；电源适配器1个等

	22
	质保期
	整机原厂质保≥3年





40.灭菌锅 技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	用于实验室移液枪、耗材、试剂、玻璃器皿、培养基及废弃物等物品的高温高压灭菌处理。

	2
	容积
	≥75L。

	3
	额定功率
	≥3.5kW。

	4
	最高工作压力
	≥0.22MPa。

	5
	设计压力
	≥0.28MPa。

	6
	最高工作温度
	≥134℃。

	7
	设计温度
	≥142℃。

	8
	灭菌温度范围
	100～134℃可调。

	9
	灭菌时间范围
	≥999min。

	10
	控制方式
	升温、排空、灭菌、排汽全过程微电脑自动控制，无需人工干预。

	11
	显示与操作
	数码显示，触摸式开关，具备灭菌过程故障状态显示及提示功能。

	12
	开门方式
	手轮式旋压密封结构，配备玻璃钢防烫罩，防烫罩完全包裹腔门及周边区域，有效防止烫伤。

	13
	安全联锁
	具备压力安全联锁装置，当灭菌腔内存在正压时，腔门无法开启，确保操作人员安全。

	14
	排气方式
	下排式（重力置换式）排气，有效排放冷空气。

	15
	密封圈
	自胀式密封圈，耐高温、耐老化。

	16
	加热方式
	电加热。

	17
	超压保护
	配备安全阀，当腔内压力超过设定值时自动泄压。

	18
	超温保护
	超过设计温度时灭菌器自动断电保护。

	19
	漏电保护
	产品出现漏电时灭菌器自动断电保护。

	20
	断水保护
	灭菌器内缺水或低水位时自动停止工作并报警提示。

	21
	工作结束提示
	灭菌工作结束时，灭菌器发出声光报警提示。

	22
	材质要求
	灭菌室内筒、外筒及外框全部采用SUS304不锈钢材质，耐腐蚀、耐高温。

	23
	执行标准
	符合YY/T 1007-2018《立式蒸汽灭菌器》及GB 9706.1-2020《医用电气设备 基本安全和基本性能的通用要求》。

	24
	压力容器资质
	压力容器生产商须具备特种设备（压力容器）制造许可证，提供有效证书复印件。

	
	
	

	27
	质保期
	整机原厂质保≥3年







41.桌面气浴摇床技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	集培养箱与振荡器功能于一体，提供恒温、振荡等培养条件，适用于生物化学反应、酶及细胞组织研究

	2
	空载振荡频率
	10～300rpm。

	3
	振荡频率精度
	±1rpm。

	4
	摇板振幅
	Φ26mm。

	5
	温控范围
	室温-10℃～55℃（环境温度23～25℃）。

	6
	温度调节精度
	±0.1℃。

	7
	温度均匀度
	±0.6℃（at 37℃）。

	8
	箱体内部
	R角（圆弧角）设计，无死角。

	9
	显示方式
	LCD液晶显示屏。

	10
	对流方式
	强制对流。

	11
	控制方式
	P.I.D微电脑智能控制，具备风机自动调速功能。

	12
	摇板尺寸
	≥250×250mm。

	13
	定时范围
	0～99h59min。

	14
	夹具配置
	标配万能弹簧架，可选配专用夹具。

	15
	断电记忆
	断电后自动保存参数，恢复供电后自动重启。

	16
	超温保护
	具备独立超温保护装置，超温时自动切断加热并报警。

	17
	开门保护
	具备开门停机保护功能。

	18
	质保期
	整机原厂质保≥3年






42.自增压液氮补给罐技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	用于医院集中供液、实验设备补液、程序降温仪配套液氮供应等场景，实现液氮的储存、运输及自动补给。

	2
	工作温度
	-196℃条件下正常使用。

	3
	有效容积
	单台≥200L。

	4
	外形尺寸
	≤φ650mm×1300mm（含脚轮）。

	5
	材质
	奥氏体不锈钢（SUS304或更优），符合GB/T 16774-2012要求。

	6
	绝热方式
	高真空多层绝热。

	7
	标准工作压力
	≤0.05MPa。

	8
	最高工作压力
	≤0.09MPa。

	9
	安全阀配置
	配备一次安全阀和二次安全阀双重保护。

	10
	一次安全阀开启压力
	0.099MPa。

	11
	二次安全阀开启压力
	≤0.15MPa。

	12
	压力表指示范围
	0～0.25MPa。

	13
	静态液氮日蒸发率
	≤1.0%。

	14
	输液量
	≥10L/min。

	15
	液位指示
	配备液位计（或数显液位计），可实时显示罐内液氮余量。

	16
	移动装置
	配备四只独立刹车的万向脚轮，移动方便，停靠稳定。

	17
	配套附件
	包含输液软管（材质及长度由投标人明确）。

	*18
	兼容性要求
	须与科室现有程序降温仪配套使用，确保接口及压力参数匹配（投标时须提供兼容性说明）。

	19
	真空质保
	提供≥5年真空质保。

	20
	执行标准
	符合GB/T 16774-2012《自增压式液氮容器》。

	21
	配置清单
	自增压补给罐主机1台；液位计（或数显液位计）1套；输液软管1套（含接头）；脚轮4只（已安装）；说明书、合格证、保修卡各1份。

	22
	质保期
	整机原厂质保≥3年






43.气囊压力监测表技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	用于手术或治疗时，向气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管的套囊进行充气并通过对压力表数值监测套囊内的压力。

	2
	组成
	由压力表盘，球表和连接管组成。非无菌提供

	3
	零点指示装置
	零标度线应位于标度的左端

	4
	压力指示量程
	0-120cmH2O

	5
	压力测量范围
	0-70cmH2O

	6
	负压功能
	通过负压口可以对球表进行放气

	7
	放气功能
	对球表内的压力进行放气，手动调节

	8
	质保期
	整机原厂质保≥2年






44.医用冷藏冷冻箱技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	用于储存需冷藏（2~8℃）及冷冻（-20~-40℃）的药品、试剂、疫苗、生物样本等。

	2
	产品样式
	立式，上下双开门结构。上为冷藏室，下为冷冻室。

	3
	温度范围
	冷藏室温度恒定在2~8℃；冷冻室温度-20~-40℃可调。

	4
	有效容积
	冷藏室容积≥180L；冷冻室容积≥170L。

	5
	外部材料
	喷涂钢板。

	6
	内部材料
	喷涂钢板。

	7
	外门结构
	上下结构，数量2扇。上门：发泡玻璃门，双层中空玻璃，带除凝露电加热功能。下门：发泡门体，高密度聚氨酯发泡

	8
	内部配置
	冷藏室：3层浸塑搁架；

	
	
	冷冻室：2层浸塑搁架及6个PS材质抽屉。

	9
	移动与固定
	4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计。

	10
	检测孔
	2个，冷藏室与冷冻室各1个。

	11
	制冷系统
	★ 采用碳氢制冷剂，环保节能；高效全封闭压缩机，数量2台，分别独立控制冷藏室和冷冻室温度。

	12
	温度控制
	微电脑控制系统，LED数码显示屏，温度控制及显示精度达到0.1℃；冷藏、冷冻温度独立显示。

	13
	资质要求
	具有医疗器械产品注册证等

	14
	售后质保
	整机原厂质保≥5年。






45.医用体重计技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	用于成人体重测量，适用于体检中心、门诊及病房。

	2
	结构类型
	机械杠杆式，纯机械结构，无需电源。

	3
	最大称量
	≥120kg。

	4
	最小分度值
	≤0.5kg。

	5
	身高测量范围
	70～190cm（或配备可调式身高测量杆）。

	6
	身高测量精度
	±0.5cm。

	7
	秤台尺寸
	台面长度≥350mm，宽度≥250mm。

	8
	指示方式
	刻度盘指针式读数（或双刻度读数，kg与lb双单位显示）。

	9
	底座材质
	铸铁底座（或优质冷轧钢板，表面防锈处理）。

	10
	身高尺材质
	铝合金或不锈钢。

	11
	校准功能
	具备调零校准功能。

	12
	移动设计
	底部配备滚轮，便于移动。

	13
	水平调节
	具备水平调节地脚。

	14
	配置清单
	主机1台；身高测量杆1套；说明书、合格证各1份。

	15
	质保期
	整机原厂质保≥1年








[bookmark: _GoBack]46.裂隙灯显微镜技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	序号
	参数项
	技术要求

	1
	光学系统类型
	带交角型双目镜筒的伽利略放大光学系统。

	2
	变倍方式
	转鼓式，不少于5级变倍。

	3
	目镜
	12.5×。

	4
	总倍率与视场直径
	应至少包括：6.3×/∅33mm、10×/∅22.5mm、16×/∅14mm、25×/∅8.8mm、40×/∅5.5mm。

	5
	瞳距调节
	调节范围：55mm ~ 75mm。

	6
	屈光度调节
	调节范围：-5D ~ +3D。

	7
	裂隙宽度
	0mm ~ 14mm 连续可调，且在14mm时裂隙可呈圆形光斑。

	8
	裂隙长度
	1mm ~ 14mm 连续可调。

	9
	光斑直径
	应至少具备 ∅0.2mm、∅1mm、∅2mm、∅5mm、∅10mm、∅14mm 等多种固定尺寸。

	10
	裂隙角度
	0° ~ 180° 连续可调（由垂直到水平方向）。

	11
	裂隙倾斜
	应至少具备 5°、10°、15°、20° 四档可调。

	12
	滤色片
	须配备隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片。

	13
	照明光源
	12V 30W 卤钨灯泡。

	14
	固视灯
	红色 LED。

	15
	机械运动范围（底座）
	前后移动 ≥ 90mm；左右移动 ≥ 100mm；前后左右微动 ≥ 15mm；上下移动 ≥ 30mm。

	16
	头架颚托调节
	上下移动 ≥ 80mm。

	17
	电气参数
	额定电压：AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz；最大输入功率：58VA。

	18
	升降台
	YT2A 型或同等性能产品。

	19
	质保期
	整机原厂质保≥3年



