1.信息发布机（信息宣教屏）技术参数

数量：立式5台，卧式1台，共6台（下表为单台技术参数）

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 背光类型 | LED光源 |
| 2 | 屏幕 | ≥55寸（立式），≥65寸（卧式） |
| 3 | 屏幕比例 | 16:9（立式），9:16（卧式） |
| 4 | 分辨率 | ≥1920*1080 |
| 5 | 亮度 | ≥400cd/m2 |
| 6 | 对比度 | ≥1000:1:00 |
| 7 | 显示色彩 | ≥1.06B(10bit) |
| 8 | 视角 | 全视角 |
| 9 | 亮度调节 | 可调试 |
| 10 | GPU | GPU 主频≥1.8G 四核处理器， 搭载Android7.1及以上系统 |
| 11 | 内存 | ≥2G Byte DDR3 |
| 12 | 闪存 | ≥16GB EMMC NAND芯片， |
| 13 | 视频 | 支持高清具备超强的计算性能、2D/3D图形处理能力和全高清视频编解码能力，HDMI 1.4标准显示接口 |
| 14 | 喇叭 | 8欧·6W双路音频功放输出，内置扬声器2只 |
| 15 | 一键恢复出厂设置功能 | 具备 |
| 16 | 信息发布系统软件 | - 播放单个1080P或4K视频时，CPU占有量不超30% ；1080P跟4K视频同步播放时，CPU占有量不超60%，保证播放的流畅性，本地播放节目增加安全密码认证命令，认证成功后才能播放节目，可对播放的节目进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4等视频），节目做到无缝切换，出场方式多样化，可设置节目播放间隔。 - 软件加载播放解码设置，可对各种格式（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv/mkv/3gp/asf/mpeg/swf/ts等）进行自动解码导播。 - 支持任意格式PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示屏，省去PPT不同尺寸调整的不便。 可对播放画图进行自由调整、转换任意节目切换，切换速度0.1S之内。可对播放节目进行暂停、停止。可对设备中已有内容进行自由组合播放（图片、文字、视频、PPT），节目切换无黑屏。 - 支持发布任务审核机制，未通过审核的任务不予以发布，并将审核结果以消息通知形式回复。 |
| 17 | 排班系统软件 | 具备 |
| 18 | 显示终端软件 | 具备 |
| 19 | 第三方系统对接软件 | - 对接软件可以实时获取HIS信息等，实时动态播放医院专家排班信息、挂号信息、号源信息、科室实时就诊信息、医院宣教信息等，显示方式包括文字、图片、视频等； - 支持消息模式接口、Socket方式，支持视图方式、DLL、存储过程、Web service、Json、HTTP调用等多种接口方式，以适应各类标准接口应用和非标准接口的应用。 - 可与信息发布系统配合，通过服务器和客户端管理软件随时修改显示屏的显示内容； - 提供不少于1份接口软件在医院用户的证明文件（用户报告或合同）； - 为保证本项目与我院现有信息化建设无缝对接，供应商需查勘现场，并提供所投产品与我院现有系统无缝对接的承诺函。包括本项目涉及的与HIS系统对接、与现有第三方软件对接等，相关费用由投标人自行协调解决。 |
| 20 | 系统集成 | - 本项目涉及到的与医院现有信息系统等第三方厂商的调试配合、系统软硬件集成等配套服务内容。供应商须有本项目实施的技术能力。 - 供应商需自行查勘现场，准确了解本项目采购清单中要求的内容。 - 软件布署服务器由医院按系统配置要求提供院内虚拟机。 - 为便于后期多院区数据统计及统一管理，需要实现多院区数据共享、出诊医生数据、排班数据信息共享。 |
| 21 | 质保期 | ≥3年 |

2.气囊压力监控仪技术参数

数量：2套（下表为单台配置）

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 产品组成与物理特性 |  |
| 1 | 产品组成 | 产品应由主机、电源适配器和连接管路组成。 |
| 2 | 显示屏要求 | 须为电容式触摸面板，支持单点及连续滑动触摸。 |
|  |  | 尺寸：≥5英寸。 |
|  |  | 分辨率：≥480×854。 |
|  |  | 显示色彩：≥262K色。 |
| 3 | 防护等级 | 按对有害进液和颗粒物质的防护分类，应为IPX0。 |
| 4 | 运行模式 | 按运行模式分类，应为连续运行。 |
| 二、 | 电气与电源要求 |  |
| 5 | 设备供电 | 适配器输入：应为100-240V~，50/60Hz；内部电池供电：应为DC 3.7V，容量≥1000mAh。 |
| 6 | 适配器功率 | 适配器的输入功率应≤45VA（或根据实际适配器参数修正，原2A表述不完整，此处按常规修正）。 |
| 三、 | 核心功能与性能 |  |
| 7 | 主要用途 | 应能通过标准化置管流程的管控，使气管插管（或喉罩）囊内压在置入人体后维持合理范围，保障患者通气安全。 |
| 8 | 系统功能 | 应具备检测、准备、置管、复苏、拔管及设置功能。 |
| 9 | 压力设置范围 | 压力设置范围应为0.0~60.0 cmH₂O，单次调节步长≤0.1 cmH₂O。 |
| 10 | 压力测定范围 | 压力测定范围应为-100~100 cmH₂O。 |
| 11 | 波形显示范围 | 波形显示压力范围应为-15~60 cmH₂O。 |
| 12 | 测量误差 | 显示压力与实测压力误差须控制在±2 cmH₂O以内。 |
| 四、 | 系统功能与提示 |  |
| 13 | 提示功能 | 应具备高压提示、低压提示及低电量提示功能。 |
| 14 | 连续工作时间 | 在电池单独供电状态下，连续工作时间应≥1.5小时。 |
| 五、 | 工作环境与其他 |  |
| 15 | 操作环境 | 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：10%～90%；大气压力：860hPa～1060hPa。 |
| 16 | 运输和存放环境 | 环境温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤93%；大气压力：860hPa～1060hPa。 |
| 17 | 产品使用期限 | 产品使用期限应不少于5年。 |
| 六、 | 配置与资料 |  |
| 18 | 配置要求 | 供货产品应至少包含：主机、电源适配器、连接管路、产品说明书、合格证各一件（套）。 |
| 19 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

6.大小鼠抓力测定仪 技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大拉力 | 0～2000g |
| 2 | 精度 | 0.1%F.S. |
| 3 | 采样频率 | 支持16KHZ、8KHZ、2KHZ三种可选 |
| 4 | 分析软件实验信息设置 | 可进行实验信息设置，包括实验分组、测试次数以及动物数量等 |
| 5 | 分析软件力学图导出 | 可按照动物多次测试情况合并导出抓力力学图，并保存为图片格式 |
| 6 | 分析数据导出 | 自动计算平均值、标准差以及标准误，并可导出Excel格式文件 |
| 7 | 微机端实验数据存储量 | 可存储≥1000组数据 |
| 8 | 采集器接口 | USB接口 |
| 9 | 力率配置工具 | 软件须有力率配置工具，保证实验员每次测试的作用力尽可能一致 |
| 10 | 最大抓力值记录 | 系统须自动检测动物最大抓力值并记录 |
| 11 | 可选配件 | 可选配多种抓杆、抓网等配件，适合动物前肢、后肢以及四肢的抓力测试 |
| 12 | 脚踏开关 | 配有脚踏开关，可灵活控制实验开始，操作便捷 |
| 13 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

7.小鼠转棒疲劳仪技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小鼠转棒直径 | 30mm |
| 2 | 小鼠转棒长度 | 62mm |
| 3 | 小鼠通道数 | 6通道 |
| 4 | 转速范围 | 1~100转/分 |
| 5 | 转速调整度 | 1转／分 |
| 6 | 转速分级 | 包含初始速度、一级加速、二级加速 |
| 7 | 初始速度运行时间 | 1~65500秒 |
| 8 | 一级加速度时间 | 10~65500秒 |
| 9 | 一级加速持续时间 | 1~65500秒 |
| 10 | 一级转速范围 | 基础转速~100转 |
| 11 | 二级加速度时间 | 10~65500秒 |
| 12 | 二级加速持续时间 | 1~65500秒 |
| 13 | 二级转速范围 | 一级转速~100转 |
| 14 | 运行模式 | 循环模式和正反转模式 |
| 15 | 记录通道数设置 | 可设置1~6通道 |
| 16 | 实验时间范围 | 1秒~3000分 |
| 17 | 内电式时钟 | 可运行10年 |
| 18 | 时钟误差 | 每小时误差须≤0.0828秒 |
| 19 | 数据导出接口 | 带USB接口，可将数据导入U盘 |
| 20 | 机内存储容量 | 最大存储须≥500组数据 |
| 21 | 使用环境温度 | 5℃—40℃ |
| 22 | 输入电压 | 110~220V 50Hz |
| 23 | 跌落记录功能 | 具备跌落光电自动记录功能 |
| 24 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

8.电子秤技术参数

数量：2台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心称量 | 量程0.1g-3kg，分度值≤0.1g，支持g/ml双单位切换 |
| 2 | 外观尺寸 | 秤盘直径12-15cm，整体长≤20cm，食品级PP/不锈钢秤盘，ABS机身 |
| 3 | 操作显示 | LED高清屏，一键开机、去皮，响应速度≤1秒 |
| 4 | 电源续航 | USB充电/干电池双供电，低电量提醒，闲置3分钟自动关机 |
| 5 | 安全附加 | 防水≥IPX4，无尖锐边角，支持手动校准 |
| 6 | 其他要求 | 符合国家计量标准，噪音≤30dB，质保≥1年 |
| 7 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

9.病理组织切片烤片机

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加热方式 | 智能控制加热方式，配有高精温度传感器，具有三重或以上温控保护装置 |
| 2 | 烤片台容量 | 同时承载≥100张玻片 |
| 3 | 封蜡台 | 烤片台上配置封蜡台 |
| 4 | 温度控制 | 烤片台设有独立温控器，可直接探测烤台表面温度 |
| 5 | 温度设置范围 | 0~99°C |
| 6 | 质保 | ≥3年 |

10.转运呼吸机技术参数

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 基本要求 | 数量：1台，适用≥11kg成人及儿童，重量≤1.8kg，支持中文操作 |
| 2 | 通气模式 | 自主呼吸模式S；时间控制模式T； 自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；持续气道正压通气CPAP；压力控制通气模式PCV+A |
| *3 | IPAP吸气相正压 | 4-40cmH2O |
| 4 | EPAP呼气相正压 | 2-20cmH2O |
| 5 | 目标潮气量 | 100-1500ml |
| 6 | 延迟升压 | 关，10-60分钟 |
| 7 | 内置电池 | 3小时 |
| 8 | 呼吸频率 | 0-40次/分 |
| 9 | 吸气时间 | 0.3-3.0秒 |
| 10 | 压力上升时间 | 自动及1-9档手动调节 |
| 11 | 触发及切换 | 自动及1-9档手动调节 |
| 12 | 湿化器/加热管路 | 1-5档可调节 |
| 13 | 自动呼气压调节 | 具备Auto-EPAP功能 |
| 14 | 自动漏气补偿 | 漏气补偿≥80L/min |
| *15 | 升级功能 | 可选配升级血氧饱和度监测及高流量氧疗模式 |
| 16 | 报警内容 | 高压，低压，呼吸频率、分钟通气量、重复呼吸、呼吸暂停、断开连接、SpO2、脉搏率、电源故障 |
| 17 | 监测参数 | 吸气峰值、呼气压、漏气量、分钟通气量、呼出潮气量、呼吸频率、吸呼比、吸气时间、升压时间,选配血氧模块可监测SpO2和脉搏率 |
| 18 | 质保期 | 原厂质保≥2年 |

13.移动无影灯技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电方式 | 标配高性能充电电池，无交流电时可工作；同时具备交流电源供电功能，电池无需保养维护，可长时间使用 |
| 2 | 电池续航 | 可提供≥10小时连续照明 |
| 3 | 脚轮直径 | 75mm 大脚轮，移动灵活 |
| 4 | 光源类型 | LED 冷光源 |
| 5 | 灯头造型 | 超薄中空造型，具有良好的层流穿透效果 |
| 6 | 灯头重量 | ≤3kg，可轻松调节，减轻频繁操作疲劳 |
| 7 | 灯泡寿命 | ≥60000小时，每个灯泡可单独更换，减少后续维护成本 |
| 8 | 灯头光源功率 | ≤28W |
| 9 | 灯头辐照密度 (Ee/Ec) | ≤3.6 mW/(㎡·lx) |
| 10 | 灯头最大照度 | 70,000 lux |
| 11 | 光斑直径 | ≤170mm |
| 12 | 深腔照明率 | ≥100% |
| 13 | 聚焦深度 | ≥1500mm |
| 14 | 显色指数 | Ra ≥ 96，R9 ≥ 96 |
| 15 | 色温 | 4350K |
| 16 | 温升 | 医生头部温升 ≤1℃，术野温升 ≤1℃ |
| 17 | 光斑均匀性 (d50:d10) | ≥50% |
| 18 | 控制面板 | 具备亮度提示和调节功能，照度5级可调 |
| 19 | 资质要求 | 具有国家医疗器械产品注册证书和质量安全检测合格证书 |
| 20 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

14.振动排痰仪（背心式）技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机与配件 | 台式主机、双空气导管、气囊背心、电动线控器 |
| 2 | 显示屏与操作方式 | ≥8英寸液晶触摸屏，支持触摸+飞梭旋钮双操作 |
| 3 | 压力范围与单位 | 1-37mmHg（可切换kPa显示），步进1mmHg，≥37级可调 |
| 4 | 频率范围与步进 | 1-20Hz连续可调，步进1Hz |
| 5 | 治疗时间模式 | 1-60min可调（步进1min），支持正/倒计时模式 |
| 6 | 工作噪声限值 | 正常≤65dB(A)，最大功率≤75dB(A) |
| 7 | 模式种类与功能 | ≥20种模式（含常规、梯度、循环、自定义），需内置肺康复/心肺锻炼模式，治疗中可调参数 |
| 8 | 参数存储功能 | 断电后自动保存设定参数，重启恢复 |
| 9 | 操作安全设计 | 超范围参数弹窗确认、治疗中自动锁屏、管路脱落欠压报警+蜂鸣器 |
| 10 | 灵敏度与暂停时间 | 灵敏度3档可调，暂停时间5-300s可设 |
| 11 | 压力/频率动态调节 | 实时检测、反馈、自动调节压力与频率 |
| 12 | 治疗记录存储 | 存储≥1.4万条历史治疗信息，支持查询 |
| 13 | 扩展连接方式 | 支持WiFi和蓝牙无线连接 |
| 14 | 可选配功能 | 可外接血氧模块（监测SpO₂和脉率） |
| 15 | 治疗中断控制 | 通过电动线控手柄中断/恢复治疗 |
| 16 | 管路结构与材质 | 双空气导管，内置金属丝支撑，接口软硅胶密封，自动锁定 |
| 17 | 适配性与类型 | ≥7种规格（背心式/胸带式），可重复使用或单人使用，适配各年龄段及体型 |
| 18 | 人体工学与清洁 | 前胸V型防胃压、后背分隔防脊柱压，可拆卸清洗（外层干洗/机洗，内层防交叉感染） |
| 19 | 合规性认证 | 通过CFDA、FDA、CE认证 |
| 20 | 使用年限 | ≥10年 |
| 21 | 背心数量 | ≥2个，背心型号可选 |
| 22 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

15.血压计技术参数

数量：10台（下表为单台技术参数）

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 测量要求 | 测量完成时SYS、DIA、PR等信息可即时传输至电脑，配备USB电缆 |
| 2 | 显示 | 7段LCD |
| 3 | 测量位置 | 上臂 |
| 4 | 适应手臂周长 | 12～50cm（标配袖带 22～32cm） |
| 5 | 压力测量范围 | 0～300mmHg |
| 6 | 脉搏测量范围 | 40～200次/分 |
| 7 | 脉搏测量精度 | ±5% |
| 8 | 测定精度 | 平均差 ±5mmHg；标准偏差 8mmHg |
| 9 | 分辨率 | 1 mmHg |
| 10 | 自动较零功能 | 开机时自动启动 |
| 11 | 不规则脉波检测 | 有，并且以图形闪烁提示 |
| 12 | 电池电量不足提示 | 有，并且以图形闪烁提示 |
| 13 | 标准配置 | 医用电子血压计主机：1台 GS袖带2（GS CUFF2）型M（中号）：1个 电源适配器：1个 |
| 14 | 数据接口 | USB传输 |
| 15 | 质保期 | ≥2年 |

16.红外耳式体温计技术参数

数量：20台（下表为单台技术参数）

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示范围 | 34-42℃ |
| 2 | 最小分辨率 | 0.1℃ |
| 3 | 每次测量间隔时间 | ≤12s |
| 4 | 测量时间 | ≤3s |
| 5 | 一键测量功能 | 具备 |
| 6 | 显示屏 | 电子显示屏 |
| 7 | 质保期 | ≥1年 |

17.呼吸康复训练仪（带康复管理系统）技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| *1.1 | 设备功能 | 具备肺通气功能评估、振荡正压排痰、呼吸肌力测定、吸入给药评估、呼吸训练功能，所投产品具备的功能须与产品注册证相符 |
| 2.1 | 肺通气测定 | 支持肺活量参数检测，检测指标须包含FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF |
| 2.2 | 排痰训练 | 采用振荡呼气正压（OPEP）方式，振动频率为5-30Hz，阻力级别为1-5档可调 |
| 2.3 | 吸气肌训练 | 支持自动、手动、自定义三种训练模式；手动模式训练指标范围为3cmH2O-200cmH2O；自动训练负荷须为五档可调；自定义模式可关联呼吸肌力测定检查单，辅助调节训练负荷 |
| 2.4 | 肺容量训练 | 增加肺容量训练（IS）功能，支持IS流速型、IS容量型肺容量训练 |
| 2.5 | 呼吸肌力测定 | 最大吸气压（MIP）测量范围为（-200～0）cmH2O，准确性为±3%或者±1cmH2O（取其大者）； 最大呼气压（MEP）测量范围为（0～200）cmH2O，准确性为±3%或者±1cmH2O（取其大者） |
| 2.6 | 吸入给药评估 | 阻抗等级为六档阻抗选择； 吸气峰流量范围为（10～120）L/min，准确性为±10%或±10L/min（取其大者），重复性为±5%或±5L/min（取其大者）；吸气容积范围为（0～8）L，准确性为±5%或±0.050L（取其大者），重复性为±3%或±0.050L（取其大者）； 显示有效吸气容积、有效吸气容积%、吸气时间、有效吸气时间、有效吸气时间%、平均有效吸气流量、吸气后屏气时间、Tmin、Tmean、Tpif等参数 |
| 2.7 | 激励式可量化系统界面 | 具有语音、动画指导训练功能，可清晰评估每次训练成效 |
| 2.8 | 数据传输方式 | 可通过蓝牙进行数据传输 |
| 2.9 | 数据同步 | 支持通过WIFI或无线网络同步数据到云端 |
| 3 | 云端远程功能 | 提供云端远程功能，具体包括：1. 患者管理：支持新建患者、新建随访、门诊筛查、风险评估；2. 患者信息管理：可录入并管理调查对象姓名、性别、出生年月日、身份证号、地址、联系电话、病种等信息；3. 计划管理：支持呼吸康复评估、康复处方制定、呼吸康复训练，可实现远程居家康复管理；4. 安全性要求：保护调查对象隐私，保证信息平台和所收集信息的安全性 |
| 4 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

18.内镜微生物检测仪技术参数

数量：3套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | ≥1200mL/min |
| 2 | 适用耗材 | 适配一次性集菌器，滤膜孔径 0.45μm，滤膜直径 Φ50mm 或 Φ47mm，滤杯容积 100ml-120ml |
| 3 | 排液软管 | 内径 Φ7mm-Φ11mm 硅胶管 |
| 4 | 核心配置 | 内置微型高性能隔膜泵，无需抽滤瓶 |
| 5 | 操作方式 | 带指示灯按钮开关控制，操作简单直观 |
| 6 | 结构设计 | 不锈钢机壳镜面抛光，便于清洁消毒，内部管路无死角 |
| 7 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

19.缺血预适应训练仪技术参数

数量：2台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 训练部位 | 双上臂 |
| 2 | 工作方式 | 一键自动式 |
| 3 | 显示方式 | 液晶数字式 |
| 4 | 训练方案 | 自动；手动（1-4档） |
| 5 | 分辨率 | 1mmHg ( 0.133kPa ) |
| 6 | 量程范围 | 0mmHg( 0.0kPa )到300mmHg( 40.0kPa ) |
| 7 | 精度 | 压力: ±3mmHg ( ±0.4kPa ) |
| 8 | 过压保护 | 325mmHg(44kPa) |
| 9 | 储存记忆 | 不少于60组 |
| 10 | 电源 | AC 220V , 50/60Hz 0.4A ; DC 9V 2A |
| 11 | 自动关机 | 启动后无任何动作，120s内自动关机 |
| 12 | 附件 | 主机、臂带(2条)、电源适配器 |
| 13 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

20.耳镜技术参数

数量：5只

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窥耳器规格 | 2.5/3/4/5mm |
| 2 | 放大镜倍数 | 2.5 |
| 3 | 电源 | 1.5V×2“AA”型电池（5号） |
| 4 | 灯泡 | 2.5V/0.3A |
| 5 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

21.额镜技术参数

数量：10个

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 供耳鼻喉科检查及手术时作反射聚光照明用 |
| 2 | 主要参数 | 1）额带反光镜的反射率≥85%。 2）额带反光镜的焦距误差不超过 150mm±10%。 3）镜片座应能按使用需要作任意方向转动，转动时应轻松灵活 |
| 3 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

22.电热恒温鼓风干燥箱技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容积 | ≥70L |
| 2 | 温控范围 | RT+10-250℃ |
| 3 | 温度分辨率 | 1℃ |
| 4 | 工作室尺寸 | ≥400×400×450 |
| 5 | 载物托架 | ≥2块 |
| 6 | 定时范围 | 1-9999min |
| 7 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

23.蜡片柜技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 五抽蜡片柜，钢板厚度0.8mm 单节尺寸：515*480*360高， 整组尺寸：515*480*1520高 四节一组 |
| 2 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

24.切片柜技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 十八抽切片柜，钢板厚度0.8mm 单节尺寸：450*480*390高， 整组尺寸：480*480*1620高 四节一组 |
| 2 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

25.电热恒温培养箱 技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容积 | ≥70L |
| 2 | 温控范围 | RT+10-250℃ |
| 3 | 温度分辨率 | 1℃ |
| 4 | 工作室尺寸 | ≥400×400×450 |
| 5 | 载物托架 | ≥2块 |
| 6 | 定时范围 | 1-9999min |
| 7 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

26.超净工作台技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洁净等级 | ISO 5级（100级） |
| 2 | 平均风速 | 0.3～0.6m/s（可调） |
| 3 | 噪声 | ≤67dB(A) |
| 4 | 照度 | ≥300Lx |
| 5 | 适用人数 | 双人单面/2人操作 |
| 6 | 脚轮配置 | 带刹车万向脚轮，移动灵活，固定稳定 |
| 7 | 工作区尺寸 | ≥1300×650×520mm |
| 8 | 外形尺寸 | ≥1460×700×1650mm |
| 9 | 高效过滤器规格及数量(mm) | ≥1250×560×50×① |
| 10 | 外壳及操作台面材质 | 外壳优质冷轧钢板、工作面不锈钢材质 |
| 11 | 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 荧光≥40W×①/紫外≥20W×①，紫外和照明有联锁功能。 |
| 12 | 报警功能 | HEAP破损、预失效报警功能，累计工作时间、时钟、过滤器寿命显示功能。 |
| 13 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

27.切片柜（玻片柜）技术参数

数量：6组

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单组规格 | 515宽*480深*360高/mm,每套2节组，合总规格为：515宽*480深*790高/mm，（含70mm高的底座） |
| 2 | 可放置切片数 | 每组合9个抽屉，每个抽屉内分4隔，共18个抽屉，每个抽屉约放1500张切片，每套共放切片≥2.8万片 |
| 3 | 材质做工 | 柜体采用宝钢冷轧钢板（原板0.8mm，涂装后1.0mm），表面经防锈预处理+静电喷塑；配槽式高强度防脱落滑轮、高弹性减震垫，采用顶包侧焊接技术，确保安全达标；供应商需提供相关证明 |
| 4 | 质保期 | 整机原厂质保≥5年 |