1.显微镜技术参数

数量：2台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 可观察普通染色切片，用于临床检验工作，可连接拍照设备 |
| 2 | 运输贮存环境温度 | 应在 - 40℃～+50℃环境下运输和贮存 |
| 3 | 运行环境 | 运行电源：220V（±10%）/50Hz；运行温度：-5℃～40℃；相对湿度：≤85% |
| 4 | 电源插头 | 应配置符合中国标准的插头，或提供适配转换插座 |
| 5 | 光学系统 | 应采用无限远光学矫正系统，齐焦距离≤45mm |
| 6 | 载物台 | 应采用钢丝传动、无齿条结构；尺寸≥120×132mm；X 向行程≥76mm，Y 向行程≥30mm |
| 7 | 调焦机构 | 应具备粗调限位及张力调节功能，可避免标本或物镜损伤 |
| 8 | 聚光镜 | 应配备带孔径光阑的阿贝聚光镜，数值孔径 N.A≥1.25，且配备蓝色滤色片 |
| 9 | 照明光源 | 应采用 LED 光源，使用寿命≥20000 小时 |
| 10 | 三目观察筒 | 瞳距调节范围 48～75mm，倾斜角度 30°，带屈光度调节，可 360° 旋转，铰链式结构；眼点高度≥432.9mm，视场数≥20 |
| 11 | 目镜 | 应配置 10X 目镜，带眼罩，视场数≥20 |
| 12 | 物镜转盘 | 应采用与机身固定的内旋式 4 孔物镜转盘，便于标本操作 |
| 13 | 平场消色差物镜 | 应配置以下物镜： |
| 13.1 | 4X物镜 | N.A≥0.1，工作距离 W.D≥27mm |
| 13.2 | 10X物镜 | N.A≥0.25，工作距离 W.D≥8mm |
| 13.3 | 40X物镜 | N.A≥0.65，工作距离 W.D≥0.6mm |
| 13.4 | 100X物镜 | N.A≥1.25，工作距离 W.D≥0.12mm |
| 14 | 防霉处理 | 观察筒、目镜、物镜均应做防霉处理 |
| 15 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

2.温湿度记录仪技术参数

数量：3个

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测温范围 | -40°C ~ +85°C |
| 2 | 测温精度 | 在-20°C~+40°C范围内，±0.3℃/±0.6℉ |
| 3 | 测湿范围 | 0%RH—100%RH |
|  | 分辨率 | 0.1℃/℉ |
| 4 | 测湿精度 | ±3%RH(25℃,20%RH ~—80%RH),其余±5%RH |
| 5 | 记录容量 | 最高10万点 |
| 6 | 记录间隔 | 10秒~24小时可设置 |
| 7 | 数据接口 | TypeC |
| 8 | 软件 | 支持macOS及Windows系统 |
| 9 | 报告格式 | 软件可导出PDF/EXCEL/TXT，仅Windows版软件可导出TXT报告 |
| 10 | 外置探头 | 温湿度一体探头 |
| 11 | 质保期 | ≥1年 |

3.智能4G采集（单低温）技术参数

数量：5个

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传感器 | 单台采集最多可测1 路温度点 |
| 2 | 温度范围 | 温度-200℃~150℃，温度分辨率0.1℃ ，精度±0.5 |
| 3 | 数据传输方式 | 具备4G通信，数据可直接发送到互联网 |
| 4 | 流量设置 | 设备预置≥3年流量费用 |
| 5 | 显示屏 | 具备高清段码屏显示，可显示实时温度、温度显示精度0.1℃，信号强度、电池电量、充电符号、低电报警、温湿度报警信息，时间日期、USB 连接、ID号、软件版本号、本地离线数据存储数 |
| 6 | 报警功能 | 本地具有声光报警，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警 |
| 7 | 数据存储 | 板载存储芯片可存储≥100000条数据，可实现断点续传 |
| 8 | 电池 | 带后备电池，电池可充电，无需定期更换电池，电池容量≥1800mAH，断电可用≥3天 |
| 9 | 供电方式 | Type-C USB供电，支持正反插入 |
| 10 | 系统升级 | 固件维护可实现在线升级 |
| 11 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

4.气囊压力监控仪技术参数

数量：2套（下表为单台配置）

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 产品组成与物理特性 |  |
| 1 | 产品组成 | 产品应由主机、电源适配器和连接管路组成。 |
| 2 | 显示屏要求 | 须为电容式触摸面板，支持单点及连续滑动触摸。 |
|  |  | 尺寸：≥5英寸。 |
|  |  | 分辨率：≥480×854。 |
|  |  | 显示色彩：≥262K色。 |
| 3 | 防护等级 | 按对有害进液和颗粒物质的防护分类，应为IPX0。 |
| 4 | 运行模式 | 按运行模式分类，应为连续运行。 |
| 二、 | 电气与电源要求 |  |
| 5 | 设备供电 | 适配器输入：应为100-240V~，50/60Hz；内部电池供电：应为DC 3.7V，容量≥1000mAh。 |
| 6 | 适配器功率 | 适配器的输入功率应≤45VA（或根据实际适配器参数修正，原2A表述不完整，此处按常规修正）。 |
| 三、 | 核心功能与性能 |  |
| 7 | 主要用途 | 应能通过标准化置管流程的管控，使气管插管（或喉罩）囊内压在置入人体后维持合理范围，保障患者通气安全。 |
| 8 | 系统功能 | 应具备检测、准备、置管、复苏、拔管及设置功能。 |
| 9 | 压力设置范围 | 压力设置范围应为0.0~60.0 cmH₂O，单次调节步长≤0.1 cmH₂O。 |
| 10 | 压力测定范围 | 压力测定范围应为-100~100 cmH₂O。 |
| 11 | 波形显示范围 | 波形显示压力范围应为-15~60 cmH₂O。 |
| 12 | 测量误差 | 显示压力与实测压力误差须控制在±2 cmH₂O以内。 |
| 四、 | 系统功能与提示 |  |
| 13 | 提示功能 | 应具备高压提示、低压提示及低电量提示功能。 |
| 14 | 连续工作时间 | 在电池单独供电状态下，连续工作时间应≥1.5小时。 |
| 五、 | 工作环境与其他 |  |
| 15 | 操作环境 | 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：10%～90%；大气压力：860hPa～1060hPa。 |
| 16 | 运输和存放环境 | 环境温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤93%；大气压力：860hPa～1060hPa。 |
| 17 | 产品使用期限 | 产品使用期限应不少于5年。 |
| 六、 | 配置与资料 |  |
| 18 | 配置要求 | 供货产品应至少包含：主机、电源适配器、连接管路、产品说明书、合格证各一件（套）。 |
| 19 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

5.经皮胆红素测定仪技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内部电源 | 主机应采用额定电压 7.4V 锂电池供电 |
| 2 | 充电底座输出 | 底座输出应满足 8.4V/1A |
| 3 | 检测光源 | 应采用氙闪光灯 |
| 4 | 光源使用寿命 | 光源使用寿命应不低于 150000 次 |
| 5 | 底座功能 | 底座应内置校准检查屏，主机放回底座应自动充电 |
| 6 | 最大显示值 | 测量最大显示值应≥25.0 mg/dL（425μmol/L） |
| 7 | 测量准确度 | 测量准确度应满足 ±1.5 mg/dL（±25.5μmol/L） |
| 8 | 测量重复性 | 测量重复性应≤3% |
| 9 | 低电压提示 | 设备应具备低电压提示功能 |
| 10 | 校准检查屏参数 | 波长 550nm 与 461nm 光谱透过率之比： 预定值 “0” 检查屏：1±0.1 预定值 “20” 检查屏：5±0.5 |
| 11 | 平均测量功能 | 应可设置 1～5 次平均测量模式 |
| 12 | 时间日期设置 | 应支持时间日期修改与设置 |
| 13 | 按键声音设置 | 触摸屏按键音应可开启 / 关闭 |
| 14 | 屏幕亮度调节 | 屏幕亮度应支持 5 级调节 |
| 15 | 测量单位切换 | 应支持 mg/dL 与 μmol/L 单位切换 |
| 16 | 屏幕保护 | 屏保时间应可设置为 1 分钟或 5 分钟 |
| 17 | 质保期 | 整机原厂质保≥5年 |

6. western blot快速转膜仪 技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途与功能 | 用于Western blot实验中蛋白从凝胶到膜的快速半干式转印，应兼容常规转印与快速转印程序。 |
| *2.1 | 转印通量 | 单次运行应支持同时转印 ≥4块小胶（约8×10 cm）或 ≥2块中型胶（约15×15 cm）。 |
| 2.2 | 独立控制 | 设备须配备 ≥2个独立转印盘，可同时运行2个不同的转印程序（如不同胶尺寸或不同膜类型）。 |
| 3 | 兼容耗材 | 应兼容NC膜（硝酸纤维素膜）及PVDF膜（聚偏二氟乙烯膜），且须支持0.22 μm和0.45 μm两种孔径规格。 |
| 4.1 | 电极材质 | 阳极板应采用铂涂层钛合金，阴极板应采用不锈钢材质，具备耐化学腐蚀和导电均匀的特性。 |
| 4.2 | 电源配置 | 须内置整合型电源，无需外接电源适配器。最大输出电流应 ≥2.5 A，最大输出电压应 ≥25 V，以满足快速转膜需求。 |
| 5 | 转印方式与时间 | 应为半干式转印，常规转印程序完成时间应 ≤30分钟。 |
| 6 | 缓冲液用量 | 无需大量缓冲液浸泡，仅需浸润滤纸/膜即可完成转印。 |
| 7.1 | 防错设计 | 转印槽应具备清晰的正负极标识，须具备物理防反接设计，确保操作安全。 |
| 7.2 | 结构维护 | 转印模块应设计为易于拆卸的结构，方便实验后的清洁与维护。 |
| 8 | 标准配置 | 应包含主机一台及专用滚轮一个（用于排除滤纸/凝胶/膜之间的气泡）。 |
| 9 | 工作电源 | 工作电压适用范围：100-240 V，50/60 Hz。 |
| 10 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

7.迷你涡旋仪技术参数

数量：2台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作模式 | 应支持接触式（点动）、连续模式，可随意选择 |
| 2 | 设备结构 | 应结构紧凑、体积小巧，质量可靠稳定 |
| 3 | 速度控制 | 转速应可调，适用于15mL以下离心管、试管 |
| 4 | 运行方式 | 运行方式应为圆周运动 |
| 5 | 圆周直径 | 圆周直径应为3mm |
| 6 | 转速范围 | 转速范围应400～2500rpm |
| 7 | 定时范围 | 定时范围应支持0s～999s或1min～999min |
| 8 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

7.恒温水浴锅（双孔）技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控温方式 | 应采用双孔独立微电脑 PID 温控，双屏显示，双孔应独立控温。 |
| 2 | 温度范围 | 温度范围应室温 + 5℃～99.9℃。 |
| 3 | 温度精度 | 温度精度应 ±0.05℃。 |
| 4 | 温度均匀性 | 温度均匀性应≤±0.15℃。 |
| 5 | 工作室尺寸 | 单孔尺寸应≥180×180×130mm，总容积≥ 8.4L。 |
| 6 | 加热功率 | 双孔总加热功率应为 1000W。 |
| 7 | 设备材质 | 内胆应为 316L 不锈钢，外壳为 ABS 工程塑料。 |
| 8 | 保护功能 | 应具备超温报警、干烧保护、漏电保护。 |
| 9 | 定时功能 | 定时范围应 0～999 分钟。 |
| 10 | 结构功能 | 应带观察窗、防溢水结构，内胆圆角易清洁，可适配磁力搅拌模块。 |
| 11 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

7.垂直电泳槽（4 胶系统，Western Blot 专用）技术参数

数量：2套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 | 垂直电泳槽（4 胶系统），适用于 Western Blot 蛋白电泳实验 |
| *2 | 电泳槽类型 | 为垂直电泳槽，可同时运行 4 块胶 |
| 3 | 胶板尺寸 | 胶板尺寸应≥8.3×7.3 cm |
| 4 | 缓冲液容量 | 缓冲液容量应为 1.2 L |
| 5 | 制胶方式 | 兼容灌胶架，支持 1.0 mm、1.5 mm 胶厚 |
| 6 | 材质 | 采用聚碳酸酯（PC）材质，耐冲击、耐化学腐蚀 |
| 7 | 结构功能 | 带锁扣防止漏液；制胶槽与电泳槽一体化设计；应兼容多种预制胶和自制胶 |
| 8 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

7.Western Blot 电泳电源技术参数

数量：2台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 输出电压 | 直流输出电压范围应为5～500V，连续可调。 |
| 1.2 | 输出电流 | 输出电流范围应为4～400mA，连续可调。 |
| 1.3 | 输出功率 | 最大输出功率应不低于300W。 |
| 2.1 | 控制模式 | 应具备恒压、恒流、恒功率三种控制模式，并支持模式间自动切换。 |
| 3.1 | 显示方式 | 应采用LCD显示屏，可实时显示电压、电流、时间等参数。 |
| 4.1 | 保护功能 | 应具备过压、过流、过载、空载保护功能，并具有温度异常报警提示。 |
| 5.1 | 定时功能 | 应具有定时范围0～999分钟的倒计时功能，计时结束自动断电。 |
| 6.1 | 适用性 | 应兼容常规电泳、转印等多种实验。 |
| 6.2 | 用户界面 | 应支持多语言显示界面。 |
| 6.3 | 数据接口 | 应配备USB接口，支持实验数据导出。 |
| 7 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

8.加热磁力搅拌器技术参数

数量：2台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌子吸附 | 应采用强磁耐高温磁铁，吸力充足，有效防止跳子，搅拌效果显著 |
| 2 | 显示方式 | 应配备 LCD 液晶显示，可实时显示转速、时间、温度等参数，显示直观清晰 |
| 3 | 控制功能 | 应可直接连接温度传感器，实现精准控温；应具备正反转功能，正反转切换可停转、慢启动 |
| 4 | 驱动电机 | 应采用直流无刷电机，低噪音、免维护、运行平稳 |
| 5 | 过温保护 | 应具备独立安全回路，盘面温度超过 380℃时应自动停止加热 |
| 6 | 整机功率 | 950W |
| 7 | 转速范围 | 转速范围应 100～2000rpm |
| 8 | 转速控制精度 | ±10rpm |
| 9 | 定时范围 | 1～99h59min |
| 10 | 盘面温控范围 | 室温～350℃ |
| 11 | 样品温控范围 | 室温～250℃ |
| 12 | 盘面工作温度 | 室温～330℃ |
| 13 | 盘面温控精度 | ±3℃ |
| 14 | 溶液温控范围 | 室温～100℃ |
| 15 | 溶液温控精度 | ±1℃ |
| 16 | 最大搅拌量 | 最大搅拌量（H₂O）应 20L |
| 17 | 工作盘材质 | 工作盘应采用一体成型铸铝 + 陶瓷耐腐涂层 |
| 18 | 工作区域尺寸 | 工作区域尺寸应 170×170mm |
| 19 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

8.迷你离心机技术参数

数量：2台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大转速 | ≥7000 rpm |
| 2 | 最大相对离心力 | ≥2680g |
| 3 | 转子容量 | 0.2/0.5/1.5/2.0mLx8；0.2mLx16 PCR排管或0.2mLx2 PCR 8排管 |
| 4 | 适配管型 | 支持 PCR 8 排管、1.5/2mL |
| 5 | 运行方式 | 支持连续运行 |
| 6 | 电机类型 | 采用直流电机 |
| 7 | 额定功率 | 额定电压应 AC 110–240V，50/60Hz，功率应 20W |
| 8 | 运行噪声 | 运行噪声应≤45 dB |
| 9 | 外形尺寸 | 外形尺寸（长 × 宽 × 高）应≤150×150×120 mm |
| 10 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

8.PH计技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器级别 | 应不低于 0.01 级 |
| 2 | 测量参数 | 应可测量 pH、mV、温度 |
| 3 | mV 测量范围 | 测量范围应 -1999～1999 mV |
| 4 | mV 分辨率及误差 | 最小分辨率应 0.1/1 mV，基本误差应 ≤±0.1% FS |
| 5 | pH 测量范围 | 测量范围应 -2.00～18.00 pH |
| 6 | pH 分辨率及误差 | 最小分辨率应 0.01 pH，基本误差应 ≤±0.01 pH |
| 7 | 温度测量范围 | 测量范围应 -5.0～110.0 ℃ |
| 8 | 温度分辨率及误差 | 最小分辨率应 0.1 ℃，基本误差应 ≤±0.2 ℃ |
| 9 | 外形尺寸 | 外形尺寸应 ≥230×120×80 mm |
| 10 | 防护及显示 | 防护等级应不低于 IP54；应具备 平衡条件及平衡状态显示 |
| 11 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

8.超声波清洗机技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内槽尺寸 | 内槽尺寸≥300×150×150 mm |
| 2 | 容量 | 标称容量 6L |
| 3 | 超声频率 | 40 kHz |
| 4 | 超声功率 | ≥180 W，可调范围 40%～100% |
| 5 | 温度控制 | 室温～80℃，实时显示实际温度 |
| 6 | 定时功能 | 定时范围 1～999 min，数显设定，倒计时显示 |
| 7 | 加热功率 | 180 W～400 W |
| 8 | 控制系统 | 采用单片机控制，具备断电记忆功能 |
| 9 | 材质 | 内外壳体及降音盖采用优质不锈钢 |
| 10 | 配置 | 标配不锈钢网篮、降音盖，具备排水功能 |
| 11 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

8.超净工作台技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洁净等级 | 应达到 100 级 @≥0.5μm |
| 2 | 菌落数 | ≤0.5 个 / 皿・时（φ90mm 培养平皿） |
| 3 | 平均风速 | 0.3～0.6m/s，风速应可调 |
| 4 | 噪音 | ≤70dB |
| 6 | 光照度 | ≥300LX |
| 7 | 振动半峰值 | X、Y、Z 方向均应≤3μm |
| 9 | 工作区尺寸 | 工作区尺寸（W×D×H）≥800×600×500mm |
| 10 | 外形尺寸 | 外形尺寸（W×D×H）≤1000×650×1500mm |
| 11 | 高效过滤器 | 应配置高效过滤器，规格及数量为 870×550×50×1 |
| 12 | 照明与杀菌灯 | 配置荧光灯 18W×1、紫外灯 18W×1 |
| 13 | 结构与配件 | 配备防溅型备用插座；应带刹车优质万向脚轮，移动灵活、固定稳定 |
| 14 | 适用人数 | 单人单面，适用于 1 人操作 |
| 15 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

8.金属浴技术参数

数量：2台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温度设置范围 | 覆盖 0℃～100℃ |
| 2 | 控温范围 | 覆盖 室温 + 5℃～150℃ |
| 3 | 定时范围 | 覆盖 1min～99h59min |
| 4 | 控温精度 | 在 37℃条件下，≤±0.3℃ |
| 5 | 温度显示精度 | ≥±0.1℃ |
| 6 | 温度均匀性 | 37℃条件下，应≤±0.3℃ |
| 7 | 升温时间 | 从 25℃升至 100℃，≤15 分钟 |
| 8 | 自动预热功能 | 支持自动预热功能 |
| 9 | 开机自动运行功能 | 支持开机自动运行功能 |
| 10 | 断电自动恢复功能 | 支持断电自动恢复功能 |
| 11 | 温区数量 | 双温区，温区数量≥2 |
| *12 | 配置模块 | 标配两种模块，包含 1.5ml 模块与 0.5ml 模块 |
| 13 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

8.冷冻研磨仪技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率 | 额定功率≥700W |
| 2 | 时间设定 | 时间设定范围涵盖 1～9999s |
| 3 | 研磨转速 / 频率 | 研磨转速 / 频率设定范围为 600～4200 转 / 分（10～70Hz） |
| 4 | 离心速度 | 离心速度设定范围≥0～6000RPM |
| 5 | 制冷温度 | 制冷温度范围覆盖 -50℃～室温（25℃） |
| 6 | 研磨方式 | 支持湿磨、干磨、预冷冻磨三种研磨方式 |
| *7 | 样品容量（标配） | 标配 2ml 适配器，孔位数≥26 孔 |
| 8 | 样品容量（选配） | 可适配 5ml 适配器，孔位数≥24 孔 |
| 9 | 研磨珠 | 标配 φ3mm 不锈钢钢球 1000 颗、φ6mm 不锈钢钢球 1000 颗；可适配选配氧化锆球 |
| 10 | 显示方式 | 配备 7 英寸 IPS 电容触摸屏 |
| 11 | 安全保护 | 具备开盖保护、紧急制动功能 |
| 12 | 程序控制 | 可设置间歇、停止、总运行时间；应支持研磨参数存储与快速调取 |
| 13 | 模式循环 | 可按实验参数在多组设置间循环运行，减少人为干扰；配有语音提示功能 |
| 14 | 电动开关门 | 具备电动开关门及防夹功能 |
| 15 | 制冷功能 | 设备须具备冷冻功能 |
| 16 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

9.侧摆摇床技术参数

数量：2台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率 | 额定功率≥30W |
| 2 | 调速范围 | 频率应 0～80 转 / 分，无极调速 |
| 3 | 摆动幅度 | 上下摆幅应 ≥20mm |
| 4 | 摇板尺寸 | 摇板尺寸应 ≥280×260mm |
| 5 | 外形尺寸 | 外形尺寸应 ≥350×260×160mm |
| 6 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

9.电子天平技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 量程范围 | 量程应不小于 0～500 g |
| 2 | 重复性误差 | 重复性误差应 ≤±0.005 g |
| 3 | 稳定时间 | 稳定时间应 ≤3 s |
| 4 | 校准砝码 | 应标配 200 g 校准砝码 |
| 5 | 设备功能 | 应具备单位转换、计数、校准、去皮功能 |
| 6 | 标准配置 | 应标配防风罩、校准砝码 |
| 7 | 准确度级别 | 准确度级别应为 Ⅱ 级 |
| 8 | 显示精度 | 显示精度应 0.001 g |
| 9 | 称量盘规格 | 称量盘直径应 ≥Φ85 mm |
| 10 | 供电模式 | 供电方式应为充插两用 |
| 11 | 校准方式 | 校准方式应为外部校准 |
| 12 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

9.转移摇床技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转速范围 | 覆盖 40～240 rpm |
| 2 | 速度控制 | 应采用数字式速度控制 |
| 3 | 振荡方式 | 应采用圆周振荡，回转半径应为 15 mm |
| 4 | 运行轨迹 | 运行轨迹应为圆周 |
| 5 | 定时范围 | 应支持 0～120 分钟及连续运行模式 |
| 6 | 时间设定 | 时间设定范围应覆盖 1 min～99 h 59 min |
| 7 | 额定功率 | 额定功率应为 30 W |
| 8 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

9.小型立式恒温振荡器技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定时功能 | 设备应具备定时功能，时间设定范围应覆盖 0～9999 小时。 |
| 2 | 断电记忆功能 | 设备应具备断电记忆功能，可有效防止因断电、死机导致数据丢失。 |
| 3 | 照明与紫外灭菌功能 | 控制系统应集成照明灯及紫外灭菌功能，便于实验观察与灭菌操作。 |
| 4 | 报警与保护功能 | 设备应具备超温声光报警及自动断电功能；应具备故障自诊断功能。 |
| 5 | 门控安全功能 | 设备应具备门控保护功能，开门时应自动停止转动。 |
| 6 | 显示控制系统 | 设备应标配 LCD 液晶显示控制系统。 |
| 7 | 振荡频率 | 振荡频率范围应为 10～300 rpm。 |
| 8 | 振荡频率精度 | 振荡频率精度应达到 ±1 rpm。 |
| 9 | 摇板振幅 | 摇板振幅应为 Ф26 mm。 |
| 10 | 温控范围 | 温控范围应覆盖 4～65℃。 |
| 11 | 温度分辨率 | 温度分辨率应不低于 0.1℃。 |
| 12 | 温度均匀度 | 在 37℃ 条件下，温度均匀度应 ≤±0.5℃。 |
| 13 | 控制方式 | 采用 P.I.D 微电脑智能控制方式。 |
| 14 | 摇板尺寸 | 摇板尺寸应≥470×410 mm。 |
| 15 | 最大容量 | 最大容量应满足：100ml×25 或 250ml×20 或 500ml×12 或 1000ml×8 或 2000ml×5 或 3000ml×4 或 5000ml×2。 |
| 16 | 标配容量 | 标配容量应满足：100ml×20 或 250ml×16 或 500ml×12 或 1000ml×8 或 2000ml×5 或 3000ml×4 或 5000ml×2。 |
| 17 | 外形尺寸 | ≥620×737×1040（宽× 深×高 mm） |
| 18 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

9.低温冷冻离心机技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据显示功能 | 具备自动计算离心力（RCF）、转速（RPM）功能，数据应精准同步显示。 |
| 2 | 机体及腔体材质 | 机体应采用全钢结构；离心室内腔应为 316 不锈钢材质加环保防腐涂层处理，应具备抗腐蚀、耐酸碱性能。 |
| 3 | 安全及保护功能 | 离心机门盖开启后或待机状态下 5 分钟内无任何指令，压缩机应停止工作；具备不平衡保护功能，并配备高精度电子陀螺仪不平衡监测功能。 |
| 4 | 制冷系统 | 应采用高效环保压缩机制冷系统，配备智能节能降耗管理模式；在最高转速下运行时，温度应可保持在 - 4℃以下。 |
| 5 | 转速与离心力 | 最高转速≥16500 rpm；最大相对离心力≥21615 g。 |
| 6 | 温度参数 | 温度设置范围覆盖 - 20℃～40℃；温度精度±1.0℃。 |
| 7 | 整机性能 | 整机噪声≤60 dB (A)；转速精度 ±10 r/min；定时范围覆盖 1 s～99 min 59 s |
| *8 | 标配转子 | 标配角转子：24×1.5/2.0 ml（15000 rpm/21615×g）。 |
| 9 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

9.精密电子天平技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运行环境温度 | 在 5～40℃ 范围内正常工作 |
| 2 | 量程 | ≥120 g |
| 3 | 读数精度 | 达到 0.1 mg |
| 4 | 稳定时间 | ≤4 s |
| 5 | 重复性误差 | ≤±0.1 mg |
| 6 | 线性误差 | ≤±0.2 mg |
| 7 | 秤盘尺寸 | ≥Φ80 mm |
| 8 | 传感器 | 须配置电磁力平衡传感器，性能稳定，响应速度快 |
| 9 | 机身材质 | 上下壳体应采用全铝合金制造，坚固耐用，抗干扰、抗腐蚀 |
| 10 | 内置应用程序 | 应具备以下功能：基础称量、配方称量、汇总称量、动态称量、计件称量、百分比称量、密度检测、下挂称量、检重称量、统计称量、自由因子、去皮功能、机械防盗 / 密码保护、单位换算、自动重复性测试 |
| 11 | 标准附件 | 应提供天平主机及附件（含主机、秤盘、秤盘托架、风罩组件、天平防尘罩、100 g 砝码、专用电源适配器等） |
| 12 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

10.移液器技术参数

数量：2把

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 量程范围 | 量程范围应为 0.5–5 mL |
| 2 | 精度误差 | 0.5–5 mL 量程内，精度误差应 ≤±0.2% |
| 3 | 准确度误差 | 0.5–5 mL 量程内，准确度误差应 ≤±0.1% |
| 4 | 吸头适配 | 应适配通用型吸头，兼容大龙、Axygen 等主流品牌 |
| 5 | 材质结构 | 枪体应采用耐化学腐蚀 ABS 工程塑料，活塞应为304 不锈钢，O 型圈应为丁腈橡胶 |
| 6 | 调节方式 | 应采用棘轮式刻度调节，调节行程精准 |
| 7 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

10.纯水仪技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电阻率 | 25℃时，系统产水电阻率应达到 18.2 MΩ・cm |
| 2 | 总有机碳含量（TOC） | 总有机碳含量（TOC）应 ≤ 5 ppb |
| 3 | 颗粒物含量 | 直径大于 0.22μm的颗粒物应无检出 |
| 4 | 细菌含量 | 细菌（微生物）含量应＜0.01 cfu/ml |
| 5 | 关键污染物指标 | 热原（内毒素）应＜0.001Eu/ml；RNases应＜1pg/ml；DNases应＜5 pg/ml；双酚 A（Bisphenol A）应＜ 0.005 ppb；邻苯二甲酸二乙酯（DEP）应＜0.2 ppb；邻苯二甲酸二丁酯（DNBP）应＜0.2 ppb；壬基酚（NP）应＜0.1ppb；蛋白酶（Proteases）应＜0.15μg/mL |
| 6 | 取水终端纯化单元 | 取水终端应支持至少五种纯化单元可选，应包含去除内毒素、内分泌干扰素 EDS、挥发性有机物 VOC 等类型；每个终端精制器应带芯片，系统应能自动识别类型及使用状态 |
| 7 | 取水装置功能 | 取水装置高度应可调节，应适配烧杯、长颈瓶、量筒等常见实验容器，取水过程无需手动固定容器；应具备定量自动取水功能，定量范围 0.1L～25L；可配置脚踏取水开关 |
| 8 | 基本配置 | 应包含超纯水主机系统、独立取水手臂 1 个、带芯片预纯化柱 1 根、带芯片精纯化柱 1 根、0.22 μm 终端除菌过滤器 1 个 |
| 9 | 附件配置 | 应配备前处理进水处理系统 1 套、50L 水桶 1 个 |
| 10 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

10.微量移液器（单道）技术参数

数量：15支

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 量程范围 | 应涵盖以下量程规格：0.1–2.5 μL、0.2–10 μL、10–100 μL、20–200 μL、100–1000 μL。 |
| 2 | 系统误差（准确度） | 不同量程下准确度应满足： - · 0.1–2.5μL量程：≤1.4% · 0.5–10μL量程：≤1.0% · 10–100μL量程：≤0.8% · 20–200μL量程：≤0.6% · 100–1000μL量程：≤0.6% 所有量程均符合 ISO8655 标准要求。 |
| 3 | 随机误差（精度） | 不同量程下精度应满足： · 0.1–2.5μL 量程：≤0.7% · 0.5–10μL 量程：≤0.4% · 10–100μL 量程：≤0.2% · 20–200μL 量程：≤0.2% · 100–1000μL 量程：≤0.2% 所有量程的精度须符合 ISO 8655 标准要求。 |
| 4 | 吸头适配 | 应能适配市售主流品牌高品质通用型吸头，保证密封性和移液准确性。 |
| 5 | 主体材质 | 枪体应采用耐化学腐蚀的聚苯醚（PPO）材质；活塞应采用陶瓷涂层不锈钢；O型圈应采用氟橡胶。 |
| 6 | 调节与显示 | 应采用数字视窗与精密刻度双重调节显示方式，便于设定和读取体积。 |
| 7 | 灭菌方式 | 移液器下半支应可进行高温高压灭菌，灭菌条件为121 ℃、20 分钟。 |
| 8 | 人体工学设计 | 应符合人体工学设计，手柄具备防滑纹理，操作舒适省力；整体设计须符合 ISO 8655 标准要求。 |
| 9 | 安全与追溯 | 应符合 GLP 规范，内置或配备校准记录模块，支持校准数据追踪。 |
| 10 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年。 |

15.移动式无影灯

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光源 | LED冷光源，温升≤1℃ |
| 2 | 调焦 | 手动调焦，无极调焦 |
| 3 | 照度（Lux） | 40000—160000 |
| 4 | 色温（K） | 3000—6700K可调 |
| 5 | 光斑直径 | 160-280 mm |
| 6 | 调光系统 | 无极调光系统 |
| 7 | 显色指数 | 85≦Ra≦100 |
| 8 | 术野区域温升 | ≤2℃ |
| 9 | 演色性指数(CRI) | ≥96 |
| 10 | 色彩还原指数 | ≥97 |
| 11 | 照明深度（mm） | ≥600 |
| 12 | 质保 | 原厂质保≥一年 |

16.神经血管治疗仪

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 治疗垫规格 | 长X宽X高：124mm X 83mm X 12mm, 误差±5mm |
| 2 | 光源类型 | 单一近红外线光源，非激光类，非红光类，表面温度：≤41℃ |
| 3 | 强度控制 | 具备强、中、弱三档 |
| 4 | 时间控制 | 10min、20min、30min、40min四档，误差±1min |
| 5 | 光源波长范围 | 0.85um—0.95um |
| 6 | 液晶显示 | 具备时间、强度等显示 |
| 7 | 配置 |  |
| 7.1 | 红外治疗仪主机 | 1台 |
| 7.2 | 治疗垫 | 8片 |
| 7.3 | 治疗垫固定绷带(短 | 8条 |
| 7.4 | 治疗垫固定绷带(长) | 8条 |
| 8 | 质保 | 原厂质保≥四年 |

17.图文分析系统（普通光学模块）技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相机类型 | 须为单芯片彩色CMOS |
| 2 | 芯片尺寸 | ≥1英寸 |
| 3 | 有效图像分辨率 | ≥2000万像素 |
| 4 | 像素大小 | 2.4×2.4μm |
| 5 | 帧速 | ≥15fps@5440×3648；≥50fps@2736×1824；≥60fps@1824×1216 |
| 6 | 曝光时间 | 在0.1ms-15s范围内，支持可调 |
| 7 | 正版中文软件 | 须提供正版中文软件，具备图像处理、测量、标尺添加、多通道图像叠加、图像拼接、景深扩展、高动态范围报告、细胞计数、综合测量、视频重叠、数字像素合并、平场/暗场矫正功能；支持多语言随意切换；须为专业软件开发人员提供不同平台的标准SDK |
| 8 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

18.图文分析系统（荧光模块）技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相机类型 | 须为单芯片彩色制冷型CMOS |
| 2 | 芯片尺寸 | ≥1英寸 |
| 3 | 有效图像分辨率 | ≥2000万像素 |
| 4 | 像素大小 | 2.4×2.4μm |
| 5 | 帧速 | ≥14 fps @ 20 MP (8 bit)； |
| 6 | 曝光时间 | 在3us-3600s范围内，支持可调 |
| 7 | 像素合并： | 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 |
| 8 | 正版中文软件 | 须提供正版中文软件，具备图像处理、测量、标尺添加、多通道图像叠加、图像拼接、景深扩展、高动态范围报告、细胞计数、综合测量、视频重叠、数字像素合并、平场/暗场矫正功能；支持多语言随意切换；须为专业软件开发人员提供不同平台的标准SDK |
| 9 | 荧光模块： | 含LED荧光光源、蓝色荧光激发块，可安装在实验室现有正置显微镜上，实现皮肤真菌检测。 |
| 10 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

19.医用电子血压计技术参数

数量：2套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量原理 | 示波法（核心要求），符合GB 30532-2014《医用电子血压计》国家标准 |
| 2 | 显示屏 | LCD液晶显示屏，屏幕尺寸不小于3.5英寸，显示清晰，支持背光功能，方便弱光环境下读取数据 |
| 3 | 测量位置 | 左右上臂均可测量，支持臂筒自适应定位，适配不同手臂摆放角度 |
| 4 | 适应臂周范围 | 17～42cm，覆盖成人及肥胖人群，袖带可适配不同臂围，无需额外更换袖带 |
| 5 | 测量范围 | 血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分，支持高血压、低血压异常范围识别 |
| 6 | 触碰感应功能 | 开机状态下，手臂伸入臂筒时，启动感应测量，语音及画面开始引导提示，全程自助完成测量，减少医护人员的宣教时间（需提供使用说明书、彩页等证明文件） |
| 7 | 测量精度 | 压力：±3mmHg；脉搏：±2%或±2次/分，符合ISO 81060-1:2018国际标准，确保测量数据准确可靠 |
| 8 | 肘部位置传感器 | 电子肘部位置传感器，准确定位肱动脉，并有电子图标提示手臂放置位置是否正确，保证测量精度，避免因位置偏差导致的测量误差 |
| 9 | 臂筒角度调节 | 自动上、下浮动式臂筒，调节角度范围0-30°，可自动适应不同身材、身高人士测量，保证测量时手臂舒适且位置准确 |
| 10 | 平均值测量 | 设定1次便可以实现连续2次或3次的单次测量值并获取平均值（中国高血压指南推荐的测量方法，需提供使用说明书、彩页等证明文件），平均值可直接打印输出 |
| 11 | 打印模式 | 不低于3种报告格式（标准格式、简洁格式、详细格式），并可打印出带二维码形式（支持扫码查询测量记录）和显示干扰波形图的测量结果，方便医护人员分析测量有效性 |
| 12 | 打印装置 | 内置热敏式打印机，打印速度不低于50mm/s，多种打印模式可选，支持自动裁纸，打印纸宽度不小于57mm，适配常规医用打印纸规格 |
| 13 | ID功能 | 无须通信协议开发便可直接连接扫描枪或身份证读卡器等身份识别设备，各种终端和信息系统都可轻松读取测量者ID编号并管理测量值，支持ID与测量数据一一对应存储 |
| 14 | 抗菌设计 | 外壳：抗菌树脂，抗菌率≥99.9%；袖带：抗菌布套，可拆洗，耐消毒，符合医用抗菌标准，避免交叉感染 |
| 15 | 测量步骤引导功能 | 测量姿势图片（面板）及语音引导，语音清晰洪亮，支持多语言切换（至少包含中文、英文），引导用户规范摆放手臂、保持安静，提升测量准确性 |
| 16 | 臂筒交互功能 | 臂筒组件做为常用易损配件，可在使用现场自主拆卸更换，并具备自检自校功能，无须返修，缩短售后维修时间和成本（需提供使用说明书、彩页等证明文件），自校精度误差≤±1mmHg |
| 17 | 语音功能 | 测量全程语音提示，测量结束播报测量结果（收缩压、舒张压、脉搏），支持异常结果语音报警（如高血压、低血压提示） |
| 18 | 用户教育 | 根据测量结果，显示提示信息（如高血压注意事项、低血压建议等），支持自定义提示内容，贴合临床宣教需求 |
| 19 | 通信数据输出 | USB输出方式（支持USB 2.0及以上版本），可导出测量数据（格式支持Excel、CSV），支持与医院HIS/LIS系统对接，实现数据同步上传 |
| 20 | 外形尺寸\重量 | 宽460mm × 高270mm × 深420mm，净重5.5KG，机身采用防滑底座，放置稳定，便于移动和摆放 |
| 21 | 精度保障 | 需提供符合中国高血压指南要求的认证网站www.dableducational.org或www.stridebp.org上查询证明材料，同时提供国家认可的第三方检测报告，证明产品精度符合标准 |
| 22 | 电源参数 | AC 220V±10%，50Hz±1Hz，功率≤30W，具备过压、过流、短路保护功能，确保使用安全 |
| 23 | 存储功能 | 支持至少1000组测量数据存储，可按ID、测量时间查询历史数据，数据保存时间不低于1年（断电后不丢失） |
| 24 | 工作环境 | 工作温度：5℃～40℃，相对湿度：10%～85%，大气压力：86kPa～106kPa，适应医院门诊、病房等多种场景使用 |
| 25 | 报警功能 | 具备血压异常报警、测量失败报警、低电量报警功能，报警方式为声音+灯光提示，报警音量可调节 |
| 26 | 认证要求 | 产品需具备医疗器械注册证（第二类）、医疗器械生产许可证，符合国家医疗器械相关法规要求，提供证书复印件佐证 |
| 27 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

20.二氧化碳培养箱技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加热方式 | 6 面直热式加热方式。确保温度稳定性和均匀度：温度波动性≤±0.1℃，温度均匀度≤±0.3℃（设定温度 37℃工况下测试）；温度控制范围：室温 + 5℃~60℃；温度设置精度：0.1℃。 |
| 2 | 箱休有效容积 | ≥185L |
| 3 | 开门方式 | 标准右侧开门方式；可选项：支持左侧开门方向互换。 |
| 4 | 箱体设计 | 抛光不锈钢一体内腔，圆角 R 角设计。静置托板可抽拉取出，托板间高度可调；托板架无需工具可拆卸并可完全取出，便于内腔深度清洁。 |
| 5 | 湿度控制 | 配置独立湿度水盘，可依据需求自由取出或放入。 |
| 6 | 仓内送风 | 舱室内置风扇，低速静音送风 |
| 7 | 灭菌功能 | 具备 140℃干热高温灭菌功能。灭菌时间≤12h |
| 8 | HEPA 过滤系统 | 具备 HEPA 过滤气流系统。门开后，5 分钟内可完成内腔空气重新过滤，恢复洁净等级。 |
| 9 | 气体检测系统 | 具备红外线（IR）CO₂浓度探测传感器。CO₂控制范围：0~20%；CO₂控制精度：≤±0.1%。 |
| 10 | 湿度监测 | 标配湿度水位监测 / 显示模块，用于实时监测水盘水位，防止水蒸干（非选配，需具备低水位报警功能）。 |
| 11 | 触控系统 | LCD 触控操作屏。同一界面显示设定温度、CO₂浓度、实测温度及 CO₂浓度值；支持显示实时运行曲线与历史运行曲线；可通过 USB 接口导出3 个月以上历史数据；数据存储容量≥25 万条；具备参数超限声光报警及屏幕菜单提示；具备定时功能，设置范围 0~999.9 小时。 |
| 12 | 管理权限 | 具有三级管理权限（管理员、试验员、操作员）。至少支持8 个不同等级的用户账号管理 |
| 13 | 可选配监控功能 | 标配远程监控接口，支持多台设备集中管理。 |
| 14 | 可升级性能 | 兼容同品牌 CO₂耐受摇床模块，安装后最高转速≥350rpm，具备 12.5/25/50mm 三级振幅可调。 |
| 15 | 箱体耐受检测 | 箱体表面需耐受实验室常用消毒剂（75% 乙醇 / 0.1% 苯扎溴铵 / 84 消毒液 / 1% 过氧化氢 / 0.07% 过氧乙酸 / 5.5% 乙酸 / 臭氧）消杀。须提供具备 CMA 和 CNAS 资质的第三方检测机构出具的表面耐受性检测报告。 |
| 16 | 质保期 | 整机原厂质保 ≥2 年。 |

21.酶标仪技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光源 | 石英卤素灯，使用寿命≥2000小时 |
| 2 | 检测通路 | 单光路光学系统 |
| 3 | 波长范围 | 340-850nm （需标配对应波长的滤光片或支持连续光谱扫描） |
| 4 | 滤光片 | 8位滤光片轮，标配滤光片：405nm、450nm、620nm、630mm |
| 5 | 读数范围 | 0-4 Abs |
| 6 | 准确性 | （全波长）：±1% (0-3Abs)，±2%（3-4Abs），其他波长下需满足±1.5% (0-3Abs) |
| 7 | 精确性 | （标准测量模式） CV ≤ 0.2% (0 - 3 Abs), CV ≤ 1.0% (3 - 4 Abs)；（快速测量模式）CV ≤ 0.5% (0 - 3 Abs) |
| 8 | 分辨率 | 0.001Abs |
| 9 | 线性范围 | 0-3Abs（快速测量模式），0-4Abs（标准测量模式） |
| 10 | 测量速度 | ≤6 s（96孔板，快速模式）；≤12 s（96孔板，标准模式）； |
| 11 | 适用板型 | 96孔板 |
| 12 | 振荡器 | 线性振荡，三档速度可调（如低速、中速、高速）或自定义速度范围（如100-1200rpm），时间可调 |
| 13 | 按键显示 | ≥7英寸 高分辨彩色液晶显示，图形化界面，支持中文在内的多国语言 |
| 14 | 数据存储 | 仪器内可存储100个测量程序和100组测量结果，数据可通过USB接口导出，具有3个USB接口分别连接电脑、U盘、打印机 |
| 15 | 软件 | 包括科研版软件一套，提供永久授权，无加密狗限制，支持在多台电脑上安装使用 |
| 16 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

22.垂直流洁净工作台技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分类 | 垂直流，单人单面 |
| 2 | 外部尺寸 ≥（L×D×H） | 1000mm×740mm×1650mm |
| 3 | 内部尺寸 ≥（L×D×H） | 840mm×680mm×520mm |
| 4 | 台面距离地面高度 | 750mm±20mm |
| 5 | 平均风速 | ≥0.30 m/s，连续可调 |
| 6 | 额定功率 | ≤500 W |
| 7 | 噪音等级 | ≤65 dB(A) |
| 8 | 照明 | ≥300 lx |
| 9 | 过滤效率 | 送风采用硼硅酸盐玻璃纤维材质 HEPA 高效过滤器，对 0.3μm 颗粒过滤效率≥99.995%； |
|  |  | 可选配 ULPA 超高效过滤器，对 0.12μm 颗粒过滤效率≥99.9995% |
| 10 | 菌落数 | ≤0.5 CFU / 皿・h（Φ90mm 培养皿） |
| 11 | 振动半峰值 | ≤5 μm |
| 12 | 质保期 | 整机原厂质保 ≥2 年 |

23.大小鼠抓力测定仪 技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大拉力 | 0～2000g |
| 2 | 精度 | 0.1%F.S. |
| 3 | 采样频率 | 支持16KHZ、8KHZ、2KHZ三种可选 |
| 4 | 分析软件实验信息设置 | 可进行实验信息设置，包括实验分组、测试次数以及动物数量等 |
| 5 | 分析软件力学图导出 | 可按照动物多次测试情况合并导出抓力力学图，并保存为图片格式 |
| 6 | 分析数据导出 | 自动计算平均值、标准差以及标准误，并可导出Excel格式文件 |
| 7 | 微机端实验数据存储量 | 可存储≥1000组数据 |
| 8 | 采集器接口 | USB接口 |
| 9 | 力率配置工具 | 软件须有力率配置工具，保证实验员每次测试的作用力尽可能一致 |
| 10 | 最大抓力值记录 | 系统须自动检测动物最大抓力值并记录 |
| 11 | 可选配件 | 可选配多种抓杆、抓网等配件，适合动物前肢、后肢以及四肢的抓力测试 |
| 12 | 脚踏开关 | 配有脚踏开关，可灵活控制实验开始，操作便捷 |
| 13 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

24.小鼠转棒疲劳仪技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小鼠转棒直径 | 30mm |
| 2 | 小鼠转棒长度 | 62mm |
| 3 | 小鼠通道数 | 6通道 |
| 4 | 转速范围 | 1~100转/分 |
| 5 | 转速调整度 | 1转／分 |
| 6 | 转速分级 | 包含初始速度、一级加速、二级加速 |
| 7 | 初始速度运行时间 | 1~65500秒 |
| 8 | 一级加速度时间 | 10~65500秒 |
| 9 | 一级加速持续时间 | 1~65500秒 |
| 10 | 一级转速范围 | 基础转速~100转 |
| 11 | 二级加速度时间 | 10~65500秒 |
| 12 | 二级加速持续时间 | 1~65500秒 |
| 13 | 二级转速范围 | 一级转速~100转 |
| 14 | 运行模式 | 循环模式和正反转模式 |
| 15 | 记录通道数设置 | 可设置1~6通道 |
| 16 | 实验时间范围 | 1秒~3000分 |
| 17 | 内电式时钟 | 可运行10年 |
| 18 | 时钟误差 | 每小时误差须≤0.0828秒 |
| 19 | 数据导出接口 | 带USB接口，可将数据导入U盘 |
| 20 | 机内存储容量 | 最大存储须≥500组数据 |
| 21 | 使用环境温度 | 5℃—40℃ |
| 22 | 输入电压 | 110~220V 50Hz |
| 23 | 跌落记录功能 | 具备跌落光电自动记录功能 |
| 24 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

25.85寸电视技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸 | 85英寸，4K分辨率（3840×2160） |
| 2 | 显示技术 | Mini LED或QD-Mini LED，支持HDR10+ |
| 3 | 控光分区 | ≥420个 |
| 4 | 峰值亮度 | ≥1000尼特 |
| 5 | 色域 | ≥94% DCI-P3 |
| 6 | 刷新率 | ≥120Hz |
| 7 | 接口配置 | ≥2个HDMI 2.1接口，支持VRR可变刷新率 |
| 8 | 内存配置 | ≥4GB运行内存+64GB存储内存 |
| 9 | 网络支持 | 支持WiFi 6，有线网络接口，蓝牙5.0及以上 |
| 10 | 音频配置 | ≥2.1声道，输出功率≥20W |
| 11 | 系统与广告 | 智能操作系统，支持语音控制，无开机广告 |
| 12 | 外观与材质 | 窄边框设计，机身材质为金属或高强度塑料，支持壁挂（含壁挂件） |
| 13 | 售后服务 | 整机原厂质保≥3年 |

26.套筒式血压计技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量原理 | 示波法（核心要求），符合GB 30532-2014《医用电子血压计》国家标准 |
| 2 | 显示屏 | LCD液晶显示屏，屏幕尺寸不小于3.5英寸，显示清晰，支持背光功能，方便弱光环境下读取数据 |
| 3 | 测量位置 | 左右上臂均可测量，支持臂筒自适应定位，适配不同手臂摆放角度 |
| 4 | 适应臂周范围 | 17～42cm，覆盖成人及肥胖人群，袖带可适配不同臂围，无需额外更换袖带 |
| 5 | 测量范围 | 血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分，支持高血压、低血压异常范围识别 |
| 6 | 触碰感应功能 | 开机状态下，手臂伸入臂筒时，启动感应测量，语音及画面开始引导提示，全程自助完成测量，减少医护人员的宣教时间（需提供使用说明书、彩页等证明文件） |
| 7 | 测量精度 | 压力：±3mmHg；脉搏：±2%或±2次/分，符合ISO 81060-1:2018国际标准，确保测量数据准确可靠 |
| 8 | 肘部位置传感器 | 电子肘部位置传感器，准确定位肱动脉，并有电子图标提示手臂放置位置是否正确，保证测量精度，避免因位置偏差导致的测量误差 |
| 9 | 臂筒角度调节 | 自动上、下浮动式臂筒，调节角度范围0-30°，可自动适应不同身材、身高人士测量，保证测量时手臂舒适且位置准确 |
| 10 | 平均值测量 | 设定1次便可以实现连续2次或3次的单次测量值并获取平均值（中国高血压指南推荐的测量方法，需提供使用说明书、彩页等证明文件），平均值可直接打印输出 |
| 11 | 打印模式 | 不低于3种报告格式（标准格式、简洁格式、详细格式），并可打印出带二维码形式（支持扫码查询测量记录）和显示干扰波形图的测量结果，方便医护人员分析测量有效性 |
| 12 | 打印装置 | 内置热敏式打印机，打印速度不低于50mm/s，多种打印模式可选，支持自动裁纸，打印纸宽度不小于57mm，适配常规医用打印纸规格 |
| 13 | ID功能 | 无须通信协议开发便可直接连接扫描枪或身份证读卡器等身份识别设备，各种终端和信息系统都可轻松读取测量者ID编号并管理测量值，支持ID与测量数据一一对应存储 |
| 14 | 抗菌设计 | 外壳：抗菌树脂，抗菌率≥99.9%；袖带：抗菌布套，可拆洗，耐消毒，符合医用抗菌标准，避免交叉感染 |
| 15 | 测量步骤引导功能 | 测量姿势图片（面板）及语音引导，语音清晰洪亮，支持多语言切换（至少包含中文、英文），引导用户规范摆放手臂、保持安静，提升测量准确性 |
| 16 | 臂筒交互功能 | 臂筒组件做为常用易损配件，可在使用现场自主拆卸更换，并具备自检自校功能，无须返修，缩短售后维修时间和成本（需提供使用说明书、彩页等证明文件），自校精度误差≤±1mmHg |
| 17 | 语音功能 | 测量全程语音提示，测量结束播报测量结果（收缩压、舒张压、脉搏），支持异常结果语音报警（如高血压、低血压提示） |
| 18 | 用户教育 | 根据测量结果，显示提示信息（如高血压注意事项、低血压建议等），支持自定义提示内容，贴合临床宣教需求 |
| 19 | 通信数据输出 | USB输出方式（支持USB 2.0及以上版本），可导出测量数据（格式支持Excel、CSV），支持与医院HIS/LIS系统对接，实现数据同步上传 |
| 20 | 外形尺寸\重量 | 宽460mm × 高270mm × 深420mm，净重5.5KG，机身采用防滑底座，放置稳定，便于移动和摆放 |
| 21 | 精度保障 | 需提供符合中国高血压指南要求的认证网站www.dableducational.org或www.stridebp.org上查询证明材料，同时提供国家认可的第三方检测报告，证明产品精度符合标准 |
| 22 | 电源参数 | AC 220V±10%，50Hz±1Hz，功率≤30W，具备过压、过流、短路保护功能，确保使用安全 |
| 23 | 存储功能 | 支持至少1000组测量数据存储，可按ID、测量时间查询历史数据，数据保存时间不低于1年（断电后不丢失） |
| 24 | 工作环境 | 工作温度：5℃～40℃，相对湿度：10%～85%，大气压力：86kPa～106kPa，适应医院门诊、病房等多种场景使用 |
| 25 | 报警功能 | 具备血压异常报警、测量失败报警、低电量报警功能，报警方式为声音+灯光提示，报警音量可调节 |
| 26 | 认证要求 | 产品需具备医疗器械注册证（第二类）、医疗器械生产许可证，符合国家医疗器械相关法规要求，提供证书复印件佐证 |
| 27 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

27.电子秤技术参数

数量：2台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心称量 | 量程0.1g-3kg，分度值≤0.1g，支持g/ml双单位切换 |
| 2 | 外观尺寸 | 秤盘直径12-15cm，整体长≤20cm，食品级PP/不锈钢秤盘，ABS机身 |
| 3 | 操作显示 | LED高清屏，一键开机、去皮，响应速度≤1秒 |
| 4 | 电源续航 | USB充电/干电池双供电，低电量提醒，闲置3分钟自动关机 |
| 5 | 安全附加 | 防水≥IPX4，无尖锐边角，支持手动校准 |
| 6 | 其他要求 | 符合国家计量标准，噪音≤30dB，质保≥1年 |
| 7 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

28.电热恒温鼓风干燥箱技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容积 | ≥70L |
| 2 | 温控范围 | RT+10-250℃ |
| 3 | 温度分辨率 | 1℃ |
| 4 | 工作室尺寸 | ≥400×400×450 |
| 5 | 载物托架 | ≥2块 |
| 6 | 定时范围 | 1-9999min |
| 7 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

29.病理组织切片烤片机

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加热方式 | 智能控制加热方式，配有高精温度传感器，具有三重或以上温控保护装置 |
| 2 | 烤片台容量 | 同时承载≥100张玻片 |
| 3 | 封蜡台 | 烤片台上配置封蜡台 |
| 4 | 温度控制 | 烤片台设有独立温控器，可直接探测烤台表面温度 |
| 5 | 温度设置范围 | 0~99°C |
| 6 | 质保 | ≥3年 |

30.低速离心机技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高转速 | 4200rpm |
| 2 | 最大相对离心力 | 3826×g |
| 3 | 转头容量 | 750ml×4 |
| 4 | 提篮规格 | 15ml（尖底带盖）×40、5ml（真空采血管）×96、96孔脱帽器 |
| 5 | 转速精度 | ±10rpm |
| 6 | 噪音 | ≤58dB |
| 7 | 定时范围 | 0～99时59分59秒 |
| 8 | 结构 | 立式，全钢制结构，不锈钢离心腔 |
| 9 | 安全性能 | 门盖采用双锁杆设计，磁感应安全门锁，启动后自动锁紧门盖；一键电动开门，断电有应急开锁装置；有门锁、不平衡、超速、过流多重保护功能，有异常会报警停机 |
| 10 | 平衡系统 | 目视平衡，无需专门配平，离心最大允许偏差可达30克 |
| 11 | 驱动系统 | 交流变频电机驱动 |
| 12 | 控制系统 | 微电脑控制，触摸键设定工作参数，液晶同时显示设定参数和实时运行参数及运行状态；转速、离心力相互设定，运行中可随时更改参数，无需停机 |
| 13 | 计时模式 | 两种计时模式可选：启动计时、定速计时 |
| 14 | 升、降速率选择 | 10个升、降速档位选择，15种工作程序设 |
| 15 | 排风设计 | 独特的风冷排风设计，温升低，噪音小 |
| 16 | 提篮设计 | 提篮采用三层插片式设计，组合方便，适用不同高度试管 |
| 17 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

31.电泳系统技术参数

数量：2套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小型垂直电泳槽-功能 | 须符合蛋白电泳分离需求，配套转印槽须满足小型胶快速、高质量印迹转移 |
| 2 | 小型垂直电泳槽-通量 | 须可同时容纳1-4块手灌胶或预制胶 |
| 3 | 小型垂直电泳槽-电泳效率 | 典型SDS-PAGE运行时间须为20–30min（恒压300V） |
| 4 | 小型垂直电泳槽-电泳胶规格 | 电泳胶面积≥8.3cm×7.3cm，凝胶厚度默认1.0mm，须提供0.75mm、1.5mm可选 |
| 5 | 小型垂直电泳槽-封边垫条 | 封边垫条须固定在玻板上，便于精确对齐 |
| 6 | 小型垂直电泳槽-电泳梳 | 须采用塑料材质，不得抑制凝胶聚合；制胶时内置脊须隔绝空气，保证凝胶均一聚合 |
| 7 | 小型垂直电泳槽-上样引导 | 须配备上样引导装置，防止泳道漏加样、重复加样 |
| 8 | 小型垂直电泳槽-制胶框 | 须配备带简易凸轮的制胶框，确保任意水平面均可精确对齐 |
| 9 | 小型垂直电泳槽-配套组件 | 须包含电泳槽主体、短玻板5块、长玻板5块、10孔梳子5把（厚度均为1.0mm，0.75mm、1.5mm可选）、垫条4个、上样引导器、胶铲等 |
| 10 | 转印槽-转印效率 | 须在1小时内转印2块7.5cm×10cm凝胶，须带冷却装置，可吸收转移过程产生的热量 |
| 11 | 转印槽-参数设置 | 参数设置须灵活，可200V/1小时快速转印、30V过夜转印，低压下须实现高效稳定转移 |
| 12 | 转印槽-冷却及缓冲液 | 须具备超冷却芯和水循环装置，可用于4℃酶转印或高强度转印；连续24小时转移须无缓冲液异常消耗 |
| 13 | 转印槽-电极材质 | 阴极须为铂涂钛材质，阳极须为不锈钢材质，电场强度须高于普通电极 |
| 14 | 转印槽-规格尺寸 | 整体尺寸≥16cm×12cm×18cm；最大胶尺寸≥7.5cm×10cm；缓冲液体积≥450ml；胶容量≥2块小胶 |
| 15 | 电泳电源-输出范围 | 电压≥300V；电流≥400mA；功率≥75W |
| 16 | 电泳电源-输出类型及定时 | 须具备恒压、恒流、恒功率三种输出模式；定时范围须为1-999分钟 |
| 17 | 电泳电源-暂停/继续功能 | 须具备暂停/继续功能 |
| 18 | 电泳电源-断电恢复功能 | 须具备断电后自动恢复功能 |
| 19 | 电泳电源-输出插孔 | 须配备4对并联输出插孔，可同时驱动四个同类型电泳槽 |
| 20 | 电泳电源-安全标准 | 须通过EN-61010、CE标准认证 |
| 21 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

32.源控制箱-32A技术参数

数量：2个

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1)支持220VAC/10A，支持延时断电、延时上电 2)工作温度：-45/70° 3)外形尺寸：160*190*46mm 4)工作输入电压：AC200-240V 5)RJ控制端输出电压：12V/2A 6)开关模块输出电流：220V-32A 7)输入输出航空接头规格：GX16-3 8)开关模块的输入与输出接线端采用的是（工业级自锁金属航空接头），保证接头位置在使用过程中，不会由于振动或者移动造成接口松动，使得接口位置接触不良； 9)开关模块支持应急钥匙开关电路，在内置开关板故障不工作时，可以用应急钥匙开启模块的应急电源，保障输出不断电；（带应急供电模式）。 | 通过在智能终端刷卡来控制电源箱的开关，支持220VAC/32A,通过电源箱来控制仪器的电源，以此来实现控制仪器的目的 |
| 2 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

33.电源箱-10A 技术参数

数量：19个

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1)支持220VAC/10A，支持延时断电、延时上电 2)工作温度：-45/70° 3)外形尺寸：160*190*46mm 4)工作输入电压：AC200-240V 5)RJ控制端输出电压：12V/2A 6)开关模块输出电流：220V-10A 7)输入输出航空接头规格：GX16-3 8)开关模块的输入与输出接线端采用的是（工业级自锁金属航空接头），保证接头位置在使用过程中，不会由于振动或者移动造成接口松动，使得接口位置接触不良； 9)开关模块支持应急钥匙开关电路，在内置开关板故障不工作时，可以用应急钥匙开启模块的应急电源，保障输出不断电；（带应急供电模式）。 | 通过在智能终端刷卡来控制电源箱的开关，支持220VAC/10A,通过电源箱来控制仪器的电源，以此来实现控制仪器的目的； |
| 2 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

34.智能控制终端技术参数

数量：4个

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件：32位RISC处理器、ARM926EJ内核  软件：嵌入式linux3.12内核、QT4.8.6 显示屏：5.6寸，800*600像素触摸屏：电阻式 网络：10/100M自适应以太网/支持无线WIFI  智能卡：ISO/IEC 14443 Type A 电源：DC 12V（控制器接口或DC2.5mm接口供电）  功耗：6W（亮屏） 工作温度：0℃-60℃  外形尺寸：137*190*30mm | 需支持用户在终端端查看仪器使用情况、预约状态、管理员信息 需支持管理员在现场完成查询、设置、维护等操作 支持 IC 卡识别 刷卡时需自动校验持卡人使用资格、是否抢占他人预约时间、是否存在欠费等信息 资格校验通过后，需能自动开启仪器电源 |
| 2 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |