二氧化碳细胞培养箱技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 1台 |
| ★2 | 加热方式 | 面直热式加热方式，保证温度的稳定性和均匀度，温度波动性≤±0.1℃，温度均匀度≤±0.3℃at37℃，室温+5℃≤温度控制范围≤60℃，温度显示分辨率0.1℃ |
| ★3 | 箱有效容积 | ≥185L |
| 4 | 开门方式 | 标准的右侧开门方式、依据需求可选左侧开门方向 |
| 5 | 内腔设计 | 抛光不锈钢一体内腔圆角设计，静置托板可抽拉取出，可调整托板间高度，托板架无需使用工具可拆卸并可全部取出，便于清洁培养箱内腔 |
| 6 | 独立湿度盘 | 可依据需求取出或放入 |
| 7 | 舱室内置风扇 | 具备 |
| ★8 | 灭菌 | 可以实现≥140°C干热高温灭菌 |
| 9 | 过滤气流系统 | 具备ISO 5 级 HEPA 过滤气流系统，开门后在5 分钟内达到 ISO 5 级空气质量 |
| 10 | CO2探测传感器 | 具备红外线（IR）CO2探测传感器，CO2控制范围0-20%，CO2显示分辨率0.1% |
| 11 | 触控操作屏 | LCD触控操作屏，显示即时和历史运行曲线，通过USB接口导出历史数据；可存储20万+条信息 |
| 12 | 参数超限声音和视觉报警 | 具备，屏幕菜单提示 |
| 13 | 加热功率 | ≥900W |
| 14 | 定时功能 | 具备，时间设置范围0-999.9小时 |
| 15 | 外形尺寸(宽 x 深 x 高) | ≤660 x 652 x 1000mm( 含底座) |
| 16 | 内腔尺寸(宽 x 深 x 高) | ≥535 x 570 x 675mm |
| 17 | 质保期 | 整机原厂≥1年 |