单人无菌室技术参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| 1 | 数量 | 2台 |
| 2 | 用途 | 用于对血液科、重度烧伤病人及舱内整体空间环境净化 |
| 3 | 空气净化等级 | 舱内空气洁净度可达到百级洁净度要求 |
| 4 | 控制方式 | ≥4英寸液晶触摸屏控制 |
| 5 | 过滤吸附装置 | 初效过滤器、中效过滤器、高效过滤器，洁净区维持正压 |
| 6 | 循环风量 | 600-1200m³/h，高中低三挡可调 |
| 7 | 舱内自净时间 | ≤5分钟 |
| 8 | 消毒杀菌 | 具备紫外线杀菌或紫外线和等离子杀菌 |
| 9 | 臭氧泄漏量 | ＜0.003mg/ m³（提供证明文件） |
| 10 | 紫外线泄漏量 | ＜1μw/cm³ |
| 11 | 实时监测功能 | 具备工作状态、温度、湿度、空气污染等级等实时监测功能 |
| 12 | 照明功能 | 具备 |
| 13 | 灭菌记录存储功能 | 具备 |
| 14 | 舱内输液架 | 有 |
| 15 | 脚轮 | 可移动式脚轮，带自锁装置 |
| 16 | 过滤系统更换提醒功能 | 具备 |
| **\***17 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年，提供原厂质保承诺函，软件系统终身免费升级 |