1.迷走刺激器 (小鼠实验用) 技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	刺激模式
	

	1.1
	刺激模式类型
	A模式（随机变化）、B模式（交替）、自定义模式

	1.2
	刺激时长
	每次固定30分钟

	1.3
	脉冲宽度
	200μs ±30%（即140~260μs）

	1.4
	刺激频率范围
	1Hz~120Hz

	2
	电极
	

	2.1
	材质
	不锈钢、硅胶

	2.2
	外观要求
	提供外观照片

	2.3
	形态
	耳廓形态

	2.4
	导线长度
	1500mm ±15%（1275~1725mm）

	2.5
	金属触点宽度
	2.9mm ±5%（2.755~3.045mm）

	2.6
	金属触点直径
	4.5mm ±5%（4.275~4.725mm）

	2.7
	电极阻抗
	≤4kΩ ±10%（即≤4.4kΩ）

	3
	刺激器电极最大允许输出限制
	≤110V

	4
	输出电流的限值
	≤50mA（500Ω负载阻抗）

	5
	软件功能
	

	5.1
	自动识别硬件及其接口
	支持即插即用，自动识别电极连接状态及设备接口类型

	5.2
	软件调节功能
	支持软件界面调节刺激强度、频率、脉冲宽度、开启/关闭时间等参数

	5.3
	与呼吸设备协同实现呼吸门控迷走神经调控
	需提供软件著作权证书作为证明

	5.4
	闭环迷走刺激系统已在医院或高校被用于研究且发表过论文
	需提供已发表的学术论文作为证明

	6
	电池
	可连续工作8小时

	7
	质保期
	整机原厂质保≥1年





2.体重秤技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	用于成人体重测量，适用于体检中心、门诊及病房。

	2
	结构类型
	机械杠杆式，纯机械结构，无需电源。

	3
	最大称量
	≥120kg。

	4
	最小分度值
	≤0.5kg。

	5
	身高测量范围
	70～190cm（或配备可调式身高测量杆）。

	6
	身高测量精度
	±0.5cm。

	7
	秤台尺寸
	台面长度≥350mm，宽度≥250mm。

	8
	指示方式
	刻度盘指针式读数（或双刻度读数，kg与lb双单位显示）。

	9
	底座材质
	铸铁底座（或优质冷轧钢板，表面防锈处理）。

	10
	身高尺材质
	铝合金或不锈钢。

	11
	校准功能
	具备调零校准功能。

	12
	移动设计
	底部配备滚轮，便于移动。

	13
	水平调节
	具备水平调节地脚。

	14
	配置清单
	主机1台；身高测量杆1套；说明书、合格证各1份。

	15
	质保期
	整机原厂质保≥1年















3.桌面气浴摇床技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	集培养箱与振荡器功能于一体，提供恒温、振荡等培养条件，适用于生物化学反应、酶及细胞组织研究

	2
	空载振荡频率
	10～300rpm。

	3
	振荡频率精度
	±1rpm。

	4
	摇板振幅
	Φ26mm。

	5
	温控范围
	室温-10℃～55℃（环境温度23～25℃）。

	6
	温度调节精度
	±0.1℃。

	7
	温度均匀度
	±0.6℃（at 37℃）。

	8
	箱体内部
	R角（圆弧角）设计，无死角。

	9
	显示方式
	LCD液晶显示屏。

	10
	对流方式
	强制对流。

	11
	控制方式
	P.I.D微电脑智能控制，具备风机自动调速功能。

	12
	摇板尺寸
	≥250×250mm。

	13
	定时范围
	0～99h59min。

	14
	夹具配置
	标配万能弹簧架，可选配专用夹具。

	15
	断电记忆
	断电后自动保存参数，恢复供电后自动重启。

	16
	超温保护
	具备独立超温保护装置，超温时自动切断加热并报警。

	17
	开门保护
	具备开门停机保护功能。

	18
	质保期
	整机原厂质保≥3年










4.自增压液氮补给罐技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	用于医院集中供液、实验设备补液、程序降温仪配套液氮供应等场景，实现液氮的储存、运输及自动补给。

	2
	工作温度
	-196℃条件下正常使用。

	3
	有效容积
	单台≥200L。

	4
	外形尺寸
	≤φ650mm×1300mm（含脚轮）。

	5
	材质
	奥氏体不锈钢（SUS304或更优），符合GB/T 16774-2012要求。

	6
	绝热方式
	高真空多层绝热。

	7
	标准工作压力
	≤0.05MPa。

	8
	最高工作压力
	≤0.09MPa。

	9
	安全阀配置
	配备一次安全阀和二次安全阀双重保护。

	10
	一次安全阀开启压力
	0.099MPa。

	11
	二次安全阀开启压力
	≤0.15MPa。

	12
	压力表指示范围
	0～0.25MPa。

	13
	静态液氮日蒸发率
	≤1.0%。

	14
	输液量
	≥10L/min。

	15
	液位指示
	配备液位计（或数显液位计），可实时显示罐内液氮余量。

	16
	移动装置
	配备四只独立刹车的万向脚轮，移动方便，停靠稳定。

	17
	配套附件
	包含输液软管（材质及长度由投标人明确）。

	*18
	兼容性要求
	须与科室现有程序降温仪配套使用，确保接口及压力参数匹配（投标时须提供兼容性说明）。

	19
	真空质保
	提供≥5年真空质保。

	20
	执行标准
	符合GB/T 16774-2012《自增压式液氮容器》。

	21
	配置清单
	自增压补给罐主机1台；液位计（或数显液位计）1套；输液软管1套（含接头）；脚轮4只（已安装）；说明书、合格证、保修卡各1份。

	22
	质保期
	整机原厂质保≥3年







5.气囊压力监测表技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	用于手术或治疗时，向气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管的套囊进行充气并通过对压力表数值监测套囊内的压力。

	2
	组成
	由压力表盘，球表和连接管组成。非无菌提供

	3
	零点指示装置
	零标度线应位于标度的左端

	4
	压力指示量程
	0-120cmH2O

	5
	压力测量范围
	0-70cmH2O

	6
	负压功能
	通过负压口可以对球表进行放气

	7
	放气功能
	对球表内的压力进行放气，手动调节

	8
	质保期
	整机原厂质保≥2年








6.医用体重计技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	用于成人体重测量，适用于体检中心、门诊及病房。

	2
	结构类型
	机械杠杆式，纯机械结构，无需电源。

	3
	最大称量
	≥120kg。

	4
	最小分度值
	≤0.5kg。

	5
	身高测量范围
	70～190cm（或配备可调式身高测量杆）。

	6
	身高测量精度
	±0.5cm。

	7
	秤台尺寸
	台面长度≥350mm，宽度≥250mm。

	8
	指示方式
	刻度盘指针式读数（或双刻度读数，kg与lb双单位显示）。

	9
	底座材质
	铸铁底座（或优质冷轧钢板，表面防锈处理）。

	10
	身高尺材质
	铝合金或不锈钢。

	11
	校准功能
	具备调零校准功能。

	12
	移动设计
	底部配备滚轮，便于移动。

	13
	水平调节
	具备水平调节地脚。

	14
	配置清单
	主机1台；身高测量杆1套；说明书、合格证各1份。

	15
	质保期
	整机原厂质保≥1年















7.裂隙灯显微镜技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	序号
	参数项
	技术要求

	1
	光学系统类型
	带交角型双目镜筒的伽利略放大光学系统。

	2
	变倍方式
	转鼓式，不少于5级变倍。

	3
	目镜
	12.5×。

	4
	总倍率与视场直径
	应至少包括：6.3×/∅33mm、10×/∅22.5mm、16×/∅14mm、25×/∅8.8mm、40×/∅5.5mm。

	5
	瞳距调节
	调节范围：55mm ~ 75mm。

	6
	屈光度调节
	调节范围：-5D ~ +3D。

	7
	裂隙宽度
	0mm ~ 14mm 连续可调，且在14mm时裂隙可呈圆形光斑。

	8
	裂隙长度
	1mm ~ 14mm 连续可调。

	9
	光斑直径
	应至少具备 ∅0.2mm、∅1mm、∅2mm、∅5mm、∅10mm、∅14mm 等多种固定尺寸。

	10
	裂隙角度
	0° ~ 180° 连续可调（由垂直到水平方向）。

	11
	裂隙倾斜
	应至少具备 5°、10°、15°、20° 四档可调。

	12
	滤色片
	须配备隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片。

	13
	照明光源
	12V 30W 卤钨灯泡。

	14
	固视灯
	红色 LED。

	15
	机械运动范围（底座）
	前后移动 ≥ 90mm；左右移动 ≥ 100mm；前后左右微动 ≥ 15mm；上下移动 ≥ 30mm。

	16
	头架颚托调节
	上下移动 ≥ 80mm。

	17
	电气参数
	额定电压：AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz；最大输入功率：58VA。

	18
	升降台
	YT2A 型或同等性能产品。

	19
	质保期
	整机原厂质保≥3年










8.眼科医疗器械（眼用笛针、眼内镊、眼科三面镜）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	笛针23G按压式
	1个，带硅胶管，MR-G122T-7

	2
	笛针25G按压式
	3个，带硅胶管，MR-G122T-9

	3
	眼内镊25G万向式
	4个，MR-YNN1620内界膜型

	4
	眼科三面镜（
	1个





















9.口腔综合治疗台(牙椅) 技术参数
	序号
	技术规格
	                   技术参数

	1
	数量
	1台

	*2
	牙科椅
	驱动系统：24V进口静音直流电机，运行平稳，
牙科综合治疗机整体宽度≤770mm（右侧扶手至侧箱最外侧距离）。最大负载：≥150Kg

	3
	工作台
	采用双主控控制，医生位、助手位功能按键完全相同，采用平面感应式触摸按键，独立的医生位、助手位控制面板，非嵌在器械盘内，便于护士操作，让医师专注于治疗。

	4
	侧箱
	高分子材料侧箱，冲盂、漱口水嘴：全不锈钢材质，可拆卸高温消毒。

	5
	助手位
	可旋转助手架：双关节助手架采用可调式内部阻尼，整体可90度旋转，挂架位≥4组，助手架挂载一体式外置式强弱吸过滤杯，清洗方便。

	6
	口腔灯
	红外感应、液晶屏触摸双控调节，照度调节范围≤8000lux；≥60000lux；色温：4000K-5500K七档，液晶数显并可触摸调节，具备光固化模式，降低LED光对树脂材料影响

	7
	脚踏：
	组合式脚踏开关，可控椅位升降、冲盂、漱口水，操作便捷

	9
	医生椅
	靠背可旋转角度，范围：≥300°，满足不同体位的治疗需求
椅位升降可调节，范围140mm-160mm。铝合金五星脚架，坚固耐用

	9
	配置要求
	

	9.1
	三用枪
	2支

	9.2
	治疗台
	1套

	9.3
	牙科椅
	1张

	9.4
	LED口腔照明系统
	1套

	9.5
	手动管路消毒冲洗系统
	1套

	9.6
	医师座椅
	1张

	9.7
	主控操作系统
	1套

	9.8
	多功能脚踏控制系统
	1套

	9.9
	助手单元
	1套

	9.10
	热水器带自动恒温给水装置
	1套

	9.11
	强吸、弱吸抽吸系统
	1套

	9.12
	三级水过滤系统
	1套

	9.13 
	无油空压机
	1套

	9.14
	高速手机
	2套

	9.15
	低速手机
	1套

	9.16
	内置洁牙机
	1套

	9.17
	内置光固化
	1套

	十
	质保
	整机原厂质保≥5年，供应商负责牙椅水路、气路及下水改造。





















10.小冰箱技术参数
数量：1台（下表为单台技术参数）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	总有效容积
	69L ～ 80L（冷藏室≥48L，冷冻室≥21L）需

	2
	冷藏室温度范围
	2°C ～ 8°C

	3
	冷冻室温度范围
	≤ -18°C

	4
	制冷方式
	直冷或间冷式，双门双温独立控制（或单门双温分区）

	5
	运行噪音
	≤ 40dB（A），低噪运行

	6
	制冷剂
	环保制冷剂（如R600a），符合国家环保要求

	7
	能效等级
	不低于国家能效3级标准

	8
	整机保修
	整机保修≥1年

















11.荧光显微镜技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	光学系统
	提供无限远光学系统。

	2
	观察镜筒
	提供三目观察镜筒，可接驳成像系统，45°倾斜，瞳距调节范围48mm～86mm，眼点可调，分光比具备100：0及0：100两档。

	3
	目镜
	提供超宽视野目镜，10X，视场数≥Ф22mm，高眼点，屈光度可调。

	4
	物镜（核心部件）
	齐焦距离为国际标准45mm；提供4颗无限远半复荧光相衬物镜，具体参数如下：
4X：数值孔径≥0.15，工作距离≥13.2mm；
10X：数值孔径≥0.3，工作距离≥10.2mm；
20X：数值孔径≥0.45，工作距离≥6.8mm；
40X：数值孔径≥0.6，工作距离≥3.8mm。
（投标时需提供实物图片佐证）

	5
	物镜转换器
	提供五孔编码物镜转换器，不同倍数物镜切换时，具备自动记忆并调用对应光源强度功能。

	6
	透射照明系统
	提供预对中相衬环板，所有物镜共用同一个相衬环，无需反复切换；提供相衬、明场、暗场、斜射四种观察模式；
具备光强智能适应调节功能；光源为10W宽光谱LED发光芯片，寿命≥50000小时，色温4400K～4600K，显色指数≥95。（投标时需提供具备CMA或CNAS标识的检测报告扫描件作为技术佐证材料）

	7
	反射照明及荧光模块
	反射照明：具备光强智能适应调节功能，光源为10W窄光谱LED发光芯片，寿命≥50000小时，具备一键暂停激发光源功能。

	
	
	荧光模块：同时提供3个不同波段荧光模块，参数要求如下：FL-DAPI模块：BP365/50激发，BP455/50发射，DM405二向分色；
FL-FITC模块：BP475/40激发，BP530/50发射，DM500二向分色；
FL-G模块：BP540/20激发，LP590发射，DM565二向分色。

	8
	调焦系统
	提供粗微调同轴机构，可设置松紧调节，微调格值≤1μm。

	9
	载物台及附件
	提供平板载物台，尺寸≥260×200mm；配备钢丝传动移动尺（无齿条结构），行程≥110×75mm；兼容多种微型实验板，提供多孔板夹和载物台夹；同时提供适用于多种尺寸载玻片、Ф35～58mm培养皿、Ф90mm培养皿及110×60mm方形培养皿的托架。

	10
	智能管理功能
	改变物镜放大倍率时，控制面板主动显示当前物镜倍率，并自动调节光强至预设适宜强度。

	11
	观察模式
	提供相衬、明场、暗场、斜射四种观察模式。

	12
	质保期
	整机原厂质保≥3年




12.双头 LED 冷光源技术参数
数量：2台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	适用范围
	适用于以小动物为对象的各种动物手术照明及显微镜照明。

	2
	光源类型与功率
	提供20W高性能LED灯泡作为光源。

	3
	光谱区段
	光谱范围覆盖450nm～700nm（可见光谱区段）。

	4
	色温
	色温≥6000K。

	5
	光照强度
	光照强度≥1.6×10⁶ Lx（160万Lux）。

	6
	滤红外线及温升控制
	具备滤红外线技术，在可见光谱区段内实现高色温、低热作用；长时间照射条件下，照射区域发热温升≤1℃（投标时需提供温升测试数据或第三方检测报告）。

	7
	灯泡寿命
	LED灯泡寿命≥50000小时，确保光源长期稳定工作。

	8
	灯泡功率（重复确认）
	灯泡功率为20W（同序号2，合并表述，不重复计分）。

	9
	亮度调节方式
	提供操作面板控制冷光源光输出强弱功能。

	10
	工作环境要求
	环境温度5℃～45℃，相对湿度35%～75%条件下正常工作。

	11
	散热设计
	采用风机串联强散热设计，确保长时间运行性能稳定。

	12
	熔断器规格
	配备熔断器，规格为F3AL250V×2。

	13
	安全类型
	安全类型为I类BF型（具备防电击保护及患者隔离保护）。

	14
	宽电压适应
	电源电压220V/50Hz，支持AC 90V～240V宽电压适应范围，延长灯泡使用寿命。

	15
	配光方式
	搭配双路照射光纤，可从双通道实现不同角度配光（聚光及散光模式）。

	16
	发光效率
	采用半导体材料光源，发光效率≥80%～90%（节能环保属性）。

	17
	缓启动与保护
	具备缓启动措施以保护LED灯和电源；发生故障时冷光源自动进入保护状态。

	18
	质保期
	整机原厂质保≥2年








13.微孔板离心机技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术参数

	1
	功能及要求
	瞬时离心功能升至最高转速约6秒，能够快速离下挂壁液滴；

	2
	适用范围
	微孔板离心机适用于96孔或384孔及小容量微孔板，同样适用带裙边、不带裙边及各种标准PCR微孔板。

	3
	安全性
	1.门盖保护、超速和不平衡探测系统、可以对离心过程实时监控，确保仪器安全运行；
2.运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转，LCD显示结果代码；

	4
	技术要求
	最高转速：3000rpm
最大离心力：600×g

	5
	转子
	角转子：2×96孔或384孔PCR板

	6
	质保期
	整机原厂质保≧2年

















14.低速台式离心机 技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	最高转速与离心力
	最高转速≥18500rpm，最小增量≤1rpm；最大离心力（RCF）≥27100×g，最小增量≤1×g。

	2
	定角转头（最大容量及性能）
	提供定角转头，最大容量≥6×100mL，离心角度≥30°，转头重量＜2.5kg；满载（6×100mL）12000rpm条件下，升速及降速时间均≤45s。

	3
	时间控制范围
	时间控制具备双模式：1s～59min59s 或 1min～99h59min。

	6
	转子材质特性
	非金属材料，对酸碱盐及有机溶剂均不发生化学反应（耐腐蚀）。

	7
	离心腔防腐处理
	离心腔内壁具备防腐防锈涂层处理（提供涂层工艺说明或实物照片）。

	8
	显示与操作界面
	提供液晶屏，同步显示转速、离心力、温度与时间等参数；采用触摸面板操作，运行中可随时更改参数且无需停机。

	9
	安全防护与加减速控制
	提供≥10档加减速控制； 采用电子门锁，门开启状态下仪器无法启动；提供304不锈钢离心腔（防锈）及双层钢结构；具备门盖保护、超速保护及不平衡保护三重安全功能。

	10
	梯度离心功能
	具备梯度离心功能，可自由设定1～10个梯度的转速和离心时间。

	11
	差时离心功能
	具备差时离心功能，可自由设定升速及降速的具体时间，升/降速时间在5s～9min范围内任意设定。

	12
	标配转子配置
	标配提供6×50mL角转子，最高转速≥12000rpm，最大离心力≥17146×g。

	13
	质保期
	整机原厂质保≥2年















15.高压灭菌器技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	特种设备要求
	厂家须具有非第三方特种设备（压力容器）制造许可证，不接受外包生产和设计（投标时提供特种设备制造许可证）,不需要办理使用登记证

	2
	容量与结构
	容量:28-29升,立式结构,腔体直径≥32CM，腔体高度≥42CM，方便放置灭菌物品，底部带可转向脚轮便于移动; 

	3
	温控范围
	灭菌工作温度45-138℃，融化温度60-115℃

	4
	安全性（干烧保护）
	灭菌腔底至少同时配备4个干烧保护装置，至少包括液胀式、温度感应式、高水位传感器和低水位传感器四种不同方式；至少有一种采用耐腐蚀热信号传递快的铜质材料

	5
	操作方式
	≥7英寸彩色液晶触摸屏，彩色（五种以上颜色）液晶显示灭菌器各种状态，戴上厚手套或用笔即可操作

	6
	开关盖方式
	开关盖方式：手柄旋转开盖，安全可靠，自感应联锁装置（机械式联锁装置），联锁可靠性强于电子式联锁装置，不接受联锁方式为电子式联锁装置；


	7
	定时范围
	灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-6000分钟

	8
	排汽方式
	内排

	9
	安全装置
	安全联锁:压力安全联锁装置:通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽;内室有压力，门无法打开，提供快开门安全联锁装置鉴定证书

	10
	集汽瓶
	内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间

	11
	压力保护装置
	具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置

	12
	容器材质
	316不锈钢，设计压力≥0.42Mpa

	13
	附件
	不锈钢提篮2个，冷却风扇1套，腔盖和台面扶手均为防烫材料制成，保护使用者安全

	14
	质保期
	整机原厂质保≥3年 











16.电泳仪电源技术参数
数量：2台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	控制系统
	采用微电脑 + 开关电源一体化控制，支持稳压、稳流双模式切换

	2
	显示界面
	3位数字主显示屏 + 1位状态指示灯，可同步实时显示电压、电流、剩余运行时长，操作按键布局清晰直观

	3
	输出通道
	配备4组独立输出接口，可同时接驳4台电泳槽，同步开展多组电泳实验

	4
	定时控制
	定时范围 0～999min，调节步进 1min；支持计时、定时两种工作模式，倒计时结束自动切断输出

	5
	记忆功能
	自动保存上次实验电压、电流、定时参数，开机一键恢复工作状态，无需重复设置

	6
	多重安全保护
	集成无负载停机保护、过载保护、输出短路保护；未接电泳槽负载时自动停止电压/电流输出，防止设备损坏

	7
	适配实验类型
	适配核酸水平电泳、小型蛋白垂直电泳、湿法转膜电泳等常规分子生物学实验

	8
	机箱结构
	整机防滑机箱设计，支持多台仪器层叠摆放，节省实验室台面空间

	9
	核心电气参数
	电压范围：10～300V，调节步进 1V；电流范围：5～400mA，调节步进 1mA

	10
	运行稳定性
	输出电压、电流波动小，长时间连续运行输出稳定，满足电泳分离重复性要求

	11
	配件拓展
	标配标准输出接线端子，可搭配转接插头适配各类品牌垂直、水平电泳槽

	12
	适用环境
	适配常规实验室常温环境，无额外制冷配套需求，运行噪声低

	13
	质保期
	整机原厂质保≥3年







16.微型垂直电泳槽（1.0mm）技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	槽体材质
	高强度高透明聚碳酸脂一体注塑成型，耐酸碱缓冲液腐蚀，透光性好，可全程直观观察凝胶分离条带

	2
	开盖结构
	按钮式安全开盖设计，槽盖带双透气狭缝，减少内部雾气遮挡凝胶观察，拆装便捷

	3
	制胶密封结构
	玻璃板与垫条一体化成型，密封端面平整，制胶无需胶带封堵，杜绝漏胶漏液；标配 1.0mm 厚度垫条玻璃板，可兼容 0.75mm/1.5mm 规格替换使用

	4
	凝胶承载规格
	单块凝胶尺寸 8.3cm×7.3cm，单槽可同时放置 2 块凝胶并行电泳，适配小量蛋白、核酸样品分离实验

	5
	缓冲液容积
	外槽最大缓冲液容量 750ml；内槽上样缓冲液最大容量 130ml，缓冲液用量少，节约试剂成本

	6
	电气耐压性能
	最高耐受电压 600V，可匹配本次招标的电泳仪电源

	7
	安全防护设计
	整机多重绝缘安全防护，开盖断电防护，防止实验触电风险，符合实验室生物安全操作规范

	8
	配套制胶配件
	标配 1.0mm 厚度多齿上样梳，支持批量样品同步上样；可选配多板灌胶器、玻璃干燥架等拓展配件

	9
	外形尺寸
	整机外形（长 × 宽 × 高）16cm×11.5cm×15cm，体积小巧，台面占用空间小，可多层堆叠摆放

	10
	适用实验场景
	SDS-PAGE 蛋白电泳、小分子核酸垂直分离、微量样品蛋白定性定量分析

	11
	电极组件
	耐腐蚀铂金电极，导电稳定，长时间电泳无明显极化，分离条带均匀无拖尾

	12
	质保期
	整机原厂质保≥3年









16.微型垂直电泳槽（1.5mm）技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	槽体材质
	高强度高透明聚碳酸脂一体注塑成型，耐酸碱缓冲液腐蚀，透光性好，可全程直观观察凝胶分离条带

	2
	开盖结构
	按钮式安全开盖设计，槽盖带双透气狭缝，减少内部雾气遮挡凝胶观察，拆装便捷

	3
	制胶密封结构
	玻璃板与垫条一体化成型，密封端面平整，制胶无需胶带封堵，杜绝漏胶漏液；标配 1.5mm 厚度垫条玻璃板，可兼容 0.75mm/1.0mm 规格替换使用

	4
	凝胶承载规格
	单块凝胶尺寸 8.3cm×7.3cm，单槽可同时放置 2 块凝胶并行电泳，适配小量蛋白、核酸样品分离实验

	5
	缓冲液容积
	外槽最大缓冲液容量 750ml；内槽上样缓冲液最大容量 130ml，缓冲液用量少，节约试剂成本

	6
	电气耐压性能
	最高耐受电压 600V，可匹配本次招标的电泳仪电源

	7
	安全防护设计
	整机多重绝缘安全防护，开盖断电防护，防止实验触电风险，符合实验室生物安全操作规范

	8
	配套制胶配件
	标配 1.5mm 厚度多齿上样梳，支持批量样品同步上样；可选配多板灌胶器、玻璃干燥架等拓展配件

	9
	外形尺寸
	整机外形（长 × 宽 × 高）16cm×11.5cm×15cm，体积小巧，台面占用空间小，可多层堆叠摆放

	10
	适用实验场景
	SDS-PAGE 蛋白电泳、小分子核酸垂直分离、微量样品蛋白定性定量分析

	11
	电极组件
	耐腐蚀铂金电极，导电稳定，长时间电泳无明显极化，分离条带均匀无拖尾

	12
	质保期
	整机原厂质保≥3年









16.小型转印槽技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	槽体材质
	高强度耐酸碱聚碳酸酯一体成型，耐转印缓冲液腐蚀，不易渗漏，外壳绝缘安全

	2
	转印通量
	标配 2 套独立凝胶转印夹，可同时放置 2 块小型凝胶同步转印；适配 10cm×7.5cm（110×90mm）规格微型蛋白凝胶，匹配本次招标的微型垂直电泳槽

	3
	电极系统
	耐腐蚀铂金电极，电极间距 4cm，电场分布均匀，蛋白转印效率高、条带无偏移拖尾

	4
	定向防错
	设计转印夹、内芯采用红蓝双色标识区分正负极，组装时快速识别凝胶与膜放置方向，避免转印反向失败

	5
	冷却降温配置
	标配一体式冰盒，预冷后放入槽内快速吸收转印产热，支持高电流快速转印、低电流过夜转印两种实验模式

	6
	缓冲液容积
	整机缓冲液腔体容量充足，试剂消耗量低，适配常规湿法 Western Blot 转印体系

	7
	安全防护
	整机全绝缘结构，电极导线配套防漏电接头，搭配电泳电源使用时具备短路防护，操作安全

	8
	配套组件配置
	全套标配：槽体主机（含输出导线）、转移内芯 1 套、凝胶转印夹 2 套、加厚转印海绵垫 4 块、制冷冰盒 1 个，开箱即可使用

	9
	操作结构
	转印夹带简易闭锁卡扣，拆装凝胶、膜、海绵便捷；内芯可整体取出，清洁维护简单

	10
	适配电源
	适配本次招标的电泳仪电源

	11
	整机外形尺寸
	长×宽×高：180mm×120mm×160mm，体积小巧，占用实验台面空间小，可堆叠存放

	12
	适用实验场景
	SDS-PAGE 凝胶湿法转膜，适配 PVDF 膜、硝酸纤维素膜，用于微量蛋白免疫印迹、小分子蛋白、大分子蛋白转印实验

	13
	质保期
	整机原厂质保≥3年













17.漩涡混悬器技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	用于实验室样品组织、细胞、菌液、化学试剂等的振荡、混匀和搅拌工作。

	2
	转速范围
	0～3000rpm（可调）。

	3
	运行方式
	支持连续运转与点动（点触）两种模式。

	4
	调速方式
	无级调速。

	5
	振荡方式
	圆周振荡。

	6
	工作台面
	配备硅胶碗型、硅胶平板型工作台，可互换。

	7
	适配器
	可选配多种适配器，适用于不同规格试管及小容器。

	8
	安全设计
	底部配备防滑吸盘脚垫，防止工作时产生移动。

	9
	质保期
	整机原厂质保≥1年



















18.电热恒温水浴箱技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	输入功率
	800w

	2
	控温范围
	RT+5-99℃

	3
	恒温波动度
	±0.5℃

	4
	分辨率
	0.1℃

	5
	跟踪报警
	±2℃

	6
	容积
	≥22L

	7
	定时范围
	0~999min

	8
	质保期
	原厂质保≥3年
























19.通用型台式离心机技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	最高转速及离心力
	最高转速 ≥6000 rpm，最大离心力 ≥4226 ×g

	2
	最大容量（主机）
	角转子 ≥32×15ml 尖底管

	3
	运转时间与模式
	1秒～99分59秒，可连续离心，具备瞬时离心功能

	4
	安全与保护功能
	运转时顶盖锁定、紧急开盖、不平衡自动断电、顶盖支撑保护、转子自动识别

	5
	材质与结构
	不锈钢离心室、金属顶盖及机身、离心盖上有可视孔

	6
	主机重量
	≤23 kg

	7
	主机外形尺寸
	高×宽×深 ≤（257×366×430 mm）

	8
	主机高度
	≤260 mm

	9
	离心力显示方式
	可通过输入离心半径，显示对应离心力（RCF）

	10
	角转子最高转速及离心力
	最大 RPM ≥4000，最大 RCF ≥2612

	11
	角转子最大容量
	≥8×50ml 尖底管，或 ≥32×15ml 尖底管

	12
	角转子类型
	固定角转子

	13
	离心角度
	≥45°

	14
	角转子噪音
	最高转速时，最大噪音 ≤53 dB

	15
	质保期
	整机原厂质保≥3年


















20.吊塔技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	抗菌材质
	吊塔主体材料要求为6005-T6高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀。表面需高温喷塑处理，表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用，符合JIS Z 2801:2010标准大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率＞99.9%要求。

	2
	接口
	吊塔箱体上电源接口、网络接口、电话接口需采用标准模块化安装设计，可根据实际需求随意调换位置。

	█3
	气体终端
	气体终端与吊塔应为同一品牌，各种气体插座均为不同颜色和不同形状，终端符合YY-0801.1医用气体管道系统终端标准。

	4
	气体终端
	气体终端内置内六角带气维修阀，单个终端可以在面板上直接更换维修，维修时不妨碍箱体内的另一个同类气体终端的正常使用。气体终端使用材质符合欧盟无有毒有害物质标准。

	5
	承载设备
	吊塔上承载设备的电源线路，及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中不因位置改变导致线路脱落。

	6
	涂膜附着力
	吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0，设备表面涂层厚度≥50um。同时吊塔外壳在经过100H中性盐雾试验后外观评价达到最高等级10级。

	*7
	箱体升降高度
	吊塔应配置电动功能，在保证横臂水平的前提下，满足箱体升降高度≥300mm

	8
	气管
	所有气管为原装进口医用气体管路，符合医疗气体用低压软管部件标准。直径≥12mm，壁厚≥3mm。需通过皮肤刺激测试，细胞毒性测试、致敏测试。

	9
	医用管道
	医用管道在测试压强为0.32Mpa，流速为20Ml/min的情况下，承受20kg重物时，流速下降≤10%。

	10
	刹车功能
	吊塔具有刹车功能，采用气动刹车+阻尼或电磁刹车+阻尼的双重刹车系统。

	11
	工作承重
	吊塔承载最大工作承重相对于吊塔空载时，吊塔的终端箱底部沿垂直方向的位移量≤25mm。

	█12
	防护等级
	吊塔防护等级应符合GB4208-2008要求，且标准不低于IP6X的规定。吊塔外壳需通过UL94-V0级以上防火标准。

	13
	测试数据
	提供设备托盘、抽屉、双关节输液泵架的静态力测试数据。

	14
	配置
	单横臂≥1套

	
	
	仪器平台（托盘）≥2层

	
	
	带自动吸合功能的抽屉≥1个

	
	
	电源插座：220V/10A（双排五孔9个）16A（1个）≥10个

	
	
	终端配置：氧气*2，负压吸引*2，压缩空气*1，麻醉废气排放*1≥6个

	
	
	等电位端子≥2个

	
	
	网络通信插座 RJ45 的6 类线标准接口≥2个

	
	
	不锈钢网篮≥1个

	
	
	双臂输液架≥1个

	15
	售后
	原厂整机质保≥3年









21.超短波电疗机技术参数
（数量：1台，预算：3.5万）

*1、振荡频率：40.68MHz±1.5%。
*2、结构及组成：电疗机主要由柜式主机、连接电缆、电极板组成。
3、最大输出功率：200W±20%。
4、输出模式：三种输出模式：连续输出模式、断续输出模式、脉冲输出模式，根据不同病症治疗的需要进行选择。
5、断续频率： 10～200Hz，步进10 Hz。
6、脉冲脉宽：200～1000μs，步进50 μs。
7、电源条件：220V/50Hz。
8、定时范围：0~30min，误差不大于±1min（结束治疗自动停机，并发出声音提示）
9、输出电缆：防辐射、耐高温、损耗小，两线交叉不打火。
10、质保期：原厂整机质保≥2年







22.超声波治疗仪技术参数
（数量：1台，预算：4万）

1、显示：≥7寸高清彩色液晶显示屏，中文显示屏
2、输出模式：连续输出和脉冲输出；
3、脉冲频率：16Hz，48Hz和100Hz；
*4、声工作频率：单头可实现双频输出（1MHz/3 MHz）；
5、有效声强：0-2W/cm²（连续），0-3W/cm²（脉冲）
6、治疗时间：0-30min可调，步进1；
7、处方功能：内含25个临床常见疾病的标准处方，包含文字信息，人体彩图部位信息，人体解剖图信息；
*8、配有可充电手持移动刺激头：含有U型头、圆球头、弓型头，刺激强度8档可调 。
9、存储功能：可以保存10个自定义处方
10脉冲持续时间：1.0ms～56.3ms
11、接触控制功能：当超声治疗头没有足够的表面接触到患者时，治疗就会中断，同时治疗计时中断；
12、手持式超声头：配备5cm²探头，有效辐射面积：4cm2，探头为防浸式设计，可用于水下治疗；
*13、脉冲模式占空比：10％、20％、30％、40％、50％、60%、、80％
14、脉冲周期：10.0ms、20.8ms、62.5ms 
15、质保期：原厂整机质保≥3年





23.医用全自动电子血压计

	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	测量原理
	示波法（核心要求），符合GB 30532-2014《医用电子血压计》国家标准

	2
	显示屏
	LCD液晶显示屏，屏幕尺寸不小于3.5英寸，支持背光功能

	3
	测量位置
	左右上臂均可测量，支持臂筒自适应定位

	4
	适应臂周范围
	17～42cm 

	5
	测量范围
	血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分，支持高血压、低血压异常范围识别

	6
	触碰感应功能
	开机状态下，手臂伸入臂筒时，启动感应测量（需提供使用说明书、彩页等证明文件）

	7
	测量精度
	压力：±3mmHg；脉搏：±2%或±2次/分，符合ISO 81060-1:2018国际标准

	8
	肘部位置传感器
	电子肘部位置传感器，可定位肱动脉

	9
	臂筒角度调节
	自动上、下浮动式臂筒，调节角度范围0-30°

	10
	平均值测量
	设定1次便可以实现连续2次或3次的单次测量值并获取平均值（需提供使用说明书、彩页等证明文件），平均值可直接打印输出

	11
	打印模式
	不低于3种报告格式（标准格式、简洁格式、详细格式），并可打印出带二维码形式（支持扫码查询测量记录）和显示干扰波形图的测量结果

	12
	打印装置
	内置热敏式打印机，打印速度不低于50mm/s，多种打印模式可选，支持自动裁纸，打印纸宽度不小于57mm，适配常规医用打印纸规格

	13
	ID功能
	无须通信协议开发便可直接连接扫描枪或身份证读卡器等身份识别设备，各种终端和信息系统都可轻松读取测量者ID编号并管理测量值，支持ID与测量数据一一对应存储

	14
	抗菌设计
	袖带：抗菌布套，可拆洗，耐消毒，符合医用抗菌标准

	15
	测量步骤引导功能
	测量姿势图片（面板）及语音引导，支持多语言切换（至少包含中文、英文）

	16
	臂筒交互功能
	臂筒组件可自主拆卸更换，并具备自检自校功能（需提供使用说明书、彩页等证明文件），自校精度误差≤±1mmHg

	17
	语音功能
	测量全程语音提示，测量结束播报测量结果（收缩压、舒张压、脉搏），支持异常结果语音报警（如高血压、低血压提示）

	18
	用户教育
	根据测量结果，显示提示信息（如高血压注意事项、低血压建议等），支持自定义提示内容

	19
	通信数据输出
	USB输出方式（支持USB 2.0及以上版本），可导出测量数据（格式支持Excel、CSV），支持与医院HIS/LIS系统对接，实现数据同步上传

	20
	精度保障
	需提供符合中国高血压指南要求的认证网站www.dableducational.org或www.stridebp.org上查询证明材料，同时提供国家认可的第三方检测报告，证明产品精度符合标准

	21
	存储功能
	支持至少1000组测量数据存储，可按ID、测量时间查询历史数据，数据保存时间不低于1年（断电后不丢失）

	22
	工作环境
	工作温度：5℃～40℃，相对湿度：10%～85%，大气压力：86kPa～106kPa 

	23
	报警功能
	具备血压异常报警、测量失败报警、低电量报警功能，报警方式为声音+灯光提示，报警音量可调节

	24
	认证要求
	，符合国家医疗器械相关法规要求，提供证书复印件佐证

	25
	质保期
	整机原厂质保≥3年




















24.生物安全柜技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	类别
	Ⅱ级A2型，单面操作，30%外排、70%循环。

	2
	工作区尺寸
	1560×630×660mm，允差±10mm。

	3
	前窗工作高度
	≥250mm。

	4
	风速
	下降风速0.32m/s，流入风速0.53m/s（默认值，可调）。

	5
	HEPA过滤器
	过滤效率≥99.995%@MPPS（H14），具备寿命倒计时及压差报警，可实时查看压差值。

	6
	风机系统
	双直流风机独立控制，下降风与流入风分别调节；可根据环境压力及过滤器脏堵自动调节转速。

	7
	风速传感器
	采用双风速传感器（非压力传感器），实时显示下降风速和流入风速真实值。

	8
	节能模式
	前窗完全关闭后可进入节能模式，下降风机与流入风机可单独工作，转速比可设。

	9
	玻璃门
	≥6mm防紫外线防爆钢化玻璃；配重平衡，任意升降定位，可下拉至最底部实现全幅清洁；上下限位声光报警并与照明联动。

	10
	显示屏与操作
	≥5英寸彩色显示屏，显示进风风速、下降风速、过滤器状态等，智能化按键操作。

	11
	材质
	外部冷轧钢板静电粉末喷涂；内部SUS304不锈钢，内胆与操作台面一体成型。

	12
	紫外灯与照明
	UV灯≥30W×1；照明灯≥32W×1；UV波长254nm，辐射强度≥400mW/m²，具备灭菌预约及状态提示。

	13
	报警功能
	前窗操作口报警、供/排气风机连锁报警、气流波动报警、传感器故障报警、HEPA寿命报警、UV灯寿命报警；至少三种报警方式（声光+远程）。

	14
	数据接口
	标配USB数据导出接口，历史/故障/操作数据可导出，存储年限≥8年；标配RS485远程监控接口。

	15
	采样口
	标配HEPA过滤器上下游气溶胶采样口，标识明显。

	16
	工作区插座
	2个防水插座，按键手动控制供电/断电。

	17
	集液槽
	容积≥7L。

	18
	移动与底架
	万向脚轮，可移动固定；底架可拆卸。

	19
	噪音与照度
	噪音≤67dB(A)；照度≥650lx。

	20
	排风风量
	≥744m³/h（整机总排风量）。

	21
	自清洁
	具备开机自清洁功能，提示音可设。

	22
	质保期
	整机原厂质保≥3年




25.细胞计数仪技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	用于对各类细胞样本捕捉高品质图像并自动识别计算，支持AO/PI细胞分析、GFP/RFP转染效率实验、台盼蓝活率分析、类器官分析等。一体机配置，无需额外电脑及暗室。

	2
	荧光及明场通道
	配置2个荧光通道和1个明场通道，自动保存图像，无需额外暗室。

	3
	检测功能
	可做AO/PI细胞分析、GFP/RFP转染效率实验、台盼蓝活率分析、类器官分析等实验。根据细胞种类设定独立实验程序，设定后无需删除，可隐藏或再现。

	4
	环境要求
	无需暗室，在自然光实验环境下即可进行荧光样本观察和图片采集。

	5
	物镜放大倍数
	采用变倍技术，可调节5倍、6.6倍及8倍明场，5倍荧光，适用于CHO、PBMC、小球藻及毕赤酵母等不同直径样本。

	6
	设备内存
	≥128G。

	7
	光源
	长寿命高亮度LED冷光源，寿命＞3万小时。

	8
	显示屏
	≥8英寸LCD液晶显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。

	9
	荧光通道参数
	激发光：465～485nm；检测器滤光片：535/40nm、600LP。

	10
	高清镜头像素
	≥500万。

	11
	对焦方法
	随动定焦技术，无需手动调焦或自动对焦，避免人为误差。

	12
	细胞直径范围
	≥1～180μm。

	13
	细胞浓度范围
	≥1×10⁴～3×10⁷个/mL，可测量PBMC、传代细胞、原代细胞等多种样本。

	14
	载物台
	软件操控载物台全自动取样，每个样本至少测量3个独立视野；可自主设置1～5个采集视野，结果取对应视野平均值。

	15
	检测耗时
	成像、计数和活力分析时间＜20秒。

	16
	耗材
	样品槽≥20μL，计数板通量≥5个样品/板。

	17
	数据输出
	可输出JPEG、PDF、Excel格式，图片具有标尺。

	18
	明场计数功能
	细胞总浓度、碎片率、活细胞浓度、死细胞浓度、细胞总数、活细胞数、死细胞数、细胞存活率检测（台盼蓝染色法）。

	19
	模式识别功能
	细胞碎片排除分析、成簇细胞的单个细胞计数、不规则细胞计数、细胞直径分析及均值。

	20
	荧光功能
	通过AO/PI进行细胞活率精确分析；通过AO染料精确计数所有有核细胞，排除血小板、红细胞污染。

	21
	计算器功能
	无需手工计算，软件直接计算达到目的浓度所需稀释体积或接种细胞数所需原液体积。

	22
	类器官实验
	具有类器官实验程序，支持类器官消化后活率分析，可得到类器官总数、平均面积、平均直径、平均中心透光率等结果。

	23
	输出端口
	≥2个USB 2.0接口。

	24
	质保期
	整机原厂质保≥3年



26.离心机技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	用于生物医药、临床检验、实验室等场景的样品分离，满足日常离心需求。

	2
	显示与操作
	≥7英寸触摸大屏+按键双操作界面，同步显示设置参数和运行参数（投标文件中提供产品官方彩页或实物照片佐证）。

	3
	程序存储
	大容量存储≥999套程序组；阶梯程序组：001-010；阶梯段落数量：2-15；主机具有≥5组日常离心程序模式实体按键，可一键调用（投标文件中提供产品官方彩页或实物照片佐证）。

	4
	权限管理
	管理员-操作员-访客三级权限可设置（投标文件中提供三级访问权限界面截图）。

	5
	记录信息
	记录信息数量≥9999条（保留最新的9999条）。

	6
	曲线显示
	支持曲线显示（转速/离心力-温度），支持中英文语种选择。

	7
	时间显示
	带实时时间显示（年月日-时分秒）。

	8
	数据显示
	自动计算离心力（RCF）/转速（RPM）数据值，数据精准同步显示。

	9
	驱动与加减速
	线性驱动，10档加/减速控制

	10
	瞬时离心
	设有瞬时离心专用按键，按住即可根据所需转速离心，长按可连续离心。

	11
	机体材质
	离心室内腔为316不锈钢材质加环保防腐涂层

	12
	转子识别
	带转子自动识别系统

	13
	最大容量
	≥4×250ml

	14
	最高转速
	≥5500rpm

	15
	最大相对离心力
	≥4670×g

	16
	整机噪声
	≤62dB（A）

	17
	转速精度
	±10r/min。

	18
	定时范围
	1s～99h59min59s。

	19
	转子配置
	4×250ml方杯水平转子；4×4×50ml适配器；4×10×15ml适配器（4000rpm/3040×g）。




[bookmark: _GoBack]27.医用冷藏冷冻箱技术参数
数量：4台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	用于储存需冷藏（2~8℃）及冷冻（-20~-25℃）的试剂、生物样本等。

	2
	产品样式
	立式，上下双开门结构。上为冷藏室，下为冷冻室。

	3
	温度范围
	冷藏室温度恒定在2~8℃；冷冻室温度-20~-25℃可调。

	4
	有效容积
	冷藏室容积≥190L；冷冻室容积≥100L。

	5
	外部材料
	喷涂钢板。

	6
	内部材料
	吸塑内胆。

	7
	外门结构
	上下结构，数量2扇。无CFC高密度聚氨酯发泡。

	8
	内部配置
	冷藏室：2层浸塑搁架加1个网框；

	
	
	冷冻室：3个抽屉。

	9
	移动与固定
	4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计。

	10
	检测孔
	2个，冷藏室与冷冻室各1个。

	11
	制冷系统
	★冷藏室、冷冻室分别采用独立的制冷系统，双显双控。

	12
	温度控制
	微电脑控制系统，LED数码显示屏，温度控制及显示精度达到0.1℃；冷藏、冷冻温度独立显示及报警信息。

	13
	资质要求
	具有医疗器械产品注册证等

	14
	售后质保
	整机原厂质保≥5年。



