1.信息发布机（信息宣教屏）技术参数

数量：立式5台，卧式1台，共6台（下表为单台技术参数）

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 背光类型 | LED光源 |
| 2 | 屏幕 | ≥55寸（立式），≥65寸（卧式） |
| 3 | 屏幕比例 | 16:9（立式），9:16（卧式） |
| 4 | 分辨率 | ≥1920*1080 |
| 5 | 亮度 | ≥400cd/m2 |
| 6 | 对比度 | ≥1000:1:00 |
| 7 | 显示色彩 | ≥1.06B(10bit) |
| 8 | 视角 | 全视角 |
| 9 | 亮度调节 | 可调试 |
| 10 | GPU | GPU 主频≥1.8G 四核处理器， 搭载Android7.1及以上系统 |
| 11 | 内存 | ≥2G Byte DDR3 |
| 12 | 闪存 | ≥16GB EMMC NAND芯片， |
| 13 | 视频 | 支持高清具备超强的计算性能、2D/3D图形处理能力和全高清视频编解码能力，HDMI 1.4标准显示接口 |
| 14 | 喇叭 | 8欧·6W双路音频功放输出，内置扬声器2只 |
| 15 | 一键恢复出厂设置功能 | 具备 |
| 16 | 信息发布系统软件 | - 播放单个1080P或4K视频时，CPU占有量不超30% ；1080P跟4K视频同步播放时，CPU占有量不超60%，保证播放的流畅性，本地播放节目增加安全密码认证命令，认证成功后才能播放节目，可对播放的节目进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4等视频），节目做到无缝切换，出场方式多样化，可设置节目播放间隔。 - 软件加载播放解码设置，可对各种格式（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv/mkv/3gp/asf/mpeg/swf/ts等）进行自动解码导播。 - 支持任意格式PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示屏，省去PPT不同尺寸调整的不便。 可对播放画图进行自由调整、转换任意节目切换，切换速度0.1S之内。可对播放节目进行暂停、停止。可对设备中已有内容进行自由组合播放（图片、文字、视频、PPT），节目切换无黑屏。 - 支持发布任务审核机制，未通过审核的任务不予以发布，并将审核结果以消息通知形式回复。 |
| 17 | 排班系统软件 | 具备 |
| 18 | 显示终端软件 | 具备 |
| 19 | 第三方系统对接软件 | - 对接软件可以实时获取HIS信息等，实时动态播放医院专家排班信息、挂号信息、号源信息、科室实时就诊信息、医院宣教信息等，显示方式包括文字、图片、视频等； - 支持消息模式接口、Socket方式，支持视图方式、DLL、存储过程、Web service、Json、HTTP调用等多种接口方式，以适应各类标准接口应用和非标准接口的应用。 - 可与信息发布系统配合，通过服务器和客户端管理软件随时修改显示屏的显示内容； - 提供不少于1份接口软件在医院用户的证明文件（用户报告或合同）； - 为保证本项目与我院现有信息化建设无缝对接，供应商需查勘现场，并提供所投产品与我院现有系统无缝对接的承诺函。包括本项目涉及的与HIS系统对接、与现有第三方软件对接等，相关费用由投标人自行协调解决。 |
| 20 | 系统集成 | - 本项目涉及到的与医院现有信息系统等第三方厂商的调试配合、系统软硬件集成等配套服务内容。供应商须有本项目实施的技术能力。 - 供应商需自行查勘现场，准确了解本项目采购清单中要求的内容。 - 软件布署服务器由医院按系统配置要求提供院内虚拟机。 - 为便于后期多院区数据统计及统一管理，需要实现多院区数据共享、出诊医生数据、排班数据信息共享。 |
| 21 | 质保期 | ≥3年 |

2.气囊压力监控仪技术参数

数量：2套（下表为单台配置）

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 产品组成与物理特性 |  |
| 1 | 产品组成 | 产品应由主机、电源适配器和连接管路组成。 |
| 2 | 显示屏要求 | 须为电容式触摸面板，支持单点及连续滑动触摸。 |
|  |  | 尺寸：≥5英寸。 |
|  |  | 分辨率：≥480×854。 |
|  |  | 显示色彩：≥262K色。 |
| 3 | 防护等级 | 按对有害进液和颗粒物质的防护分类，应为IPX0。 |
| 4 | 运行模式 | 按运行模式分类，应为连续运行。 |
| 二、 | 电气与电源要求 |  |
| 5 | 设备供电 | 适配器输入：应为100-240V~，50/60Hz；内部电池供电：应为DC 3.7V，容量≥1000mAh。 |
| 6 | 适配器功率 | 适配器的输入功率应≤45VA（或根据实际适配器参数修正，原2A表述不完整，此处按常规修正）。 |
| 三、 | 核心功能与性能 |  |
| 7 | 主要用途 | 应能通过标准化置管流程的管控，使气管插管（或喉罩）囊内压在置入人体后维持合理范围，保障患者通气安全。 |
| 8 | 系统功能 | 应具备检测、准备、置管、复苏、拔管及设置功能。 |
| 9 | 压力设置范围 | 压力设置范围应为0.0~60.0 cmH₂O，单次调节步长≤0.1 cmH₂O。 |
| 10 | 压力测定范围 | 压力测定范围应为-100~100 cmH₂O。 |
| 11 | 波形显示范围 | 波形显示压力范围应为-15~60 cmH₂O。 |
| 12 | 测量误差 | 显示压力与实测压力误差须控制在±2 cmH₂O以内。 |
| 四、 | 系统功能与提示 |  |
| 13 | 提示功能 | 应具备高压提示、低压提示及低电量提示功能。 |
| 14 | 连续工作时间 | 在电池单独供电状态下，连续工作时间应≥1.5小时。 |
| 五、 | 工作环境与其他 |  |
| 15 | 操作环境 | 环境温度：5℃～40℃；相对湿度：10%～90%；大气压力：860hPa～1060hPa。 |
| 16 | 运输和存放环境 | 环境温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤93%；大气压力：860hPa～1060hPa。 |
| 17 | 产品使用期限 | 产品使用期限应不少于5年。 |
| 六、 | 配置与资料 |  |
| 18 | 配置要求 | 供货产品应至少包含：主机、电源适配器、连接管路、产品说明书、合格证各一件（套）。 |
| 19 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

6.大小鼠抓力测定仪 技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大拉力 | 0～2000g |
| 2 | 精度 | 0.1%F.S. |
| 3 | 采样频率 | 支持16KHZ、8KHZ、2KHZ三种可选 |
| 4 | 分析软件实验信息设置 | 可进行实验信息设置，包括实验分组、测试次数以及动物数量等 |
| 5 | 分析软件力学图导出 | 可按照动物多次测试情况合并导出抓力力学图，并保存为图片格式 |
| 6 | 分析数据导出 | 自动计算平均值、标准差以及标准误，并可导出Excel格式文件 |
| 7 | 微机端实验数据存储量 | 可存储≥1000组数据 |
| 8 | 采集器接口 | USB接口 |
| 9 | 力率配置工具 | 软件须有力率配置工具，保证实验员每次测试的作用力尽可能一致 |
| 10 | 最大抓力值记录 | 系统须自动检测动物最大抓力值并记录 |
| 11 | 可选配件 | 可选配多种抓杆、抓网等配件，适合动物前肢、后肢以及四肢的抓力测试 |
| 12 | 脚踏开关 | 配有脚踏开关，可灵活控制实验开始，操作便捷 |
| 13 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

7.小鼠转棒疲劳仪技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小鼠转棒直径 | 30mm |
| 2 | 小鼠转棒长度 | 62mm |
| 3 | 小鼠通道数 | 6通道 |
| 4 | 转速范围 | 1~100转/分 |
| 5 | 转速调整度 | 1转／分 |
| 6 | 转速分级 | 包含初始速度、一级加速、二级加速 |
| 7 | 初始速度运行时间 | 1~65500秒 |
| 8 | 一级加速度时间 | 10~65500秒 |
| 9 | 一级加速持续时间 | 1~65500秒 |
| 10 | 一级转速范围 | 基础转速~100转 |
| 11 | 二级加速度时间 | 10~65500秒 |
| 12 | 二级加速持续时间 | 1~65500秒 |
| 13 | 二级转速范围 | 一级转速~100转 |
| 14 | 运行模式 | 循环模式和正反转模式 |
| 15 | 记录通道数设置 | 可设置1~6通道 |
| 16 | 实验时间范围 | 1秒~3000分 |
| 17 | 内电式时钟 | 可运行10年 |
| 18 | 时钟误差 | 每小时误差须≤0.0828秒 |
| 19 | 数据导出接口 | 带USB接口，可将数据导入U盘 |
| 20 | 机内存储容量 | 最大存储须≥500组数据 |
| 21 | 使用环境温度 | 5℃—40℃ |
| 22 | 输入电压 | 110~220V 50Hz |
| 23 | 跌落记录功能 | 具备跌落光电自动记录功能 |
| 24 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

8.电子秤技术参数

数量：2台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心称量 | 量程0.1g-3kg，分度值≤0.1g，支持g/ml双单位切换 |
| 2 | 外观尺寸 | 秤盘直径12-15cm，整体长≤20cm，食品级PP/不锈钢秤盘，ABS机身 |
| 3 | 操作显示 | LED高清屏，一键开机、去皮，响应速度≤1秒 |
| 4 | 电源续航 | USB充电/干电池双供电，低电量提醒，闲置3分钟自动关机 |
| 5 | 安全附加 | 防水≥IPX4，无尖锐边角，支持手动校准 |
| 6 | 其他要求 | 符合国家计量标准，噪音≤30dB，质保≥1年 |
| 7 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

9.病理组织切片烤片机

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加热方式 | 智能控制加热方式，配有高精温度传感器，具有三重或以上温控保护装置 |
| 2 | 烤片台容量 | 同时承载≥100张玻片 |
| 3 | 封蜡台 | 烤片台上配置封蜡台 |
| 4 | 温度控制 | 烤片台设有独立温控器，可直接探测烤台表面温度 |
| 5 | 温度设置范围 | 0~99°C |
| 6 | 质保 | ≥3年 |

10.转运呼吸机技术参数

| 序号 | 技术要求 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 基本要求 | 数量：1台，适用≥11kg成人及儿童，重量≤1.8kg，支持中文操作 |
| 2 | 通气模式 | 自主呼吸模式S；时间控制模式T； 自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；持续气道正压通气CPAP；压力控制通气模式PCV+A |
| *3 | IPAP吸气相正压 | 4-40cmH2O |
| 4 | EPAP呼气相正压 | 2-20cmH2O |
| 5 | 目标潮气量 | 100-1500ml |
| 6 | 延迟升压 | 关，10-60分钟 |
| 7 | 内置电池 | 3小时 |
| 8 | 呼吸频率 | 0-40次/分 |
| 9 | 吸气时间 | 0.3-3.0秒 |
| 10 | 压力上升时间 | 自动及1-9档手动调节 |
| 11 | 触发及切换 | 自动及1-9档手动调节 |
| 12 | 湿化器/加热管路 | 1-5档可调节 |
| 13 | 自动呼气压调节 | 具备Auto-EPAP功能 |
| 14 | 自动漏气补偿 | 漏气补偿≥80L/min |
| *15 | 升级功能 | 可选配升级血氧饱和度监测及高流量氧疗模式 |
| 16 | 报警内容 | 高压，低压，呼吸频率、分钟通气量、重复呼吸、呼吸暂停、断开连接、SpO2、脉搏率、电源故障 |
| 17 | 监测参数 | 吸气峰值、呼气压、漏气量、分钟通气量、呼出潮气量、呼吸频率、吸呼比、吸气时间、升压时间,选配血氧模块可监测SpO2和脉搏率 |
| 18 | 质保期 | 原厂质保≥2年 |

13.移动无影灯技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电方式 | 标配高性能充电电池，无交流电时可工作；同时具备交流电源供电功能，电池无需保养维护，可长时间使用 |
| 2 | 电池续航 | 可提供≥10小时连续照明 |
| 3 | 脚轮直径 | 75mm 大脚轮，移动灵活 |
| 4 | 光源类型 | LED 冷光源 |
| 5 | 灯头造型 | 超薄中空造型，具有良好的层流穿透效果 |
| 6 | 灯头重量 | ≤3kg，可轻松调节，减轻频繁操作疲劳 |
| 7 | 灯泡寿命 | ≥60000小时，每个灯泡可单独更换，减少后续维护成本 |
| 8 | 灯头光源功率 | ≤28W |
| 9 | 灯头辐照密度 (Ee/Ec) | ≤3.6 mW/(㎡·lx) |
| 10 | 灯头最大照度 | 70,000 lux |
| 11 | 光斑直径 | ≤170mm |
| 12 | 深腔照明率 | ≥100% |
| 13 | 聚焦深度 | ≥1500mm |
| 14 | 显色指数 | Ra ≥ 96，R9 ≥ 96 |
| 15 | 色温 | 4350K |
| 16 | 温升 | 医生头部温升 ≤1℃，术野温升 ≤1℃ |
| 17 | 光斑均匀性 (d50:d10) | ≥50% |
| 18 | 控制面板 | 具备亮度提示和调节功能，照度5级可调 |
| 19 | 资质要求 | 具有国家医疗器械产品注册证书和质量安全检测合格证书 |
| 20 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

14.振动排痰仪（背心式）技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机与配件 | 台式主机、双空气导管、气囊背心、电动线控器 |
| 2 | 显示屏与操作方式 | ≥8英寸液晶触摸屏，支持触摸+飞梭旋钮双操作 |
| 3 | 压力范围与单位 | 1-37mmHg（可切换kPa显示），步进1mmHg，≥37级可调 |
| 4 | 频率范围与步进 | 1-20Hz连续可调，步进1Hz |
| 5 | 治疗时间模式 | 1-60min可调（步进1min），支持正/倒计时模式 |
| 6 | 工作噪声限值 | 正常≤65dB(A)，最大功率≤75dB(A) |
| 7 | 模式种类与功能 | ≥20种模式（含常规、梯度、循环、自定义），需内置肺康复/心肺锻炼模式，治疗中可调参数 |
| 8 | 参数存储功能 | 断电后自动保存设定参数，重启恢复 |
| 9 | 操作安全设计 | 超范围参数弹窗确认、治疗中自动锁屏、管路脱落欠压报警+蜂鸣器 |
| 10 | 灵敏度与暂停时间 | 灵敏度3档可调，暂停时间5-300s可设 |
| 11 | 压力/频率动态调节 | 实时检测、反馈、自动调节压力与频率 |
| 12 | 治疗记录存储 | 存储≥1.4万条历史治疗信息，支持查询 |
| 13 | 扩展连接方式 | 支持WiFi和蓝牙无线连接 |
| 14 | 可选配功能 | 可外接血氧模块（监测SpO₂和脉率） |
| 15 | 治疗中断控制 | 通过电动线控手柄中断/恢复治疗 |
| 16 | 管路结构与材质 | 双空气导管，内置金属丝支撑，接口软硅胶密封，自动锁定 |
| 17 | 适配性与类型 | ≥7种规格（背心式/胸带式），可重复使用或单人使用，适配各年龄段及体型 |
| 18 | 人体工学与清洁 | 前胸V型防胃压、后背分隔防脊柱压，可拆卸清洗（外层干洗/机洗，内层防交叉感染） |
| 19 | 合规性认证 | 通过CFDA、FDA、CE认证 |
| 20 | 使用年限 | ≥10年 |
| 21 | 背心数量 | ≥2个，背心型号可选 |
| 22 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

15.血压计技术参数

数量：10台（下表为单台技术参数）

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| *1 | 测量要求 | 测量完成时SYS、DIA、PR等信息可即时传输至电脑，配备USB电缆 |
| 2 | 显示 | 7段LCD |
| 3 | 测量位置 | 上臂 |
| 4 | 适应手臂周长 | 12～50cm（标配袖带 22～32cm） |
| 5 | 压力测量范围 | 0～300mmHg |
| 6 | 脉搏测量范围 | 40～200次/分 |
| 7 | 脉搏测量精度 | ±5% |
| 8 | 测定精度 | 平均差 ±5mmHg；标准偏差 8mmHg |
| 9 | 分辨率 | 1 mmHg |
| 10 | 自动较零功能 | 开机时自动启动 |
| 11 | 不规则脉波检测 | 有，并且以图形闪烁提示 |
| 12 | 电池电量不足提示 | 有，并且以图形闪烁提示 |
| 13 | 标准配置 | 医用电子血压计主机：1台 GS袖带2（GS CUFF2）型M（中号）：1个 电源适配器：1个 |
| 14 | 数据接口 | USB传输 |
| 15 | 质保期 | ≥2年 |

16.红外耳式体温计技术参数

数量：20台（下表为单台技术参数）

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示范围 | 34-42℃ |
| 2 | 最小分辨率 | 0.1℃ |
| 3 | 每次测量间隔时间 | ≤12s |
| 4 | 测量时间 | ≤3s |
| 5 | 一键测量功能 | 具备 |
| 6 | 显示屏 | 电子显示屏 |
| 7 | 质保期 | ≥1年 |

17.呼吸康复训练仪（带康复管理系统）技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| *1.1 | 设备功能 | 具备肺通气功能评估、振荡正压排痰、呼吸肌力测定、吸入给药评估、呼吸训练功能，所投产品具备的功能须与产品注册证相符 |
| 2.1 | 肺通气测定 | 支持肺活量参数检测，检测指标须包含FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF |
| 2.2 | 排痰训练 | 采用振荡呼气正压（OPEP）方式，振动频率为5-30Hz，阻力级别为1-5档可调 |
| 2.3 | 吸气肌训练 | 支持自动、手动、自定义三种训练模式；手动模式训练指标范围为3cmH2O-200cmH2O；自动训练负荷须为五档可调；自定义模式可关联呼吸肌力测定检查单，辅助调节训练负荷 |
| 2.4 | 肺容量训练 | 增加肺容量训练（IS）功能，支持IS流速型、IS容量型肺容量训练 |
| 2.5 | 呼吸肌力测定 | 最大吸气压（MIP）测量范围为（-200～0）cmH2O，准确性为±3%或者±1cmH2O（取其大者）； 最大呼气压（MEP）测量范围为（0～200）cmH2O，准确性为±3%或者±1cmH2O（取其大者） |
| 2.6 | 吸入给药评估 | 阻抗等级为六档阻抗选择； 吸气峰流量范围为（10～120）L/min，准确性为±10%或±10L/min（取其大者），重复性为±5%或±5L/min（取其大者）；吸气容积范围为（0～8）L，准确性为±5%或±0.050L（取其大者），重复性为±3%或±0.050L（取其大者）； 显示有效吸气容积、有效吸气容积%、吸气时间、有效吸气时间、有效吸气时间%、平均有效吸气流量、吸气后屏气时间、Tmin、Tmean、Tpif等参数 |
| 2.7 | 激励式可量化系统界面 | 具有语音、动画指导训练功能，可清晰评估每次训练成效 |
| 2.8 | 数据传输方式 | 可通过蓝牙进行数据传输 |
| 2.9 | 数据同步 | 支持通过WIFI或无线网络同步数据到云端 |
| 3 | 云端远程功能 | 提供云端远程功能，具体包括：1. 患者管理：支持新建患者、新建随访、门诊筛查、风险评估；2. 患者信息管理：可录入并管理调查对象姓名、性别、出生年月日、身份证号、地址、联系电话、病种等信息；3. 计划管理：支持呼吸康复评估、康复处方制定、呼吸康复训练，可实现远程居家康复管理；4. 安全性要求：保护调查对象隐私，保证信息平台和所收集信息的安全性 |
| 4 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

18.内镜微生物检测仪技术参数

数量：3套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | ≥1200mL/min |
| 2 | 适用耗材 | 适配一次性集菌器，滤膜孔径 0.45μm，滤膜直径 Φ50mm 或 Φ47mm，滤杯容积 100ml-120ml |
| 3 | 排液软管 | 内径 Φ7mm-Φ11mm 硅胶管 |
| 4 | 核心配置 | 内置微型高性能隔膜泵，无需抽滤瓶 |
| 5 | 操作方式 | 带指示灯按钮开关控制，操作简单直观 |
| 6 | 结构设计 | 不锈钢机壳镜面抛光，便于清洁消毒，内部管路无死角 |
| 7 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

19.缺血预适应训练仪技术参数

数量：2台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 训练部位 | 双上臂 |
| 2 | 工作方式 | 一键自动式 |
| 3 | 显示方式 | 液晶数字式 |
| 4 | 训练方案 | 自动；手动（1-4档） |
| 5 | 分辨率 | 1mmHg ( 0.133kPa ) |
| 6 | 量程范围 | 0mmHg( 0.0kPa )到300mmHg( 40.0kPa ) |
| 7 | 精度 | 压力: ±3mmHg ( ±0.4kPa ) |
| 8 | 过压保护 | 325mmHg(44kPa) |
| 9 | 储存记忆 | 不少于60组 |
| 10 | 电源 | AC 220V , 50/60Hz 0.4A ; DC 9V 2A |
| 11 | 自动关机 | 启动后无任何动作，120s内自动关机 |
| 12 | 附件 | 主机、臂带(2条)、电源适配器 |
| 13 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

20.耳镜技术参数

数量：5只

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窥耳器规格 | 2.5/3/4/5mm |
| 2 | 放大镜倍数 | 2.5 |
| 3 | 电源 | 1.5V×2“AA”型电池（5号） |
| 4 | 灯泡 | 2.5V/0.3A |
| 5 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

21.额镜技术参数

数量：10个

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 供耳鼻喉科检查及手术时作反射聚光照明用 |
| 2 | 主要参数 | 1）额带反光镜的反射率≥85%。 2）额带反光镜的焦距误差不超过 150mm±10%。 3）镜片座应能按使用需要作任意方向转动，转动时应轻松灵活 |
| 3 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

22.电热恒温鼓风干燥箱技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容积 | ≥70L |
| 2 | 温控范围 | RT+10-250℃ |
| 3 | 温度分辨率 | 1℃ |
| 4 | 工作室尺寸 | ≥400×400×450 |
| 5 | 载物托架 | ≥2块 |
| 6 | 定时范围 | 1-9999min |
| 7 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

23.蜡片柜技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 五抽蜡片柜，钢板厚度0.8mm 单节尺寸：515*480*360高， 整组尺寸：515*480*1520高 四节一组 |
| 2 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

24.切片柜技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 十八抽切片柜，钢板厚度0.8mm 单节尺寸：450*480*390高， 整组尺寸：480*480*1620高 四节一组 |
| 2 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

25.电热恒温培养箱 技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 容积 | ≥70L |
| 2 | 温控范围 | RT+10-250℃ |
| 3 | 温度分辨率 | 1℃ |
| 4 | 工作室尺寸 | ≥400×400×450 |
| 5 | 载物托架 | ≥2块 |
| 6 | 定时范围 | 1-9999min |
| 7 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

26.超净工作台技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 洁净等级 | ISO 5级（100级） |
| 2 | 平均风速 | 0.3～0.6m/s（可调） |
| 3 | 噪声 | ≤67dB(A) |
| 4 | 照度 | ≥300Lx |
| 5 | 适用人数 | 双人单面/2人操作 |
| 6 | 脚轮配置 | 带刹车万向脚轮，移动灵活，固定稳定 |
| 7 | 工作区尺寸 | ≥1300×650×520mm |
| 8 | 外形尺寸 | ≥1460×700×1650mm |
| 9 | 高效过滤器规格及数量(mm) | ≥1250×560×50×① |
| 10 | 外壳及操作台面材质 | 外壳优质冷轧钢板、工作面不锈钢材质 |
| 11 | 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 荧光≥40W×①/紫外≥20W×①，紫外和照明有联锁功能。 |
| 12 | 报警功能 | HEAP破损、预失效报警功能，累计工作时间、时钟、过滤器寿命显示功能。 |
| 13 | 质保期 | 整机原厂质保≥2年 |

27.切片柜（玻片柜）技术参数

数量：6组

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单组规格 | 515宽*480深*360高/mm,每套2节组，合总规格为：515宽*480深*790高/mm，（含70mm高的底座） |
| 2 | 可放置切片数 | 每组合9个抽屉，每个抽屉内分4隔，共18个抽屉，每个抽屉约放1500张切片，每套共放切片≥2.8万片 |
| 3 | 材质做工 | 柜体采用宝钢冷轧钢板（原板0.8mm，涂装后1.0mm），表面经防锈预处理+静电喷塑；配槽式高强度防脱落滑轮、高弹性减震垫，采用顶包侧焊接技术，确保安全达标；供应商需提供相关证明 |
| 4 | 质保期 | 整机原厂质保≥5年 |

29.高频电刀技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 1套 |
| 2 | 用途 | 用于耳鼻喉科手术 |
| 3 | 高频电外科设备 |  |
| *3.1 | 主机模块化 | 具有单、双极模块，升级同品牌冲洗泵 |
| 3.2 | 操作/显示方式 | 触摸按键式、液晶屏界面 |
| 3.3 | 脚踏开关 | 支持单踏板和双踏板 |
| 3.4 | 存储程序 | ≥4个 |
| 4 | 单极模式 | 具备 |
| *4.1 | 最大单级切割功率 | ≤ 200W |
| 4.2 | 最大单级电凝功率 | ≤ 120W |
| 4.3 | 单级切割模式 | ≥ 2 种，自动电切、无血电切 |
| 4.4 | 单级电凝模式 | ≥ 2 种，柔和电凝、强力电凝 |
| 4.5 | 内镜专用切割模式 | 具备 |
| 4.6 | 中性电极监控 | 具备 |
| *4.7 | 额定频率 | ≤ 600KHZ |
| 4.8 | 最大峰值电压 | ≤ 1800V |
| 4.9 | 双极柔和电凝 | 峰值电压≤ 190V， 最大功率≤ 120W |
| 5 | 自动启动功能 | 具备 |
| 6 | 开机自检功能 | 具备 |
| 7 | 存储功能 | 具有程序存储和程序控制功能 |
| 8 | 配置 | 主机 ≥1 台，脚踏开关≥ 1 个，负极板连线≥ 1 根，重复使用双极镊子≥ 1 把，双极连线≥ 1 根 |
| 9 | 升级功能 | 具备硬件和软件升级功能 |
| 10 | 易损件 | 提供并单独报价 |
| 11 | 售后 | 原厂整机质保≥1年 |

30.冷库机组技术参数

数量：2台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能效等级 | 须达到国家一级能效标准，日耗电量≤ 5 kWh |
| 2 | 总容积 | 40 |
| 3 | 机身尺寸 | 1060X465X1400 |
| 4 | 噪音值 | 65 |
| 5 | 制冷方式 | 压缩制冷 |
| 6 | 压缩机 | 涡旋式 |
| 7 | 散热方式 | 风冷式 |
| 8 | 循环系统 | R22 |
| 9 | 控温范围 | 冷藏室：2-8℃， |
| 10 | 面板材质 | 聚氨酯 |
| 11 | 额定功率 | 4000W |
| 12 | 质保期 | 整机≥2年 |

31.体重秤技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 测量身高、体重 |
| 2 | 承重板面积 | ≥37*28cm，钢板底座 |
| 3 | 量度范围 | 70-190cm |
| 4 | 称量 | ≥200千克 |
| 5 | 质保期 | 原厂质保≥1年 |

32.迷走刺激器 (小鼠实验用) 技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 刺激模式 |  |
| 1.1 | 刺激模式类型 | A模式（随机变化）、B模式（交替）、自定义模式 |
| 1.2 | 刺激时长 | 每次固定30分钟 |
| 1.3 | 脉冲宽度 | 200μs ±30%（即140~260μs） |
| 1.4 | 刺激频率范围 | 1Hz~120Hz |
| 2 | 电极 |  |
| 2.1 | 材质 | 不锈钢、硅胶 |
| 2.2 | 外观要求 | 提供外观照片 |
| 2.3 | 形态 | 耳廓形态 |
| 2.4 | 导线长度 | 1500mm ±15%（1275~1725mm） |
| 2.5 | 金属触点宽度 | 2.9mm ±5%（2.755~3.045mm） |
| 2.6 | 金属触点直径 | 4.5mm ±5%（4.275~4.725mm） |
| 2.7 | 电极阻抗 | ≤4kΩ ±10%（即≤4.4kΩ） |
| 3 | 刺激器电极最大允许输出限制 | ≤110V |
| 4 | 输出电流的限值 | ≤50mA（500Ω负载阻抗） |
| 5 | 软件功能 |  |
| 5.1 | 自动识别硬件及其接口 | 支持即插即用，自动识别电极连接状态及设备接口类型 |
| 5.2 | 软件调节功能 | 支持软件界面调节刺激强度、频率、脉冲宽度、开启/关闭时间等参数 |
| 5.3 | 与呼吸设备协同实现呼吸门控迷走神经调控 | 需提供软件著作权证书作为证明 |
| 5.4 | 闭环迷走刺激系统已在医院或高校被用于研究且发表过论文 | 需提供已发表的学术论文作为证明 |
| 6 | 电池 | 可连续工作8小时 |
| 7 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

33.额温枪技术参数

数量：2把（下表为单把技术参数）

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量范围（体温模式） | 32.0℃～42.9℃ |
| 2 | 测量范围（体表/物体模式） | 0℃～60℃ |
| 3 | 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 4 | 测量时间（响应时间） | ≤1秒 |
| 5 | 测量距离 | 3cm～5cm |
| 6 | 测量方式 | 非接触式红外线测量（额头/耳后） |
| 7 | 光谱响应 | 6～14μm |
| 8 | 最大允许误差 | ±0.3℃ |
| 9 | 精度 | 35.0℃～42.0℃：±0.2℃ |
| 10 | 临床重复测量准确度 | ±0.07℃ |
| 11 | 记忆存储 | ≥32组 |
| 12 | 自动关机时间 | ≤30秒 |
| 13 | 温度单位 | ℃/℉可切换 |
| 14 | 超温报警 | 可自由设定报警温度（默认38℃），蜂鸣提示 |
| 15 | 按键寿命 | ≥10万次 |
| 16 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

34.切片柜（玻片柜）技术参数

数量：6组

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单组规格 | 515宽*480深*360高/mm,每套2节组，合总规格为：515宽*480深*790高/mm，（含70mm高的底座） |
| 2 | 可放置切片数 | 每组合9个抽屉，每个抽屉内分4隔，共18个抽屉，每个抽屉约放1500张切片，每套共放切片≥2.8万片 |
| 3 | 材质做工 | 柜体采用宝钢冷轧钢板（原板0.8mm，涂装后1.0mm），表面经防锈预处理+静电喷塑；配槽式高强度防脱落滑轮、高弹性减震垫，采用顶包侧焊接技术，确保安全达标；供应商需提供相关证明 |
| 4 | 质保期 | 整机原厂质保≥5年 |

35.无线数字会议主机及发言单元、音频管理器技术参数

一、配置详细清单

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 无线数字会议主机 | 1台 |
| 2 | 无线发言单元 | 12只 |
| 3 | 智能话筒音频管理器 | 1台 |

二、技术规格及参数要求

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字会议主机 | 1台 |
| 1.1 | 容量 | ≥128 支单元使用 |
| 1.2 | 频率跟踪功能 | 支持 UHF 频率自动跟踪锁定功能，单元可自动跟随主机切换信道，内置≥20 个通道可选 |
| 1.3 | 控制接口 | 具备≥1 路 RS-485 和≥1 路 RS-232 接口控制摄像头，支持 PELCO-D 和 VISCA 等协议 |
| 1.4 | 会议录制 | 具备≥1 路 USB 接口和录音控制按钮，支持录音 MP3 会议音频，支持≥32G U 盘接入 |
| 1.5 | 啸叫抑制功能 | 具备 |
| 2 | 发言单元 | ≥12只 |
| 2.1 | 拾音距离 | 20-60cm（提供证明文件） |
| 2.2 | 彩色显示屏 | 可显示发言单元电量、ID、当前信道和发言时间计算等信息 |
| 2.3 | 超强防手机干扰处理功能 | 具备 |
| 2.4 | 锂电池 | 支持≥8 小时使用，待机≥20 小时 |
| 2.5 | 供电接口 | 具有≥1 路 TYPE-C 充电接口，可直接使用5V 充电器充电 |
| 2.6 | 频率响应 | 100Hz-10KHz |
| 2.7 | 灵敏度 | ≤-47dB |
| 2.8 | 信噪比 | ≥65dB |
| 2.9 | 兼容性 | 与数字会议主机保持同一品牌。 |
| 3 | 智能话筒音频管理器 | 1台 |
| 3.1 | DSP软件算法 | 内置32位DSP软件算法 |
| 3.2 | 输入接口 | 10路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关，MUSIC输入RCA口，AUX输入RCA口，AUX输出RCA口，独具录播音频RCA输出口，两路OUTPUT音频输出 |
| 3.3 | 输入灵敏度 | -32dB~-56dB |
| 3.4 | 兼容性 | 与现有智能话筒音频管理器无缝兼容，若为不同品牌型号，须提供双方设备生产厂商共同出具的兼容性证明。 |
| 4 | 质保期 | 整机原厂质保≥5年 |

36.婴儿电子秤技术参数

数量：2台（下表为单台技术参数）

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 用于新生儿称重或婴幼儿保健称重 |
| 2 | 最大称重 | ≥15kg |
| 3 | 检定分度值 | ≤50g |
| 4 | 外形尺寸 | ≥354mmx335mmx110mm |
| 5 | 专用秤盘 | ≥550mmx275mmx92mm |
| 6 | 零位自动校准系统 | 具备 |
| 7 | 置零功能 | 具备 |
| 8 | 去皮功能 | 具备 |
| 9 | 显示 | 数字显示婴幼儿体重 |
| 10 | 动态取值功能 | 具备 |
| 11 | 身高测量功能 | 具备 |
| 12 | 供电 | 交直流两用 |
| 13 | 内置锂电池 | 具备 |
| 14 | 质保期 | 整机原厂质保1年 |

37.体温枪技术参数

数量：1把

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量范围（体温模式） | 32.0℃～42.9℃ |
| 2 | 测量范围（体表/物体模式） | 0℃～60℃ |
| 3 | 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 4 | 测量时间（响应时间） | ≤1秒 |
| 5 | 测量距离 | 3cm～5cm |
| 6 | 测量方式 | 非接触式红外线测量（额头/耳后） |
| 7 | 光谱响应 | 6～14μm |
| 8 | 最大允许误差 | ±0.3℃ |
| 9 | 精度 | 35.0℃～42.0℃：±0.2℃ |
| 10 | 临床重复测量准确度 | ±0.07℃ |
| 11 | 记忆存储 | ≥32组 |
| 12 | 自动关机时间 | ≤30秒 |
| 13 | 温度单位 | ℃/℉可切换 |
| 14 | 超温报警 | 可自由设定报警温度（默认38℃），蜂鸣提示 |
| 15 | 按键寿命 | ≥10万次 |
| 16 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

38.电子上消化道插管用内窥镜技术参数

数量：1套

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 插入部外径 | 2.0 mm |
| 2 | 工作长度 | 1400 mm |
| 3 | 弯曲角度（向上/向下） | 向上 ≥130° |
| 4 |  | 向下 ≥130° |
| 5 | 分辨率 | ≥9 lp/mm |
| 6 | 视场角 | 120° |
| 7 | 景深 | 3 – 100 mm |
| 8 | 信噪比 | 26 dB |
| 9 | 照明镜体光效 | 标称值 0.5 |
| 10 | 亮度响应特征 | 线性拟合系数 ≥0.98 |
| 11 | 空间响应频率（SFR） | SFR 50%时：标称值0.9 lp/mm |
| 12 |  | SFR 30%时：标称值1.2 lp/mm |
| 13 | 静态图像宽容度 | 标称值 30 dB |
| 14 | 照明有效性（UL） | ≤25% |
| 15 | 送水性能 | ≥40 ml/min |
| 16 | 可拆卸 | 是 |
| 17 | 拍照录像功能 | 可拍照、可录像 |
| 18 | 环境温度 | 5 – 40 °C |
| 19 | 相对湿度 | 10% – 90% |
| 20 | 大气压力 | 70 kPa – 106 kPa |
| 21 | 气泵工作电压 | DC 9.6 – 12.5 V |
| 22 | 内镜工作电压 | DC 3.0 – 4.2 V |
| 23 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

39.体温枪技术参数

数量：2把（下表给单把技术参数）

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量范围（体温模式） | 32.0℃～42.9℃ |
| 2 | 测量范围（体表/物体模式） | 0℃～60℃ |
| 3 | 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 4 | 测量时间（响应时间） | ≤1秒 |
| 5 | 测量距离 | 3cm～5cm |
| 6 | 测量方式 | 非接触式红外线测量（额头/耳后） |
| 7 | 光谱响应 | 6～14μm |
| 8 | 最大允许误差 | ±0.3℃ |
| 9 | 精度 | 35.0℃～42.0℃：±0.2℃ |
| 10 | 临床重复测量准确度 | ±0.07℃ |
| 11 | 记忆存储 | ≥32组 |
| 12 | 自动关机时间 | ≤30秒 |
| 13 | 温度单位 | ℃/℉可切换 |
| 14 | 超温报警 | 可自由设定报警温度（默认38℃），蜂鸣提示 |
| 15 | 按键寿命 | ≥10万次 |
| 16 | 质保期 | 整机原厂质保≥1年 |

40.LED治疗仪技术参数

| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 用于配合特定的光敏剂辅助治疗鲜红斑痣（不包括光敏剂）。 |
| 2 | 数量 | 1台 |
| 3 | 峰值波长 | 530nm±10nm |
| 4 | 有效受照区 | 主治疗头：100cm2±10%；辅助治疗头：25 cm2±10% |
| 5 | 工作距离 | 主治疗头：10cm±1cm ；辅助治疗头：7cm±1cm |
| 6 | 输出辐照强度 | ≤200mw/cm2 |
| 7 | LED数量 | 主治疗头：160颗，辅助治疗头：44颗 |
| 8 | 升降及转动 | 辐照器转动左右各90°±3° |
| 9 | 辐照器升降距离 | 35cm±2%，在升降和转动范围内具有定位功能 |
| 10 | 工作电压 | AC 220V±10% 50Hz±2% |
| 11 | 额定功率 | 1300VA |
| 12 | 显示方式 | LCD |
| 13 | 配置清单 |  |
| 13.1 | 主机 | 1台 |
| 13.2 | 辅助治疗头 | 1个 |
| 13.3 | 立柱 | 1个 |
| 13.4 | 底座 | 1个 |
| 13.5 | 电源线 | 1根 |
| 13.6 | 熔断器 | 2个 |
| 13.7 | 蒸馏水 | 4瓶 |
| 13.8 | 漏斗 | 1个 |
| 13.9 | 出水管 | 1根 |
| 13.10 | 工具 | 1套 |
| 14 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

41.智能4G采集（单体温）（温湿度采集器）技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 传感器 | 单台采集最多可测1 路温度点 |
| 2 | 温度范围 | 温度-40℃～+85℃；精度：±0.5℃；湿度0%～100%；精度±5% |
| 3 | 数据传输方式 | 具备4G通信，数据可直接发送到互联网 |
| 4 | 流量设置 | 设备预置≥3年流量费用 |
| 5 | 显示屏 | 具备高清段码屏显示，可显示实时温度、温度显示精度0.1℃，信号强度、电池电量、充电符号、低电报警、温湿度报警信息，时间日期、USB 连接、ID号、软件版本号、本地离线数据存储数 |
| 6 | 报警功能 | 本地具有声光报警，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警 |
| 7 | 数据存储 | 板载存储芯片可存储≥100000条数据，可实现断点续传 |
| 8 | 电池 | 带后备电池，电池可充电，无需定期更换电池，电池容量≥1800mAH，断电可用≥3天 |
| 9 | 供电方式 | Type-C USB供电，支持正反插入 |
| 10 | 系统升级 | 固件维护可实现在线升级 |
| 11 | 质保期 | 整机原厂质保≥3年 |

42.眼科医疗器械（眼用笛针、眼内镊、眼科三面镜）

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 笛针23G按压式 | 1个，带硅胶管，MR-G122T-7 |
| 2 | 笛针25G按压式 | 3个，带硅胶管，MR-G122T-9 |
| 3 | 眼内镊25G万向式 | 4个，MR-YNN1620内界膜型 |
| 4 | 眼科三面镜（ | 1个 |

43.高频电刀

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 1台 |
| 2 | 用途 | 用于外科手术正常开展治疗 |
| 3 | 主要技术参数 |  |
| 3.1 | 智能调节方式 | 具有功率峰值系统及切割控制系统,包括 电压稳定调节、电弧调节、输出调节 |
| 3.2 | 操作/显示方式 | 具有触摸按键式、液晶屏中文显示 |
| 3.3 | 脚踏开关链接 | 两组接口，可同时提供双踏板及单踏板，踏板自由分配 |
| 3.4 | 存储程序 | 可存储程序：9组 |
| *3.5 | 输出模式工作频率 | 所有模式≤410KHZ,提供说明书或技术白皮书证明材料 |
| 3.6 | 单级切割功率 | 最大单级切割功率：≥300W |
| 3.7 | 单级电凝功率 | 最大单级电凝功率：≥200W，提供说明书或技术白皮书证明材料。 |
| 3.8 | 单级切割 | 单级切割模式≥3种 |
| 3.9 | 自动电切 | 自动电切 峰值电压≤740V |
| 3.10 | 无血电切 | 无血电切 峰值电压≤1450V |
| 3.11 | 高能电切 | 高能电切 峰值电压≤1040V |
| 3.12 | 单级电凝 | 单级电凝模式≥4种 |
| 3.13 | 柔和电凝 | 柔和电凝峰值电压≤190V |
| 3.14 | 强力电凝 | 强力电凝峰值电压≤1800V |
| 3.15 | 快速电凝 | 快速电凝峰值电压≤2500V |
| 3.16 | 喷射电凝 | 喷射电 凝峰值电压≤4300V |
| 3.17 | 双极功能(电凝+电切) | 双极柔和电凝 效果1-8、调节凝血效果 峰值电压：190v 最大功率 120W |
| 3.18 | 双极功能 | 具有腔镜下5mm直径器械，可闭合，可切割 |
| 3.19 | 电器安全 | CF |
| 3.20 | 安全监测系统 | 具备中性电极监测 |
| 3.21 | 高频辐射标准 | 高频辐射符合 CISPR 11 标准 A 类 |
| *3.22 | 峰值电压 | 所有工作输出模式≤5000V |
| 3.23 | 硬件升级 | 可升级同品牌氩气刀，吸烟系统，内镜冲洗泵 |
| 4 | 配置 |  |
| 4.1 | 高频电外科设备 | 1台 |
| 4.2 | 负极板连线 | 3根 |
| 4.3 | 双脚踏 | 1副 |
| 4.4 | 一次性负极板 | 5片 |
| 3.24 | 耗材 | 提供并单独报价。 |
| 3.25 | 质保 | ≥3年 |