1.信息发布机（信息宣教屏）技术参数
数量：立式5台，卧式1台，共6台（下表为单台技术参数）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	背光类型
	LED光源

	2
	屏幕
	[bookmark: OLE_LINK17]≥55寸（立式），≥65寸（卧式）

	3
	屏幕比例
	16:9（立式），9:16（卧式）

	4
	分辨率
	≥1920*1080

	5
	亮度
	≥400cd/m2

	6
	对比度
	≥1000:1:00

	7
	显示色彩
	≥1.06B(10bit)

	8
	视角
	全视角

	9
	亮度调节
	可调试

	10
	GPU
	GPU 主频≥1.8G
四核处理器， 搭载Android7.1及以上系统

	11
	内存
	≥2G Byte DDR3

	12
	闪存
	≥16GB EMMC NAND芯片，

	13
	视频
	支持高清具备超强的计算性能、2D/3D图形处理能力和全高清视频编解码能力，HDMI 1.4标准显示接口 

	14
	喇叭
	8欧·6W双路音频功放输出，内置扬声器2只

	15
	一键恢复出厂设置功能
	具备

	16
	信息发布系统软件
	1) 播放单个1080P或4K视频时，CPU占有量不超30% ；1080P跟4K视频同步播放时，CPU占有量不超60%，保证播放的流畅性，本地播放节目增加安全密码认证命令，认证成功后才能播放节目，可对播放的节目进行自由组合（TXT、JPG、PPT、MP4等视频），节目做到无缝切换，出场方式多样化，可设置节目播放间隔。
2) 软件加载播放解码设置，可对各种格式（mp4/mov/wmv/avi/rmvb/flv/mkv/3gp/asf/mpeg/swf/ts等）进行自动解码导播。
3) 支持任意格式PPT (动态、静态)自动满屏输出到显示屏，省去PPT不同尺寸调整的不便。
可对播放画图进行自由调整、转换任意节目切换，切换速度0.1S之内。可对播放节目进行暂停、停止。可对设备中已有内容进行自由组合播放（图片、文字、视频、PPT），节目切换无黑屏。
4) 支持发布任务审核机制，未通过审核的任务不予以发布，并将审核结果以消息通知形式回复。

	17
	排班系统软件
	具备

	18
	显示终端软件
	具备

	19
	第三方系统对接软件
	1) 对接软件可以实时获取HIS信息等，实时动态播放医院专家排班信息、挂号信息、号源信息、科室实时就诊信息、医院宣教信息等，显示方式包括文字、图片、视频等；
2) 支持消息模式接口、Socket方式，支持视图方式、DLL、存储过程、Web service、Json、HTTP调用等多种接口方式，以适应各类标准接口应用和非标准接口的应用。
3) 可与信息发布系统配合，通过服务器和客户端管理软件随时修改显示屏的显示内容；
4) 提供不少于1份接口软件在医院用户的证明文件（用户报告或合同）；
5) 为保证本项目与我院现有信息化建设无缝对接，供应商需查勘现场，并提供所投产品与我院现有系统无缝对接的承诺函。包括本项目涉及的与HIS系统对接、与现有第三方软件对接等，相关费用由投标人自行协调解决。

	20
	[bookmark: _Toc3802]系统集成
	1) 本项目涉及到的与医院现有信息系统等第三方厂商的调试配合、系统软硬件集成等配套服务内容。供应商须有本项目实施的技术能力。
2) 供应商需自行查勘现场，准确了解本项目采购清单中要求的内容。
3) 软件布署服务器由医院按系统配置要求提供院内虚拟机。
4) 为便于后期多院区数据统计及统一管理，需要实现多院区数据共享、出诊医生数据、排班数据信息共享。

	21
	质保期
	≥3年





2.气囊压力监控仪技术参数
数量：2套（下表为单台配置）
	序号
	技术规格
	技术要求

	一、
	产品组成与物理特性
	

	1
	产品组成
	产品应由主机、电源适配器和连接管路组成。

	2
	显示屏要求
	须为电容式触摸面板，支持单点及连续滑动触摸。

	
	
	尺寸：≥5英寸。

	
	
	分辨率：≥480×854。

	
	
	显示色彩：≥262K色。

	3
	防护等级
	按对有害进液和颗粒物质的防护分类，应为IPX0。

	4
	运行模式
	按运行模式分类，应为连续运行。

	二、
	电气与电源要求
	

	5
	设备供电
	适配器输入：应为100-240V~，50/60Hz；内部电池供电：应为DC 3.7V，容量≥1000mAh。

	6
	适配器功率
	适配器的输入功率应≤45VA（或根据实际适配器参数修正，原2A表述不完整，此处按常规修正）。

	三、
	核心功能与性能
	

	7
	主要用途
	应能通过标准化置管流程的管控，使气管插管（或喉罩）囊内压在置入人体后维持合理范围，保障患者通气安全。

	8
	系统功能
	应具备检测、准备、置管、复苏、拔管及设置功能。

	9
	压力设置范围
	压力设置范围应为0.0~60.0 cmH₂O，单次调节步长≤0.1 cmH₂O。

	10
	压力测定范围
	压力测定范围应为-100~100 cmH₂O。

	11
	波形显示范围
	波形显示压力范围应为-15~60 cmH₂O。

	12
	测量误差
	显示压力与实测压力误差须控制在±2 cmH₂O以内。

	四、
	系统功能与提示
	

	13
	提示功能
	应具备高压提示、低压提示及低电量提示功能。

	14
	连续工作时间
	在电池单独供电状态下，连续工作时间应≥1.5小时。

	五、
	工作环境与其他
	

	15
	操作环境
	环境温度：5℃～40℃；相对湿度：10%～90%；大气压力：860hPa～1060hPa。

	16
	运输和存放环境
	环境温度：-20℃～+55℃；相对湿度：≤93%；大气压力：860hPa～1060hPa。

	17
	产品使用期限
	产品使用期限应不少于5年。

	六、
	配置与资料
	

	18
	配置要求
	供货产品应至少包含：主机、电源适配器、连接管路、产品说明书、合格证各一件（套）。

	19
	质保期
	整机原厂质保≥2年



6.大小鼠抓力测定仪 技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	最大拉力
	0～2000g

	2
	精度
	0.1%F.S.

	3
	采样频率
	支持16KHZ、8KHZ、2KHZ三种可选

	4
	分析软件实验信息设置
	可进行实验信息设置，包括实验分组、测试次数以及动物数量等

	5
	分析软件力学图导出
	可按照动物多次测试情况合并导出抓力力学图，并保存为图片格式

	6
	分析数据导出
	自动计算平均值、标准差以及标准误，并可导出Excel格式文件

	7
	微机端实验数据存储量
	可存储≥1000组数据

	8
	采集器接口
	USB接口

	9
	力率配置工具
	软件须有力率配置工具，保证实验员每次测试的作用力尽可能一致

	10
	最大抓力值记录
	系统须自动检测动物最大抓力值并记录

	11
	可选配件
	可选配多种抓杆、抓网等配件，适合动物前肢、后肢以及四肢的抓力测试

	12
	脚踏开关
	配有脚踏开关，可灵活控制实验开始，操作便捷

	13
	质保期
	整机原厂质保≥2年







7.小鼠转棒疲劳仪技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	小鼠转棒直径
	30mm

	2
	小鼠转棒长度
	62mm

	3
	小鼠通道数
	6通道

	4
	转速范围
	1~100转/分

	5
	转速调整度
	1转／分

	6
	转速分级
	包含初始速度、一级加速、二级加速

	7
	初始速度运行时间
	1~65500秒

	8
	一级加速度时间
	10~65500秒

	9
	一级加速持续时间
	1~65500秒

	10
	一级转速范围
	基础转速~100转

	11
	二级加速度时间
	10~65500秒

	12
	二级加速持续时间
	1~65500秒

	13
	二级转速范围
	一级转速~100转

	14
	运行模式
	循环模式和正反转模式

	15
	记录通道数设置
	可设置1~6通道

	16
	实验时间范围
	1秒~3000分

	17
	内电式时钟
	可运行10年

	18
	时钟误差
	每小时误差须≤0.0828秒

	19
	数据导出接口
	带USB接口，可将数据导入U盘

	20
	机内存储容量
	最大存储须≥500组数据

	21
	使用环境温度
	5℃—40℃

	22
	输入电压
	110~220V 50Hz

	23
	跌落记录功能
	具备跌落光电自动记录功能

	24
	质保期
	整机原厂质保≥2年





8.电子秤技术参数
数量：2台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	核心称量
	量程0.1g-3kg，分度值≤0.1g，支持g/ml双单位切换

	2
	外观尺寸
	秤盘直径12-15cm，整体长≤20cm，食品级PP/不锈钢秤盘，ABS机身

	3
	操作显示
	LED高清屏，一键开机、去皮，响应速度≤1秒

	4
	电源续航
	USB充电/干电池双供电，低电量提醒，闲置3分钟自动关机

	5
	安全附加
	防水≥IPX4，无尖锐边角，支持手动校准

	6
	其他要求
	符合国家计量标准，噪音≤30dB，质保≥1年

	7
	质保期
	整机原厂质保≥1年







9.病理组织切片烤片机

	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	加热方式
	智能控制加热方式，配有高精温度传感器，具有三重或以上温控保护装置

	2
	烤片台容量
	同时承载≥100张玻片

	3
	封蜡台
	烤片台上配置封蜡台

	4
	温度控制
	烤片台设有独立温控器，可直接探测烤台表面温度

	5
	温度设置范围
	0~99°C

	6
	质保
	≥3年





10.转运呼吸机技术参数
	序号
	技术要求
	技术参数

	*1
	基本要求
	数量：1台，适用≥11kg成人及儿童，重量≤1.8kg，支持中文操作

	2
	通气模式
	自主呼吸模式S；时间控制模式T； 自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；持续气道正压通气CPAP；压力控制通气模式PCV+A

	*3
	IPAP吸气相正压
	4-40cmH2O

	4
	EPAP呼气相正压
	2-20cmH2O

	5
	目标潮气量
	100-1500ml

	6
	延迟升压
	关，10-60分钟

	7
	内置电池
	3小时

	8
	呼吸频率
	0-40次/分

	9
	吸气时间
	0.3-3.0秒

	10
	压力上升时间
	自动及1-9档手动调节

	11
	触发及切换
	自动及1-9档手动调节

	12
	湿化器/加热管路
	1-5档可调节

	13
	自动呼气压调节
	具备Auto-EPAP功能

	14
	自动漏气补偿
	漏气补偿≥80L/min

	*15
	升级功能
	可选配升级血氧饱和度监测及高流量氧疗模式

	16
	报警内容
	高压，低压，呼吸频率、分钟通气量、重复呼吸、呼吸暂停、断开连接、SpO2、脉搏率、电源故障

	17
	监测参数
	吸气峰值、呼气压、漏气量、分钟通气量、呼出潮气量、呼吸频率、吸呼比、吸气时间、升压时间,选配血氧模块可监测SpO2和脉搏率

	18
	质保期
	原厂质保≥2年




13.移动无影灯技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	供电方式
	标配高性能充电电池，无交流电时可工作；同时具备交流电源供电功能，电池无需保养维护，可长时间使用

	2
	电池续航
	可提供≥10小时连续照明

	3
	脚轮直径
	75mm 大脚轮，移动灵活

	4
	光源类型
	LED 冷光源

	5
	灯头造型
	超薄中空造型，具有良好的层流穿透效果

	6
	灯头重量
	≤3kg，可轻松调节，减轻频繁操作疲劳

	7
	灯泡寿命
	≥60000小时，每个灯泡可单独更换，减少后续维护成本

	8
	灯头光源功率
	≤28W

	9
	灯头辐照密度 (Ee/Ec)
	≤3.6 mW/(㎡·lx)

	10
	灯头最大照度
	70,000 lux

	11
	光斑直径
	≤170mm

	12
	深腔照明率
	≥100%

	13
	聚焦深度
	≥1500mm

	14
	显色指数
	Ra ≥ 96，R9 ≥ 96

	15
	色温
	4350K

	16
	温升
	医生头部温升 ≤1℃，术野温升 ≤1℃

	17
	光斑均匀性 (d50:d10)
	≥50%

	18
	控制面板
	具备亮度提示和调节功能，照度5级可调

	19
	资质要求
	具有国家医疗器械产品注册证书和质量安全检测合格证书

	20
	质保期
	整机原厂质保≥3年





14.振动排痰仪（背心式）技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	主机与配件
	台式主机、双空气导管、气囊背心、电动线控器

	2
	显示屏与操作方式
	≥8英寸液晶触摸屏，支持触摸+飞梭旋钮双操作

	3
	压力范围与单位
	1-37mmHg（可切换kPa显示），步进1mmHg，≥37级可调

	4
	频率范围与步进
	1-20Hz连续可调，步进1Hz

	5
	治疗时间模式
	1-60min可调（步进1min），支持正/倒计时模式

	6
	工作噪声限值
	正常≤65dB(A)，最大功率≤75dB(A)

	7
	模式种类与功能
	≥20种模式（含常规、梯度、循环、自定义），需内置肺康复/心肺锻炼模式，治疗中可调参数

	8
	参数存储功能
	断电后自动保存设定参数，重启恢复

	9
	操作安全设计
	超范围参数弹窗确认、治疗中自动锁屏、管路脱落欠压报警+蜂鸣器

	10
	灵敏度与暂停时间
	灵敏度3档可调，暂停时间5-300s可设

	11
	压力/频率动态调节
	实时检测、反馈、自动调节压力与频率

	12
	治疗记录存储
	存储≥1.4万条历史治疗信息，支持查询

	13
	扩展连接方式
	支持WiFi和蓝牙无线连接

	14
	可选配功能
	可外接血氧模块（监测SpO₂和脉率）

	15
	治疗中断控制
	通过电动线控手柄中断/恢复治疗

	16
	管路结构与材质
	双空气导管，内置金属丝支撑，接口软硅胶密封，自动锁定

	17
	适配性与类型
	≥7种规格（背心式/胸带式），可重复使用或单人使用，适配各年龄段及体型

	18
	人体工学与清洁
	前胸V型防胃压、后背分隔防脊柱压，可拆卸清洗（外层干洗/机洗，内层防交叉感染）

	19
	合规性认证
	通过CFDA、FDA、CE认证

	20
	使用年限
	≥10年

	21
	背心数量
	≥2个，背心型号可选

	22
	质保期
	整机原厂质保≥2年





15.血压计技术参数
数量：10台（下表为单台技术参数）
	序号
	技术规格
	技术要求

	*1
	测量要求
	测量完成时SYS、DIA、PR等信息可即时传输至电脑，配备USB电缆

	2
	显示
	7段LCD

	3
	测量位置
	上臂

	4
	适应手臂周长
	12～50cm（标配袖带 22～32cm）

	5
	压力测量范围
	0～300mmHg

	6
	脉搏测量范围
	40～200次/分

	7
	脉搏测量精度
	±5%

	8
	测定精度
	平均差 ±5mmHg；标准偏差 8mmHg

	9
	分辨率
	1 mmHg

	10
	自动较零功能
	开机时自动启动

	11
	不规则脉波检测
	有，并且以图形闪烁提示

	12
	电池电量不足提示
	有，并且以图形闪烁提示

	13
	标准配置 
	医用电子血压计主机：1台
   GS袖带2（GS CUFF2）型M（中号）：1个
   电源适配器：1个

	14
	数据接口
	USB传输

	15
	质保期
	≥2年




16.红外耳式体温计技术参数
数量：20台（下表为单台技术参数）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	显示范围
	34-42℃

	2
	最小分辨率
	0.1℃

	3
	每次测量间隔时间
	≤12s

	4
	测量时间
	≤3s

	5
	一键测量功能
	具备

	6
	显示屏
	电子显示屏

	7
	质保期
	≥1年




17.呼吸康复训练仪（带康复管理系统）技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	*1.1
	设备功能
	具备肺通气功能评估、振荡正压排痰、呼吸肌力测定、吸入给药评估、呼吸训练功能，所投产品具备的功能须与产品注册证相符

	2.1
	肺通气测定
	支持肺活量参数检测，检测指标须包含FVC、FEV1、FEV1/FVC、PEF

	2.2
	排痰训练
	采用振荡呼气正压（OPEP）方式，振动频率为5-30Hz，阻力级别为1-5档可调

	2.3
	吸气肌训练
	支持自动、手动、自定义三种训练模式；手动模式训练指标范围为3cmH2O-200cmH2O；自动训练负荷须为五档可调；自定义模式可关联呼吸肌力测定检查单，辅助调节训练负荷

	2.4
	肺容量训练
	增加肺容量训练（IS）功能，支持IS流速型、IS容量型肺容量训练

	2.5
	呼吸肌力测定
	最大吸气压（MIP）测量范围为（-200～0）cmH2O，准确性为±3%或者±1cmH2O（取其大者）；
最大呼气压（MEP）测量范围为（0～200）cmH2O，准确性为±3%或者±1cmH2O（取其大者）

	2.6
	吸入给药评估
	阻抗等级为六档阻抗选择；
吸气峰流量范围为（10～120）L/min，准确性为±10%或±10L/min（取其大者），重复性为±5%或±5L/min（取其大者）；吸气容积范围为（0～8）L，准确性为±5%或±0.050L（取其大者），重复性为±3%或±0.050L（取其大者）；
显示有效吸气容积、有效吸气容积%、吸气时间、有效吸气时间、有效吸气时间%、平均有效吸气流量、吸气后屏气时间、Tmin、Tmean、Tpif等参数

	2.7
	激励式可量化系统界面
	具有语音、动画指导训练功能，可清晰评估每次训练成效

	2.8
	数据传输方式
	可通过蓝牙进行数据传输

	2.9
	数据同步
	支持通过WIFI或无线网络同步数据到云端

	3
	云端远程功能
	提供云端远程功能，具体包括：1. 患者管理：支持新建患者、新建随访、门诊筛查、风险评估；2. 患者信息管理：可录入并管理调查对象姓名、性别、出生年月日、身份证号、地址、联系电话、病种等信息；3. 计划管理：支持呼吸康复评估、康复处方制定、呼吸康复训练，可实现远程居家康复管理；4. 安全性要求：保护调查对象隐私，保证信息平台和所收集信息的安全性

	4
	质保期
	整机原厂质保≥3年


18.内镜微生物检测仪技术参数
数量：3套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	流量
	≥1200mL/min

	2
	适用耗材
	适配一次性集菌器，滤膜孔径 0.45μm，滤膜直径 Φ50mm 或 Φ47mm，滤杯容积 100ml-120ml

	3
	排液软管
	内径 Φ7mm-Φ11mm 硅胶管

	4
	核心配置
	内置微型高性能隔膜泵，无需抽滤瓶

	5
	操作方式
	带指示灯按钮开关控制，操作简单直观

	6
	结构设计
	不锈钢机壳镜面抛光，便于清洁消毒，内部管路无死角

	7
	质保期
	整机原厂质保≥2年




19.缺血预适应训练仪技术参数
数量：2台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	训练部位
	双上臂

	2
	工作方式
	一键自动式

	3
	显示方式
	液晶数字式

	4
	训练方案
	自动；手动（1-4档）

	5
	分辨率
	1mmHg ( 0.133kPa )

	6
	量程范围
	0mmHg( 0.0kPa )到300mmHg( 40.0kPa )

	7
	精度
	压力: ±3mmHg ( ±0.4kPa )

	8
	过压保护
	325mmHg(44kPa)

	9
	储存记忆
	不少于60组

	10
	电源
	AC 220V , 50/60Hz 0.4A ; DC 9V 2A

	11
	自动关机
	启动后无任何动作，120s内自动关机

	12
	附件
	主机、臂带(2条)、电源适配器

	13
	质保期
	整机原厂质保≥2年





20.耳镜技术参数
数量：5只
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	窥耳器规格
	2.5/3/4/5mm

	2
	放大镜倍数
	2.5

	3
	电源
	1.5V×2“AA”型电池（5号）

	4
	灯泡
	2.5V/0.3A

	5
	质保期
	整机原厂质保≥3年




21.额镜技术参数
数量：10个
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	功能
	供耳鼻喉科检查及手术时作反射聚光照明用

	2
	主要参数
	1）额带反光镜的反射率≥85%。
2）额带反光镜的焦距误差不超过 150mm±10%。
3）镜片座应能按使用需要作任意方向转动，转动时应轻松灵活

	3
	质保期
	整机原厂质保≥1年





 22.电热恒温鼓风干燥箱技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	容积
	≥70L

	2
	温控范围
	RT+10-250℃

	3
	温度分辨率
	1℃

	4
	工作室尺寸
	≥400×400×450

	5
	载物托架
	≥2块

	6
	定时范围
	1-9999min

	7
	质保期
	整机原厂质保≥2年




23.蜡片柜技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	整体要求
	五抽蜡片柜，钢板厚度0.8mm                                                单节尺寸：515*480*360高，         
整组尺寸：515*480*1520高                                       四节一组

	2
	质保期
	整机原厂质保≥3年




24.切片柜技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	整体要求
	十八抽切片柜，钢板厚度0.8mm                                单节尺寸：450*480*390高，          整组尺寸：480*480*1620高                                       四节一组

	2
	质保期
	整机原厂质保≥3年





 25.电热恒温培养箱 技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	容积
	≥70L

	2
	温控范围
	RT+10-250℃

	3
	温度分辨率
	1℃

	4
	工作室尺寸
	≥400×400×450

	5
	载物托架
	≥2块

	6
	定时范围
	1-9999min

	7
	质保期
	整机原厂质保≥2年




26.超净工作台技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	洁净等级
	ISO 5级（100级）

	2
	平均风速
	0.3～0.6m/s（可调）

	3
	噪声
	≤67dB(A)

	4
	照度
	≥300Lx

	5
	适用人数
	双人单面/2人操作

	6
	脚轮配置
	带刹车万向脚轮，移动灵活，固定稳定

	7
	工作区尺寸
	≥1300×650×520mm

	8
	外形尺寸
	≥1460×700×1650mm

	9
	高效过滤器规格及数量(mm)
	≥1250×560×50×①

	10
	外壳及操作台面材质
	外壳优质冷轧钢板、工作面不锈钢材质

	11
	荧光灯/紫外灯规格及数量
	荧光≥40W×①/紫外≥20W×①，紫外和照明有联锁功能。

	12
	报警功能
	HEAP破损、预失效报警功能，累计工作时间、时钟、过滤器寿命显示功能。

	13
	质保期
	整机原厂质保≥2年





27.切片柜（玻片柜）技术参数
数量：6组
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	单组规格
	515宽*480深*360高/mm,每套2节组，合总规格为：515宽*480深*790高/mm，（含70mm高的底座）

	2
	可放置切片数
	每组合9个抽屉，每个抽屉内分4隔，共18个抽屉，每个抽屉约放1500张切片，每套共放切片≥2.8万片

	3
	材质做工
	柜体采用宝钢冷轧钢板（原板0.8mm，涂装后1.0mm），表面经防锈预处理+静电喷塑；配槽式高强度防脱落滑轮、高弹性减震垫，采用顶包侧焊接技术，确保安全达标；供应商需提供相关证明

	4
	质保期
	整机原厂质保≥5年






29.高频电刀技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	数量
	1套

	2
	用途
	用于耳鼻喉科手术

	3
	高频电外科设备
	

	*3.1
	主机模块化
	具有单、双极模块，升级同品牌冲洗泵

	3.2
	操作/显示方式
	触摸按键式、液晶屏界面

	3.3
	脚踏开关
	支持单踏板和双踏板

	3.4
	存储程序
	≥4个

	4
	单极模式
	具备

	*4.1
	最大单级切割功率
	≤ 200W

	4.2
	最大单级电凝功率
	≤ 120W

	4.3
	单级切割模式
	≥ 2 种，自动电切、无血电切

	4.4
	单级电凝模式
	≥ 2 种，柔和电凝、强力电凝

	4.5
	内镜专用切割模式
	具备

	4.6
	中性电极监控
	具备

	*4.7
	额定频率
	≤ 600KHZ

	4.8
	最大峰值电压
	≤ 1800V

	4.9
	双极柔和电凝
	峰值电压≤ 190V， 最大功率≤ 120W

	5
	自动启动功能
	具备

	6
	开机自检功能
	具备

	7
	存储功能
	具有程序存储和程序控制功能

	8
	配置
	主机 ≥1 台，脚踏开关≥ 1 个，负极板连线≥ 1 根，重复使用双极镊子≥ 1 把，双极连线≥ 1 根

	9
	升级功能
	具备硬件和软件升级功能

	10
	易损件
	提供并单独报价

	11
	售后
	原厂整机质保≥1年



30.冷库机组技术参数
数量：2台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	能效等级
	须达到国家一级能效标准，日耗电量≤   5    kWh

	2
	总容积
	40

	3
	机身尺寸
	1060X465X1400

	4
	噪音值
	65

	5
	制冷方式
	压缩制冷

	6
	压缩机
	涡旋式

	7
	散热方式
	风冷式

	8
	循环系统
	R22

	9
	控温范围
	冷藏室：2-8℃， 

	10
	面板材质
	聚氨酯

	11
	额定功率
	4000W

	12
	质保期
	整机≥2年




31.体重秤技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	测量身高、体重

	2
	承重板面积
	≥37*28cm，钢板底座

	3
	量度范围
	70-190cm

	4
	称量
	≥200千克

	5
	质保期
	原厂质保≥1年



32.迷走刺激器 (小鼠实验用) 技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	刺激模式
	

	1.1
	刺激模式类型
	A模式（随机变化）、B模式（交替）、自定义模式

	1.2
	刺激时长
	每次固定30分钟

	1.3
	脉冲宽度
	200μs ±30%（即140~260μs）

	1.4
	刺激频率范围
	1Hz~120Hz

	2
	电极
	

	2.1
	材质
	不锈钢、硅胶

	2.2
	外观要求
	提供外观照片

	2.3
	形态
	耳廓形态

	2.4
	导线长度
	1500mm ±15%（1275~1725mm）

	2.5
	金属触点宽度
	2.9mm ±5%（2.755~3.045mm）

	2.6
	金属触点直径
	4.5mm ±5%（4.275~4.725mm）

	2.7
	电极阻抗
	≤4kΩ ±10%（即≤4.4kΩ）

	3
	刺激器电极最大允许输出限制
	≤110V

	4
	输出电流的限值
	≤50mA（500Ω负载阻抗）

	5
	软件功能
	

	5.1
	自动识别硬件及其接口
	支持即插即用，自动识别电极连接状态及设备接口类型

	5.2
	软件调节功能
	支持软件界面调节刺激强度、频率、脉冲宽度、开启/关闭时间等参数

	5.3
	与呼吸设备协同实现呼吸门控迷走神经调控
	需提供软件著作权证书作为证明

	5.4
	闭环迷走刺激系统已在医院或高校被用于研究且发表过论文
	需提供已发表的学术论文作为证明

	6
	电池
	可连续工作8小时

	7
	质保期
	整机原厂质保≥1年




33.额温枪技术参数
数量：2把（下表为单把技术参数）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	测量范围（体温模式）
	32.0℃～42.9℃

	2
	测量范围（体表/物体模式）
	0℃～60℃

	3
	显示分辨率
	0.1℃

	4
	测量时间（响应时间）
	≤1秒

	5
	测量距离
	3cm～5cm

	6
	测量方式
	非接触式红外线测量（额头/耳后）

	7
	光谱响应
	6～14μm

	8
	最大允许误差
	±0.3℃

	9
	精度
	35.0℃～42.0℃：±0.2℃

	10
	临床重复测量准确度
	±0.07℃

	11
	记忆存储
	≥32组

	12
	自动关机时间
	≤30秒

	13
	温度单位
	℃/℉可切换

	14
	超温报警
	可自由设定报警温度（默认38℃），蜂鸣提示

	15
	按键寿命
	≥10万次

	16
	质保期
	整机原厂质保≥1年




34.切片柜（玻片柜）技术参数
数量：6组
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	单组规格
	515宽*480深*360高/mm,每套2节组，合总规格为：515宽*480深*790高/mm，（含70mm高的底座）

	2
	可放置切片数
	每组合9个抽屉，每个抽屉内分4隔，共18个抽屉，每个抽屉约放1500张切片，每套共放切片≥2.8万片

	3
	材质做工
	柜体采用宝钢冷轧钢板（原板0.8mm，涂装后1.0mm），表面经防锈预处理+静电喷塑；配槽式高强度防脱落滑轮、高弹性减震垫，采用顶包侧焊接技术，确保安全达标；供应商需提供相关证明

	4
	质保期
	整机原厂质保≥5年




35.无线数字会议主机及发言单元、音频管理器技术参数
一、配置详细清单
	序号
	名称
	备注

	1
	无线数字会议主机
	1台

	2
	无线发言单元
	12只

	3
	智能话筒音频管理器
	1台


二、技术规格及参数要求
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	数字会议主机
	1台

	1.1
	容量
	≥128 支单元使用

	1.2
	频率跟踪功能
	支持 UHF 频率自动跟踪锁定功能，单元可自动跟随主机切换信道，内置≥20 个通道可选

	1.3
	控制接口
	具备≥1 路 RS-485 和≥1 路 RS-232 接口控制摄像头，支持 PELCO-D 和 VISCA 等协议

	1.4
	会议录制
	具备≥1 路 USB 接口和录音控制按钮，支持录音 MP3 会议音频，支持≥32G U 盘接入

	1.5
	啸叫抑制功能
	具备

	2
	发言单元
	≥12只

	2.1
	拾音距离
	20-60cm（提供证明文件）

	2.2
	彩色显示屏
	可显示发言单元电量、ID、当前信道和发言时间计算等信息

	2.3
	超强防手机干扰处理功能
	具备

	2.4
	锂电池
	支持≥8 小时使用，待机≥20 小时

	2.5
	供电接口
	具有≥1 路 TYPE-C 充电接口，可直接使用5V 充电器充电

	2.6
	频率响应
	100Hz-10KHz

	2.7
	灵敏度
	≤-47dB

	2.8
	信噪比
	≥65dB

	2.9
	兼容性
	与数字会议主机保持同一品牌。

	3
	智能话筒音频管理器
	1台

	3.1
	DSP软件算法
	内置32位DSP软件算法


	3.2
	输入接口
	10路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关，MUSIC输入RCA口，AUX输入RCA口，AUX输出RCA口，独具录播音频RCA输出口，两路OUTPUT音频输出

	3.3
	输入灵敏度
	-32dB~-56dB

	3.4
	兼容性
	与现有智能话筒音频管理器无缝兼容，若为不同品牌型号，须提供双方设备生产厂商共同出具的兼容性证明。

	4
	质保期
	整机原厂质保≥5年




36.婴儿电子秤技术参数

数量：2台（下表为单台技术参数）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	适用范围
	用于新生儿称重或婴幼儿保健称重

	2
	最大称重
	≥15kg

	3
	检定分度值
	≤50g

	4
	外形尺寸
	≥354mmx335mmx110mm

	5
	专用秤盘
	≥550mmx275mmx92mm

	6
	零位自动校准系统
	具备

	7
	置零功能
	具备

	8
	去皮功能
	具备

	9
	显示
	数字显示婴幼儿体重

	10
	动态取值功能
	具备

	11
	身高测量功能
	具备

	12
	供电
	交直流两用

	13
	内置锂电池
	具备

	14
	质保期
	整机原厂质保1年




37.体温枪技术参数
数量：1把
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	测量范围（体温模式）
	32.0℃～42.9℃

	2
	测量范围（体表/物体模式）
	0℃～60℃

	3
	显示分辨率
	0.1℃

	4
	测量时间（响应时间）
	≤1秒

	5
	测量距离
	3cm～5cm

	6
	测量方式
	非接触式红外线测量（额头/耳后）

	7
	光谱响应
	6～14μm

	8
	最大允许误差
	±0.3℃

	9
	精度
	35.0℃～42.0℃：±0.2℃

	10
	临床重复测量准确度
	±0.07℃

	11
	记忆存储
	≥32组

	12
	自动关机时间
	≤30秒

	13
	温度单位
	℃/℉可切换

	14
	超温报警
	可自由设定报警温度（默认38℃），蜂鸣提示

	15
	按键寿命
	≥10万次

	16
	质保期
	整机原厂质保≥1年


38.电子上消化道插管用内窥镜技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	插入部外径
	2.0 mm

	2
	工作长度
	1400 mm

	3
	弯曲角度（向上/向下）
	向上 ≥130°

	4
	
	向下 ≥130°

	5
	分辨率
	≥9 lp/mm 

	6
	视场角
	120°

	7
	景深
	3 – 100 mm

	8
	信噪比
	26 dB

	9
	照明镜体光效
	标称值 0.5

	10
	亮度响应特征
	线性拟合系数 ≥0.98

	11
	空间响应频率（SFR）
	SFR 50%时：标称值0.9 lp/mm

	12
	
	SFR 30%时：标称值1.2 lp/mm

	13
	静态图像宽容度
	标称值 30 dB

	14
	照明有效性（UL）
	≤25%

	15
	送水性能
	≥40 ml/min

	16
	可拆卸
	是

	17
	拍照录像功能
	可拍照、可录像

	18
	环境温度
	5 – 40 °C

	19
	相对湿度
	10% – 90%

	20
	大气压力
	70 kPa – 106 kPa

	21
	气泵工作电压
	DC 9.6 – 12.5 V

	22
	内镜工作电压
	DC 3.0 – 4.2 V

	23
	质保期
	整机原厂质保≥3年




39.体温枪技术参数
数量：2把（下表给单把技术参数）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	测量范围（体温模式）
	32.0℃～42.9℃

	2
	测量范围（体表/物体模式）
	0℃～60℃

	3
	显示分辨率
	0.1℃

	4
	测量时间（响应时间）
	≤1秒

	5
	测量距离
	3cm～5cm

	6
	测量方式
	非接触式红外线测量（额头/耳后）

	7
	光谱响应
	6～14μm

	8
	最大允许误差
	±0.3℃

	9
	精度
	35.0℃～42.0℃：±0.2℃

	10
	临床重复测量准确度
	±0.07℃

	11
	记忆存储
	≥32组

	12
	自动关机时间
	≤30秒

	13
	温度单位
	℃/℉可切换

	14
	超温报警
	可自由设定报警温度（默认38℃），蜂鸣提示

	15
	按键寿命
	≥10万次

	16
	质保期
	整机原厂质保≥1年




40.LED治疗仪技术参数
	序号
	技术参数
	技术要求

	1
	适用范围
	用于配合特定的光敏剂辅助治疗鲜红斑痣（不包括光敏剂）。

	2
	数量
	1台

	3
	峰值波长
	530nm±10nm

	4
	有效受照区
	主治疗头：100cm2±10%；辅助治疗头：25 cm2±10%

	5
	工作距离 
	主治疗头：10cm±1cm ；辅助治疗头：7cm±1cm

	6
	输出辐照强度
	≤200mw/cm2

	7
	LED数量
	主治疗头：160颗，辅助治疗头：44颗

	8
	升降及转动
	辐照器转动左右各90°±3°

	9
	辐照器升降距离
	35cm±2%，在升降和转动范围内具有定位功能

	10
	工作电压
	AC 220V±10%  50Hz±2%

	11
	额定功率
	1300VA

	12
	显示方式
	LCD

	13
	配置清单
	

	13.1
	主机
	1台

	13.2
	辅助治疗头
	1个

	13.3
	立柱
	1个

	13.4
	底座
	1个

	13.5
	电源线
	1根

	13.6
	熔断器
	2个

	13.7
	蒸馏水
	4瓶

	13.8
	漏斗
	1个

	13.9
	出水管
	1根

	13.10
	工具
	1套

	14
	质保期
	整机原厂质保≥3年








41.智能4G采集（单体温）（温湿度采集器）技术参数

	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	传感器
	单台采集最多可测1 路温度点

	2
	温度范围
	温度-40℃～+85℃；精度：±0.5℃；湿度0%～100%；精度±5%

	3
	数据传输方式
	具备4G通信，数据可直接发送到互联网

	4
	流量设置
	设备预置≥3年流量费用

	5
	显示屏
	具备高清段码屏显示，可显示实时温度、温度显示精度0.1℃，信号强度、电池电量、充电符号、低电报警、温湿度报警信息，时间日期、USB 连接、ID号、软件版本号、本地离线数据存储数

	6
	报警功能
	本地具有声光报警，可实现温度超限报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警

	7
	数据存储
	板载存储芯片可存储≥100000条数据，可实现断点续传

	8
	电池
	带后备电池，电池可充电，无需定期更换电池，电池容量≥1800mAH，断电可用≥3天

	9
	供电方式
	Type-C USB供电，支持正反插入

	10
	系统升级
	固件维护可实现在线升级

	11
	质保期
	整机原厂质保≥3年




42.眼科医疗器械（眼用笛针、眼内镊、眼科三面镜）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	笛针23G按压式
	1个，带硅胶管，MR-G122T-7

	2
	笛针25G按压式
	3个，带硅胶管，MR-G122T-9

	3
	眼内镊25G万向式
	4个，MR-YNN1620内界膜型

	4
	眼科三面镜（
	1个







[bookmark: _GoBack]43.高频电刀

	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	数量
	1台

	2
	用途
	用于外科手术正常开展治疗

	3
	主要技术参数 
	

	3.1
	智能调节方式
	具有功率峰值系统及切割控制系统,包括 电压稳定调节、电弧调节、输出调节

	3.2
	操作/显示方式
	具有触摸按键式、液晶屏中文显示

	3.3
	脚踏开关链接
	两组接口，可同时提供双踏板及单踏板，踏板自由分配

	3.4
	存储程序
	可存储程序：9组

	*3.5
	输出模式工作频率
	所有模式≤410KHZ,提供说明书或技术白皮书证明材料

	3.6
	单级切割功率
	最大单级切割功率：≥300W

	3.7
	单级电凝功率
	最大单级电凝功率：≥200W，提供说明书或技术白皮书证明材料。

	3.8
	单级切割
	单级切割模式≥3种

	3.9
	自动电切
	自动电切 峰值电压≤740V

	3.10
	无血电切
	无血电切 峰值电压≤1450V

	3.11
	高能电切
	高能电切 峰值电压≤1040V

	3.12
	单级电凝
	单级电凝模式≥4种

	3.13
	柔和电凝
	柔和电凝峰值电压≤190V

	3.14
	强力电凝
	强力电凝峰值电压≤1800V

	3.15
	快速电凝
	快速电凝峰值电压≤2500V

	3.16
	喷射电凝
	喷射电 凝峰值电压≤4300V

	3.17
	双极功能(电凝+电切)
	双极柔和电凝 效果1-8、调节凝血效果 峰值电压：190v  最大功率 120W

	3.18
	双极功能
	具有腔镜下5mm直径器械，可闭合，可切割

	3.19
	电器安全
	CF

	3.20
	安全监测系统
	具备中性电极监测

	3.21
	高频辐射标准
	高频辐射符合 CISPR 11 标准 A 类

	*3.22
	峰值电压
	所有工作输出模式≤5000V

	3.23
	硬件升级
	可升级同品牌氩气刀，吸烟系统，内镜冲洗泵

	4
	配置
	

	4.1
	高频电外科设备
	1台

	4.2
	负极板连线
	3根

	4.3
	双脚踏
	1副

	4.4
	一次性负极板
	5片

	3.24
	耗材
	提供并单独报价。

	3.25
	质保
	≥3年



