1.电子秤技术参数
数量：2台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	核心称量
	量程0.1g-3kg，分度值≤0.1g，支持g/ml双单位切换

	2
	外观尺寸
	秤盘直径12-15cm，整体长≤20cm，食品级PP/不锈钢秤盘，ABS机身

	3
	操作显示
	LED高清屏，一键开机、去皮，响应速度≤1秒

	4
	电源续航
	USB充电/干电池双供电，低电量提醒，闲置3分钟自动关机

	5
	安全附加
	防水≥IPX4，无尖锐边角，支持手动校准

	6
	其他要求
	符合国家计量标准，噪音≤30dB，质保≥1年

	7
	质保期
	整机原厂质保≥1年




2.振动排痰仪（背心式）技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	主机与配件
	台式主机、双空气导管、气囊背心、电动线控器

	2
	显示屏与操作方式
	≥8英寸液晶触摸屏，支持触摸+飞梭旋钮双操作

	3
	压力范围与单位
	1-37mmHg（可切换kPa显示），步进1mmHg，≥37级可调

	4
	频率范围与步进
	1-20Hz连续可调，步进1Hz

	5
	治疗时间模式
	1-60min可调（步进1min），支持正/倒计时模式

	6
	工作噪声限值
	正常≤65dB(A)，最大功率≤75dB(A)

	7
	模式种类与功能
	≥20种模式（含常规、梯度、循环、自定义），需内置肺康复/心肺锻炼模式，治疗中可调参数

	8
	参数存储功能
	断电后自动保存设定参数，重启恢复




3.迷走刺激器 (小鼠实验用) 技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	刺激模式
	

	1.1
	刺激模式类型
	A模式（随机变化）、B模式（交替）、自定义模式

	1.2
	刺激时长
	每次固定30分钟

	1.3
	脉冲宽度
	200μs ±30%（即140~260μs）

	1.4
	刺激频率范围
	1Hz~120Hz

	2
	电极
	

	2.1
	材质
	不锈钢、硅胶

	2.2
	外观要求
	提供外观照片

	2.3
	形态
	耳廓形态

	2.4
	导线长度
	1500mm ±15%（1275~1725mm）

	2.5
	金属触点宽度
	2.9mm ±5%（2.755~3.045mm）

	2.6
	金属触点直径
	4.5mm ±5%（4.275~4.725mm）

	2.7
	电极阻抗
	≤4kΩ ±10%（即≤4.4kΩ）

	3
	刺激器电极最大允许输出限制
	≤110V

	4
	输出电流的限值
	≤50mA（500Ω负载阻抗）

	5
	软件功能
	

	5.1
	自动识别硬件及其接口
	支持即插即用，自动识别电极连接状态及设备接口类型

	5.2
	软件调节功能
	支持软件界面调节刺激强度、频率、脉冲宽度、开启/关闭时间等参数

	5.3
	与呼吸设备协同实现呼吸门控迷走神经调控
	需提供软件著作权证书作为证明

	5.4
	闭环迷走刺激系统已在医院或高校被用于研究且发表过论文
	需提供已发表的学术论文作为证明

	6
	电池
	可连续工作8小时

	7
	质保期
	整机原厂质保≥1年




4.额温枪技术参数
数量：2把（下表为单把技术参数）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	测量范围（体温模式）
	32.0℃～42.9℃

	2
	测量范围（体表/物体模式）
	0℃～60℃

	3
	显示分辨率
	0.1℃

	4
	测量时间（响应时间）
	≤1秒

	5
	测量距离
	3cm～5cm

	6
	测量方式
	非接触式红外线测量（额头/耳后）

	7
	光谱响应
	6～14μm

	8
	最大允许误差
	±0.3℃

	9
	精度
	35.0℃～42.0℃：±0.2℃

	10
	临床重复测量准确度
	±0.07℃

	11
	记忆存储
	≥32组

	12
	自动关机时间
	≤30秒

	13
	温度单位
	℃/℉可切换

	14
	超温报警
	可自由设定报警温度（默认38℃），蜂鸣提示

	15
	按键寿命
	≥10万次

	16
	质保期
	整机原厂质保≥1年





5.婴儿电子秤技术参数

数量：2台（下表为单台技术参数）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	适用范围
	用于新生儿称重或婴幼儿保健称重

	2
	最大称重
	≥15kg

	3
	检定分度值
	≤50g

	4
	外形尺寸
	≥354mmx335mmx110mm

	5
	专用秤盘
	≥550mmx275mmx92mm

	6
	零位自动校准系统
	具备

	7
	置零功能
	具备

	8
	去皮功能
	具备

	9
	显示
	数字显示婴幼儿体重

	10
	动态取值功能
	具备

	11
	身高测量功能
	具备

	12
	供电
	交直流两用

	13
	内置锂电池
	具备

	14
	质保期
	整机原厂质保1年




6.体温枪技术参数
数量：1把
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	测量范围（体温模式）
	32.0℃～42.9℃

	2
	测量范围（体表/物体模式）
	0℃～60℃

	3
	显示分辨率
	0.1℃

	4
	测量时间（响应时间）
	≤1秒

	5
	测量距离
	3cm～5cm

	6
	测量方式
	非接触式红外线测量（额头/耳后）

	7
	光谱响应
	6～14μm

	8
	最大允许误差
	±0.3℃

	9
	精度
	35.0℃～42.0℃：±0.2℃

	10
	临床重复测量准确度
	±0.07℃

	11
	记忆存储
	≥32组

	12
	自动关机时间
	≤30秒

	13
	温度单位
	℃/℉可切换

	14
	超温报警
	可自由设定报警温度（默认38℃），蜂鸣提示

	15
	按键寿命
	≥10万次

	16
	质保期
	整机原厂质保≥1年



7.电子上消化道插管用内窥镜技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	插入部外径
	2.0 mm

	2
	工作长度
	1400 mm

	3
	弯曲角度（向上/向下）
	向上 ≥130°

	4
	
	向下 ≥130°

	5
	分辨率
	≥9 lp/mm 

	6
	视场角
	120°

	7
	景深
	3 – 100 mm

	8
	信噪比
	26 dB

	9
	照明镜体光效
	标称值 0.5

	10
	亮度响应特征
	线性拟合系数 ≥0.98

	11
	空间响应频率（SFR）
	SFR 50%时：标称值0.9 lp/mm

	12
	
	SFR 30%时：标称值1.2 lp/mm

	13
	静态图像宽容度
	标称值 30 dB

	14
	照明有效性（UL）
	≤25%

	15
	送水性能
	≥40 ml/min

	16
	可拆卸
	是

	17
	拍照录像功能
	可拍照、可录像

	18
	环境温度
	5 – 40 °C

	19
	相对湿度
	10% – 90%

	20
	大气压力
	70 kPa – 106 kPa

	21
	气泵工作电压
	DC 9.6 – 12.5 V

	22
	内镜工作电压
	DC 3.0 – 4.2 V

	23
	质保期
	整机原厂质保≥3年




8.体温枪技术参数
数量：2把（下表给单把技术参数）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	测量范围（体温模式）
	32.0℃～42.9℃

	2
	测量范围（体表/物体模式）
	0℃～60℃

	3
	显示分辨率
	0.1℃

	4
	测量时间（响应时间）
	≤1秒

	5
	测量距离
	3cm～5cm

	6
	测量方式
	非接触式红外线测量（额头/耳后）

	7
	光谱响应
	6～14μm

	8
	最大允许误差
	±0.3℃

	9
	精度
	35.0℃～42.0℃：±0.2℃

	10
	临床重复测量准确度
	±0.07℃

	11
	记忆存储
	≥32组

	12
	自动关机时间
	≤30秒

	13
	温度单位
	℃/℉可切换

	14
	超温报警
	可自由设定报警温度（默认38℃），蜂鸣提示

	15
	按键寿命
	≥10万次

	16
	质保期
	整机原厂质保≥1年




9.小型水浴锅技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	输入功率
	800w

	2
	控温范围
	RT+5-99℃

	3
	恒温波动度
	±0.5℃

	4
	分辨率
	0.1℃

	5
	跟踪报警
	±2℃

	6
	容积
	≥22L

	7
	定时范围
	0~999min

	8
	质保期
	原厂质保≥3年


10.医用电子检耳镜技术参数
数量：2只
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	窥耳器规格
	2.5/3/4/5mm

	2
	放大镜倍数
	2.5

	3
	电源
	1.5V×2“AA”型电池（5号）

	4
	灯泡
	2.5V/0.3A

	5
	质保期
	整机原厂质保≥1年






11.高压灭菌器技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	特种设备要求
	厂家须具有非第三方特种设备（压力容器）制造许可证，不接受外包生产和设计（投标时提供特种设备制造许可证）

	2
	容量与结构
	≥80-90升，立式结构，底部带脚轮可锁止，腔体直径≥40CM，腔体高度≥70CM

	3
	温控范围
	灭菌工作温度45-138℃，融化温度60-115℃

	4
	安全性（干烧保护）
	灭菌腔底至少同时配备4个干烧保护装置，至少包括液胀式、温度感应式、高水位传感器和低水位传感器四种不同方式；至少有一种采用耐腐蚀热信号传递快的铜质材料

	5
	操作方式
	≥7英寸彩色液晶触摸屏，彩色（五种以上颜色）液晶显示灭菌器各种状态，戴上厚手套或用笔即可操作

	6
	开关盖方式
	触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖），下压式关盖，单手可实现开关盖

	7
	定时范围
	灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-6000分钟

	8
	排汽方式
	灭菌结束可设定至少包括慢排、快排以及不排汽的排汽速度，通过控制电磁阀开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出

	9
	安全装置
	自感应压力安全联锁、闭盖检查系统、干烧保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、过温保护、漏电保护、过流与短路保护

	10
	集汽瓶
	内置集汽瓶收集废水

	11
	压力保护装置
	具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置

	12
	容器材质
	316不锈钢，设计压力≥0.42Mpa

	13
	附件
	不锈钢提篮2个，冷却风扇1套

	14
	质保期
	整机原厂质保≥3年





12. 55英寸电视技术参数
数量：1台

	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	屏幕尺寸
	55英寸

	★2
	屏幕分辨率
	≥3840×2160（4K超高清）

	3
	屏幕比例
	16:9

	4
	色域值
	≥92% DCI-P3

	5
	屏占比
	≥97%

	6
	刷新率
	≥120Hz

	7
	面板类型
	Mini LED及以上

	8
	对比度
	≥1600:1

	9
	HDR显示
	支持HDR10 / Dolby Vision

	10
	峰值亮度
	≥1600尼特

	★11
	操作系统
	Android 9.0或更高版本（含Google TV、小米HyperOS等基于Android的定制系统），支持第三方应用安装。

	12
	CPU
	≥四核

	13
	GPU
	Mali-G52 MC1及以上

	14
	运行内存
	≥4GB

	15
	机身存储
	≥64GB

	16
	音质要求
	功率≥20W，支持Dolby Atmos

	17
	HDMI接口
	≥2个，其中HDMI2.1≥1个

	18
	USB接口
	≥2个（USB2.0及以上）

	19
	网络接口
	LAN×1，支持有线和无线网络

	20
	机身厚度
	≤85mm

	21
	额定功率
	≤200W

	22
	质保期
	整机原厂质保≥1年





13. 生物安全柜技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	生物安全等级
	II级A2型，具有30%外排和70%内循环功能，须适用于BSL-2实验室。

	2
	洁净度
	HEPA过滤须达到ISO 5级（100级）；可选配ULPA过滤，须达到ISO 4级（10级）。

	3
	过滤效率
	HEPA过滤效率≥99.995%（对0.3μm颗粒）；ULPA过滤效率≥99.999%（对0.12μm颗粒）。

	4
	气流控制
	下降风速应为0.35±0.015 m/s；吸入风速应≥0.55±0.025 m/s；配备智能风量补偿系统。

	5
	操作区尺寸
	应为≥1000mm×650mm×580mm，适用于单人操作。

	6
	外形尺寸与重量
	外形尺寸≤1200mm×750mm×1950mm，重量≤280kg。

	7
	噪声水平
	噪声≤58 dB(A)。

	8
	照明与紫外灯
	配备荧光灯30W×2，照度≥650 Lx；配备紫外灯30W×1，须带定时预约功能。

	9
	安全功能
	具备前窗开启高度限位报警、过滤器堵塞报警、风机故障报警、紫外灯与照明灯互锁功能。

	10
	材质与设计
	内胆采用304不锈钢，圆弧角一次成型；应具有双层负压箱体；配备可卸式搁手板。

	11
	电源与功率
	使用AC 220V/50Hz电源，功率应≤1.5 kW，并须配备备用插座。

	12
	认证与检测
	须通过NMPA认证（国食药监械准字）和NSF/ANSI 49测试。

	13
	质保期
	整机原厂质保≥3年





14.额温枪技术参数
数量：2把（下表为单把技术参数）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	测量范围（体温模式）
	32.0℃～42.9℃

	2
	测量范围（体表/物体模式）
	0℃～60℃

	3
	显示分辨率
	0.1℃

	4
	测量时间（响应时间）
	≤1秒

	5
	测量距离
	3cm～5cm

	6
	测量方式
	非接触式红外线测量（额头/耳后）

	7
	光谱响应
	6～14μm

	8
	最大允许误差
	±0.3℃

	9
	精度
	35.0℃～42.0℃：±0.2℃

	10
	临床重复测量准确度
	±0.07℃

	11
	记忆存储
	≥32组

	12
	自动关机时间
	≤30秒

	13
	温度单位
	℃/℉可切换

	14
	超温报警
	可自由设定报警温度（默认38℃），蜂鸣提示

	15
	按键寿命
	≥10万次

	16
	质保期
	整机原厂质保≥1年





15.小冰箱技术参数
数量：2台（下表为单台技术参数）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	总有效容积
	69L ～ 80L（冷藏室≥48L，冷冻室≥21L）需

	2
	冷藏室温度范围
	2°C ～ 8°C

	3
	冷冻室温度范围
	≤ -18°C

	4
	制冷方式
	直冷或间冷式，双门双温独立控制（或单门双温分区）

	5
	运行噪音
	≤ 40dB（A），低噪运行

	6
	制冷剂
	环保制冷剂（如R600a），符合国家环保要求

	7
	能效等级
	不低于国家能效3级标准

	8
	整机保修
	整机保修≥1年





16.六分钟步行试验系统技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	一、系统软件功能
	
	

	1
	生理参数监测
	支持实时监测并记录血压、动态心率、血氧等生理参数。

	2
	远程监护管理
	提供在线患者的远程监护管理功能，通过平台实时跟踪患者状态。

	3
	异常报警功能
	具备血氧、心率等异常报警功能，提升监护安全性。

	4
	数据自动记录
	自动记录步行期间的生理参数值。

	5
	评估报告生成
	自动生成评估报告，涵盖脉率曲线、血氧曲线、运动前后血压、Borg评分、心功能分级等。

	6
	测试流程控制
	全流程APP控制，按指南设定语音提醒，确保测试规范性。

	7
	功能模块
	包含患者列表、添加患者、历史报告、参数设置等模块。

	二、硬件技术指标
	
	

	2.1 多参数生理监护仪
	
	

	8
	整机设计
	一体设计，集成心电、血氧、血压功能，体积小、重量轻，操作简便。

	9
	显示屏
	配备≥2.4吋彩色屏，实时显示数据。

	10
	电池续航
	内置可充电锂电池，满负荷运行时间≥4小时。

	11
	无线传输
	支持双模蓝牙（蓝牙3.0和低功耗蓝牙4.0协议）。

	12
	供电参数
	内置锂电池（4.2V，1800mAh），输入功率≤10VA。

	13
	设计寿命
	设备设计寿命≥5年。

	2.2 血压模块
	
	

	14
	测量范围
	收缩压60~250mmHg，舒张压30~180mmHg。

	15
	测量精度
	误差≤±8mmHg或±5%（取较大值）。

	16
	安全保护
	具备过压保护功能和错误提示功能。

	2.3 心电模块
	
	

	17
	操作方式
	开机自动检测，操作便捷。

	18
	心率/脉率范围
	25~250bpm，分辨率1bpm，精度±1%或±2bpm（取较大值）。

	19
	心电波形分析
	实时采集心电波形，具备异常波形自动识别、记录及报警功能。

	20
	心率精度
	误差≤±10%或±5bpm（取较大值）。

	21
	心电缆线长度
	≥1.7m。

	2.4 脉搏血氧饱和度仪
	
	

	22
	血氧测量范围
	35%~100%，精度±2%（80%~100%范围内）。

	23
	数据更新周期
	≤1.5秒。

	24
	血氧探头导线长度
	≥1.3m。

	三、配置清单
	
	

	25
	六分钟步行试验智能监测分析平台（平板端）
	1套

	26
	多参数监护仪（含血氧探头+血压袖带+心电电缆）
	1套

	27
	平板电脑
	1台

	28
	步行包
	1个

	29
	标识贴
	1套

	四
	质保期
	整机原厂质保≥3年





17.注射泵（第三类医疗器械管理双道微量注射泵）技术参数
数量：3台（下表为单台技术参数）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	通道数
	两个通道独立电源控制

	2
	注射速度设定范围
	0.1-100.0ml/h（5ml注射器）
0.1-300.0ml/h（10ml注射器）
0.1-600.0ml/h（20ml注射器）
0.1-900.0ml/h（30ml注射器）
0.1-2000.0ml/h（50（60）ml注射器），最小增量0.01ml；

	3
	预置量设定范围
	0.10～99.99ml（最小增量0.01ml）
100.0～999.9ml（最小增量0.1ml）
1000～9999ml（最小增量1ml）

	4
	快进操作范围
	0.1-100.0ml/h（5ml注射器）
0.1-300.0ml/h（10ml注射器）
0.1-600.0ml/h（20ml注射器）
0.1-900.0ml/h（30ml注射器）
0.1-2000.0ml/h（50ml（60）注射器）

	5
	精度范围
	注射精度≤±2%；机械精度≤±0.5%；

	6
	注射总量显示范围
	0-9999ml

	7
	注射器规格
	自动识别规格为5 ml 、10ml、20 ml、30 ml、50 ml或60 ml所有符合标准的注射器

	8
	KVO速度
	0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO

	9
	添加名称
	无需额外工具和设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称，可以选择耗材品牌、规格、型号；如需增加其他品牌注射器，医院可联系设备厂家，由原厂工程师进行设定、测试，以保证注射精度；

	10
	注射模式
	≥9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式、级联模式等

	11
	级联模式
	两个通道同时开启，具有级联模式

	12
	屏幕
	≥3.5英寸触摸屏操作

	13
	界面
	全中文显示，方便快捷的人机操作界面

	14
	药物库
	内置药物库功能

	15
	自带推头保护把手
	具备

	16
	压力报警
	阻塞压力报警

	17
	阻塞级别
	225mmHg-975mmHg，11级可选择，动态显示管路的压力状态

	18
	预警功能
	具备阻塞前预计功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

	19
	注射精度校正功能
	具备

	20
	信息储存
	能够存储≥2000组历史信息记录

	21
	快进方式
	具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选

	22
	声音音量等级
	可调，≥10级报警音量

	23
	夜间模式
	可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

	24
	电池
	电池工作时间≥5小时

	25
	级联功能
	两道注射泵级联注射功能

	26
	防护等级
	I类，防除颤CF型，IP34

	27
	注册证类别
	具有三类医疗器械注册证

	28
	质保期
	整机质保≥5年（含电池），由产品制造商提供原厂质保承诺





18.超声波电疗治疗仪技术参数
数量：3套（下表为单套技术参数）
	序号
	技术规格
	技术要求

	一、设备用途
	
	

	1
	设备用途
	通过电脉冲致孔+超声波导入+中频电导入，在皮肤表面形成临时可逆“生物通道”，促进药物定向透入病变部位，实现靶向无创给药。

	二、通用安全要求
	
	

	2
	安全类型
	I类、BF型；电源AC 220V/50Hz；输入功率≤100VA；连续运行≥8小时。

	三、核心功能参数
	
	

	3
	输出通道
	≥2通道。

	4
	电致孔（EP）
	致孔脉冲由≥5个占空比1:1方波构成；峰值0～87V，≥5档可调；治疗开始时段出现。

	5
	中频/电导
	载波1250～4000Hz±10%；调制波1～150Hz；输出电流<100mA；输出电压≤95V；负载500Ω；电流密度≤2mA/cm²；电极1～120cm²；强度00～99共100级调节。

	6
	超声
	频率1MHz±0.1MHz；额定功率0.1～0.5W可调；有效辐射面积3.14cm²±10%；有效声强≤3W/cm²；波束不均匀性RBN<8.0；间断输出，输出频率0.4～6Hz可调。

	7
	热疗
	温度0～4级可调，＜50℃，带过温提示。

	8
	定时与运行
	5～30min可调，步距1min；连续运行。

	9
	配置
	主机1台、治疗头≥2个、电极片/耦合贴片1套、绑带1套、电源线1根、移动台车1台

	10
	质保期
	整机原厂质保≥3年






19.电视机技术参数
数量：2台（下表为单台技术参数）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	屏幕尺寸
	≥32英寸

	2
	分辨率
	≥1920 x 1080

	3
	背光技术
	高清LED背光

	4
	背光分区
	≥48个独立背光分区

	5
	峰值亮度
	500nits

	6
	护眼技术
	ACD无频闪调光、莱茵低蓝光认证

	7
	扬声器配置
	2.1声道哈曼卡顿音响

	8
	网络连接
	有线 + 无线

	9
	蓝牙
	支持 (连接遥控器、音频设备等)

	10
	能效等级
	二级能效

	11
	质保期
	整机原厂质保≥2年






20.电动直立床 技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	一、设备用途
	
	

	1
	设备用途
	适用于截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者进行站立训练，预防骨质疏松、改善心肺功能、防止褥疮；脚踏板可上下调节及左右旋转，适用于踝关节畸形患者进行矫正复位训练。

	二、通用要求
	
	

	2
	电源
	AC 220V±22V，50Hz±1Hz。

	3
	功率
	≤180VA。

	三、控制方式
	
	

	4
	控制方式
	手柄控制、脚踏控制及操作台控制三种方式。

	5
	脚踏板控制
	无线遥控控制，有效距离≥3m。

	6
	间歇起立控制
	操作台控制，起立时间0～9s可调（级差1s），间歇时间0～90s可调（级差10s），允差±10%。

	7
	治疗时间
	0～60min可调，步进1min，允差±10s。

	8
	处方存储
	具备处方存储功能。

	四、外形及尺寸
	
	

	9
	外形尺寸（长×宽×高）
	2100×990×910mm，允差±50mm。

	10
	床面尺寸（长×宽）
	1780×620mm，允差±50mm。

	11
	床面离地高度
	550mm，允差±50mm。

	五、调节范围
	
	

	12
	起立角度
	0°～90°可调，级差1°，允差±5°。

	13
	扶手桌面上下行程
	0～400mm，允差±10mm。

	14
	扶手桌面倾斜角度
	-3°～30°可调，允差±1°。

	15
	脚踏板调整角度
	内翻0°～30°、外翻0°～30°、背屈0°～20°、跖屈0°～30°，允差±3°。

	六、辅助功能
	
	

	16
	腰部加热
	具备腰部加热装置，热疗温度≤50℃，具备自动保护功能。

	17
	音乐播放
	具有音乐播放功能。

	七、安全与承重
	
	

	18
	安全工作载荷
	≥175kg。

	19
	电动推杆最大推力
	≥8000N。

	20
	移动与锁定
	配备4个脚轮，通过脚踏四联动装置控制锁定与解锁（踩下着地锁定，升起离地锁止）。

	八
	质保期
	整机原厂质保≥3年





21.生物安全柜技术参数
数量：2台（下表为单台技术参数）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	生物安全等级
	II级A2型，具有30%外排和70%内循环功能，须适用于BSL-2实验室。

	2
	洁净度
	HEPA过滤须达到ISO 5级（100级）；可选配ULPA过滤，须达到ISO 4级（10级）。

	3
	过滤效率
	HEPA过滤效率≥99.995%（对0.3μm颗粒）；ULPA过滤效率≥99.999%（对0.12μm颗粒）。

	4
	气流控制
	下降风速应为0.35±0.015 m/s；吸入风速应≥0.55±0.025 m/s；配备智能风量补偿系统。

	5
	操作区尺寸
	应为≥1000mm×650mm×580mm，适用于单人操作。

	6
	外形尺寸与重量
	外形尺寸≤1200mm×750mm×1950mm，重量≤280kg。

	7
	噪声水平
	噪声≤58 dB(A)。

	8
	照明与紫外灯
	配备荧光灯30W×2，照度≥650 Lx；配备紫外灯30W×1，须带定时预约功能。

	9
	安全功能
	具备前窗开启高度限位报警、过滤器堵塞报警、风机故障报警、紫外灯与照明灯互锁功能。

	10
	材质与设计
	内胆采用304不锈钢，圆弧角一次成型；应具有双层负压箱体；配备可卸式搁手板。

	11
	电源与功率
	使用AC 220V/50Hz电源，功率应≤1.5 kW，并须配备备用插座。

	12
	认证与检测
	须通过NMPA认证（国食药监械准字）和NSF/ANSI 49测试。

	13
	质保期
	整机原厂质保≥3年





22.冰箱技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	温度范围
	冷藏室稳定在2~8℃范围以内，冷冻室-10~-25℃可调。

	2
	容积
	≥520L

	3
	箱体结构
	上下分为2个独立间室，上室冷藏分3层，搁架高度可以任意调节；下室冷冻分3层，每层放3个抽屉，总共不少于9个抽屉

	4
	箱体材质
	外部材料为喷涂钢板或304不锈钢。内部材料为喷涂钢板或304不锈钢。

	5
	制冷系统
	压缩机2台，采用碳氢制冷剂。上下间室分别采用独立的制冷系统。冷藏室采用翅片式蒸发器，独立后背风道设计，不结霜无凝露。冷冻室制冷管路内嵌于冰箱内胆外壳之间，搁架可调整高度或者取出，方便冰箱内部清理，除霜。

	6
	显示方式
	双LED数码显示屏，显示精度0.1℃。

	7
	样本安全
	外门2扇，冷藏室为视窗玻璃门带电加热功能，不凝露，方便观察内部情况。冷冻室采用实门，保温性能更佳。每扇外门都有独立的明锁，每扇外门都有独立的具备泄压功能的铝合金把手，方便短时间内频繁开关门。且每个把手都有锁扣，可增加挂锁，保证冰箱不会被轻易打开造成样本损失。双门四锁，方便分配管理权限。

	8
	报警系统
	开门报警、高低温报警、环温高报警、传感器故障报警、冷凝器故障报警、断电报警。具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

	9
	质保期
	整机原厂质保≥7 年，质保期间包含所有配件，易损件均质保7年。






23.固定式艾灸排烟仪（两床款）技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	集气罩
	透明耐高温PC材质，厚度≥4mm，尺寸≥430×320mm，可360°旋转，易清洗。

	2
	万向吸气臂
	外径≥78mm，吸气口≤90mm；关节可锁止、不下垂，臂体防酸碱、防艾油，可任意位置悬停。

	3
	风量调节阀
	半球形，直径≥150mm，调节范围0~300m³/h，与关节一体化，密封性好。

	4
	底座与支架
	底座为≥6mm钢板，喷塑；支架为不锈铁，双卡位双支撑，可定制长度，配Φ90mm吸气口。

	5
	风机
	12寸，功率≥275W，风量≥1750m³/h，噪音≤69dB，电压220V，提供双向铜芯检测报告。

	6
	质保期
	整机原厂质保≥5年





24.手术移动无影灯技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	适用于手术室、急诊室等医疗场所的术中照明，提供高亮度、高显色性、低热量辐射的无影照明。

	2
	光源类型
	LED冷光源，医生头部温升＜1℃。

	3
	照度
	40,000～160,000 Lux，可调节。

	4
	色温
	3,700K～5,000K，连续可调。

	5
	显色指数（Ra）
	85～98，连续可调。

	6
	光斑直径
	120～300mm，连续可调。

	7
	聚焦深度
	500～1,800mm。

	8
	亮度调节
	1%～100%连续可调。

	9
	LED使用寿命
	≥80,000小时。

	10
	腔镜功能
	具备一键切换至微光模式功能，满足腔镜手术等低照度环境需求。

	11
	控制方式
	液晶显示按键式控制，可进行电源开关、照度、色温等调节。

	12
	数字记忆功能
	具备数字记忆功能，自动记忆上次照明设定，再次开机无需重新调试。

	13
	质保期
	整机原厂质保≥3年








25.电动手术床技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	适用于整形外科（面部整形、植发、全身抽脂等）、皮肤科及身体保养等手术操作，头板开孔设计方便患者面部朝下俯卧。

	2
	主体材质
	304不锈钢

	3
	驱动方式
	所有动作（背板上下折、整体升降）均采用电动脚踏开关控制

	4
	台面全长
	≥2000mm。

	5
	台面全宽
	≥540mm。

	6
	台面最低高度
	≥530mm。

	7
	台面最高高度
	≥730mm。

	8
	升降行程
	≥200mm（530mm～730mm）。

	9
	腿板调节范围
	可拆卸。

	10
	背板上折角度
	≥75°。

	11
	背板下折角度
	≥10°。

	12
	头板调节范围
	垂直调节行程≥150mm

	13
	安全工作载荷
	≥150kg

	14
	配置清单
	手术台1台；手臂板2个；方滑块2个；脚踏开关1只

	15
	质保期
	整机原厂质保≥3年







26.  30度膀胱镜+配套镜鞘技术参数
数量：6套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	基础配置
	

	1.1
	内窥镜视向角
	30°（标配）

	1.2
	镜管外径
	Φ4mm 

	1.3
	工作长度
	≥302mm（误差±3mm）

	2
	光学性能
	

	2.1
	视场角
	≥60°

	2.2
	角分辨力
	≥2.40C/(°)

	2.3
	景深范围
	5-100mm

	3
	镜鞘配套
	

	3.1
	镜鞘规格
	21Fr、22.5Fr（或F21、F24等，需与内窥镜匹配）

	3.2
	镜鞘长度
	≥230mm 

	3.3
	闭孔器
	配套提供（每套镜鞘含闭孔器）

	4
	其他要求
	

	4.1
	光缆兼容性
	适配STORZ、OLYMPUS等光源，长度≥2米

	5
	质保期
	整机原厂质保≥3年







27.移动式艾灸排烟仪器技术参数
数量：单工位款2台、双工位款2台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	适用于中医艾灸治疗过程中的烟雾过滤与净化，可移动使用，单工位款适用于单个治疗床，双工位款可同时服务于两个治疗床。（提供单工位款2台、双工位款2台）

	2
	负压
	≥4000Pa。

	3
	负载风量
	单工位≥400m³/h；双工位≥2×200m³/h（总风量≥400m³/h）。

	4
	过滤效率
	对≥0.3μm颗粒物过滤效率≥99.7%。

	5
	运行噪音
	≤55dB(A)。

	6
	进风接口
	Φ75mm。

	7
	滤芯质保
	滤芯5年内免费更换（投标时须明确滤芯更换周期及单价）。

	8
	移动配置
	标配脚轮，方便移动使用。

	9
	质保期
	整机原厂质保≥5年








28.全自动视野仪技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	用于眼科视野检查，适用于青光眼、眼底病变等疾病的诊断与随访。

	2
	检测方法
	采用适阈上值测定法，支持定性检测、快速阈值检测、定量检测、全阈值检测。

	3
	检测范围
	中心10度（红色）、中心30度（黄色）、30~60度（黄色）、60度（黄色）、60~90度（黄色）、青光眼易损区（黄色）。

	4
	检测程序
	盲点间接固视监测、中心30度检测、60度检测、30~60度检测、60~90度检测、黄斑部检测（中心10度）、青光眼易损区检测、自选点检测、随诊报告检测。

	5
	数据分析
	总阈值、总丢失量、平均敏感度、平均缺损、各点阈值下降值、随诊检测结果分析。

	6
	数据采集与记录
	采集并记录被测人员各项信息、检测条件及测试结果。

	7
	数据存储与提取
	存储并提取采集记录及完整测试结果（数据图、二维图、三维图、符号图）。

	8
	结果分析
	总阈值、总丢失量、平均敏感度、平均缺损、各点阈值下降值、盲点检测结果、修正率；随诊检测结果图表及统计学分析。

	9
	类型与尺寸
	半球型，直径600mm。

	10
	视标
	2mm。

	11
	刺激光点
	256点，波长585nm，其中中央10度红色62点。

	12
	刺激光源
	LED。

	13
	刺激光强度
	0.5~318NT（1.6~1000asb）。

	14
	刺激光能级
	15级，每级2dB。

	15
	注视点
	位于视屏中心。

	16
	背景光强度
	4asb。

	17
	刺激持续时间
	0.1s、0.2s、0.5s可选。

	18
	刺激间隔时间
	0.5s、1.0s、2.0s可选。

	19
	注视监测
	摄像监视系统，盲点监测。

	20
	语音系统
	指导被检者检测操作及错误纠正。

	21
	结果打印
	数字图（含检测值及正常值与检测值差值两个数字图）、二维灰阶图、三维立方图、符号图；随诊结果分析图表及统计学分析报告。

	22
	数码采集
	对患者进行数码采集，报告上打印患者相片资料，并可建立患者详细信息。

	23
	报告打印
	显示被检人员信息、检测各项指标及检测结果。

	24
	检索功能
	实用方便的数据库快速检索功能，支持复合检索。

	26
	配置清单
	视野计主机1台；刺激光源组件1套；摄像监视系统1套；操作软件1套；电源线1根；打印机1台

	27
	质保期
	整机原厂质保≥3年








29.振动排痰仪技术参数
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	输出方式
	双路输出，适用于成人、儿童

	2
	显示方式
	大屏幕液晶显示

	3
	传动方式
	钢质可插拔式软轴

	4
	频率范围
	10～60Hz ，步进值1Hz

	5
	噪音
	≤65dB

	6
	振动幅度
	叩击头振动幅度≤7mm

	7
	定时功能
	1min～60min可调

	8
	电缆长度
	≥1.8m

	9
	工作模式
	具备手动模式和自动模式

	10
	治疗头数量
	每路≥5个

	11
	记忆功能
	具备；断电后自动存储既定参数

	12
	防电磁屏蔽装置
	具备

	*13
	使用年限≥10年（提供设备铭牌或说明书证明）
	具备

	14
	质保期
	≥2年






30.恒温箱技术参数

	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	适用于储存有温度要求的生物制品、生物药剂。用于手术室药品、冲洗液、生理盐水、甘露醇、血液、透析液、碘伏等恒温加温

	2
	容积
	≥430L

	3
	温度范围
	2~48℃

	4
	微电脑温度控制器
	数码显示、控温步调0.1 ℃

	5
	报警功能
	具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警、开机延时保护、比例开停机功能

	6
	双系统
	制冷系统与制热系统双系统配置

	7
	搁架
	内部搁架可随意调整，

	8
	照明
	箱体内部具备LED照明

	9
	质保期
	≥3年







31.熏蒸治疗仪（干眼症用眼科加热雾化器）技术参数
	序号
	技术参数
	技术要求

	1
	用途
	用于由睑板腺功能障碍引起的干眼症的辅助治疗

	2
	数量
	1台

	3
	产品组成
	产品由主机、雾化杯、加热管路和温度传感器组成。主机由超声波发生器（超声换能器）、送风装置、调节和控制系统组成


	4
	电源
	220V～，50Hz


	5
	最大功率
	200VA


	6
	超声振荡频率
	2.4MHz±10%


	7
	最大雾化率
	≥1mL/min


	8
	温度可调
	37-45℃


	9
	雾量可调
	1、2、3档


	10
	风量可调
	1、2、3档


	11
	显 示
	电容式触摸屏，尺寸≥4.3英寸


	12
	定时范围
	1min～60min


	13
	雾气温度控制
	无线温控系统，主机显示雾气温度，温度可调节，调节范围为37℃～45℃，设置雾气温度与实际雾气温度误差不超过±2℃。


	14
	雾化杯最大装药量
	≥60mL


	15
	中位粒径
	4μm


	19
	超温保护机制
	具备。当检测到雾气温度大于47℃时，停止加热，并伴有蜂鸣提示音；当检测到雾气温度达到50℃时，产品电源自动切断。


	20
	无线充电功能
	雾化器充电仓可以对温度传感器进行无线充电，且2小时内充满（≥4.1V）

	21
	质保
	整机原厂质保≥3年






32.中央站监护系统

	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	CPU
	≥4核，2.9 GHz

	2
	内存
	≥6G 

	3
	硬盘
	≥500 GB，支持双硬盘数据冗余

	4
	网卡
	100M 或以上自适应

	5
	串行接口
	≥1 个

	6
	USB 接口
	≥2 个

	7
	显示器
	≥24"彩色液晶显示器，中文操作界面，具有操作提示功能

	8
	信息传输
	可以与 HIS 等信息系统连接，中心监护系统支持中央站, 工作站, 浏览站, 远程查询系统等多种产品形态互连

	9
	存储量
	≥200个历史病人的监护数据的回顾，支持至少240小时长趋势回顾和8小时短趋势回顾，至少 240 小时全息波形回顾，至少 3000条报警事件回顾，至少720条12 导分析报告回顾，至少 240 小时的 ST 片段回顾，至少 720 条 C.O. 测量结果回顾，至少 48小时呼吸氧合事件回顾

	10
	数据分析
	对病人24小时心电数据进行统计分析，提供 HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看相关细节

	11
	设备互联
	可支持与科室现有的监护仪组合联网，可升级将主流品牌床边设备如呼吸机通过监护仪连接模块整合到中央站显示观察，综合分析患者病情变化

	12
	质保期
	原厂免费质保不少于3年，提供原厂售后服务承诺书，免费提供安装使用培训






33.输血泵

	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	用于低龄儿童及新生儿输血，控制输血量和速度，以防不良反应发生

	2
	模式选择
	≥9种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、首剂量模式、序列模式、梯度模式、微量模式、点滴模式、级联输液模式（配合多通道输液工作站）

	3
	流速范围
	0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h

	4
	预置量设定范围
	0.10-9999.99mL，最小增量为0.01mL

	5
	输液精度
	误差≤±5%

	6
	KVO速度:
	0.1-5.0mL/h可调

	7
	Anti-bolus功能 
	支持，丸剂量≤0.2ml（提供彩页证明）

	8
	下阻塞
	阻塞150-975mmHg，可以选择12档阻塞级别，并且可以动态显示管路的压力状态

	9
	上阻塞报警
	支持

	10
	触摸屏操作
	具备

	11
	气泡检测
	支持，最小检测气泡大小25ul

	12
	电动泵门
	具备

	13
	电动止液夹
	具备

	14
	输液精度校正功能
	具备

	15
	防药液自流
	具备

	16
	报警功能
	具备输液将完成、输液完成、输液阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、输液泵门开、气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、输液泵自检和运行过程故障自动诊断报警

	17
	自适应蠕动系统
	具备，能够自适应匹配各种输液管路

	18
	滴速传感器
	具备

	19
	输血功能
	具备，提供证明文件

	20
	快进方式
	≥三种，至少包含手动快进、自动快进和快速定量快进

	21
	质保
	原厂保修≥七年





[bookmark: _GoBack]34.眼科医疗器械（眼用笛针、眼内镊、眼科三面镜）
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	笛针23G按压式
	1个，带硅胶管，MR-G122T-7

	2
	笛针25G按压式
	3个，带硅胶管，MR-G122T-9

	3
	眼内镊25G万向式
	4个，MR-YNN1620内界膜型

	4
	眼科三面镜（
	1个



