93.自动气压止血仪

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输出方式 | 双路输出，适用于上肢或下肢双肢使用 |
| 2 | 操作方式 | 按键操作，微电脑控制，精确数字显示 |
| 3 | 工作压力 | 设定范围：3～100kPa，步距1 kPa |
| 4 | 工作时间 | 设定范围：1～600min，步距1分钟 |
| 5 | 记忆功能 | 设备断电后自动存储上次设定参数 |
| 6 | 阶梯放气 | 设定工作时间到或按“放气”键时，设备每隔10秒进行一次放气 |
| 7 | 断电、失电压力保持 | 出现意外断电时，设备将继续保持止血仪内的气压值，气体的泄漏速率≤10kPa/小时 |
| 8 | 紧急阀门装置 | 具备，可手动紧急放气 |
| 9 | 压力自动补偿功能 | 设备工作时，实时检测止血袖带内气压，对挤压袖带造成的过压、欠压及时调整，实现止血袖带气压稳定 |
| 10 | 提示功能 | 设定工作时间即将完成及完成时，均有声音提醒；止血仪内气压超过设定值的±5kPa，时间超过2min时，有声音提醒 |
| 11 | 延长导气管长度 | ≥4m |
| 12 | 推车 | 具备 |
| 13 | 质保 | ≥三年 |

95-99.单插管镜桥及器械

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单插管镜桥 | ≥4Fr，需匹配好克F21外鞘，数量6支 |
| 2 | 软性活检钳 | Φ2.4mm×410，数量3把 |
| 3 | 软性异物钳 | Φ2.4mm×410，数量9把 |
| 4 | 兼容性 | 需配合院内已有好克膀胱镜使用，器械可相互更换调配 |
| 5 | 质保 | ≥一年 |

尿道膀胱镜（30°内窥镜）及镜鞘

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30°内窥镜 | 数量6支 |
| 2 | 视场角2w | ：≥60° |
| 3 | 设计光学工作距 | d0:20mm |
| 4 | 镜管直径 | φ4.0mm |
| 5 | 景深范围 | 5mm～50mm |
| 6 | 工作长度 | ≥310mm |
| 7 | 视场中心角分辨力，ra(d) | 3.348C/° |
| 8 | 水阀 | 医用不锈钢水阀 |
| 9 | 镜鞘 | F21*230mm，数量6支 |
| 10 | 兼容性 | 需配合院内已有好克膀胱镜使用，器械可相互更换调配 |
| 11 | 质保 | ≥一年 |

104.无影灯（手术照明灯）技术参数

数量：1台

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 移动式，相同功率多组多路集中控制方法，保证单路单颗LED损坏不影响手术照明要求 |
| 2 | 灯头直径 | ≥185mm |
| 3 | 照度 | 2000-60000Lux（可调） |
| 4 | 色温 | 4300K |
| 5 | 照明深度 | ≥350mm |
| 6 | 光斑直径 | φ50mm |
| 7 | LED使用寿命 | ≥50000h |
| 8 | 安全类别 | I类B型 |
| 9 | 质保期 | 原厂质保≥1年 |

110.生物安全柜技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量 | 1台 |
| 2 | 用途 | 恒定气流70%循环、30%排放，能有效截获微生物颗粒及尘埃颗粒，可广泛应用于生物、病毒实验等高危险物场合的操作，以实现对操作人员、操作对象及实验室环境的有效保护 |
| 3 | 洁净度 | ISO 4或以上，过滤器可方便更换 |
| 4 | 工作区尺寸(宽×深×高) | ≥1630mm×600mm×640mm |
| 5 | 外形尺寸(宽×深×高) | ≥1800mm×815mm×2200mm |
| 6 | 下降气流平均流速 | ≥0.35m/s |
| 7 | 流入气流平均流速 | ≥0.54m/s |
| 8 | 过滤效率 | ≥99.9995%@0.12μm |
| 9 | 噪声功率级 | ≤63dBA |
| 10 | 振动频率 | 10-250Hz |
| 11 | 工作台面中心的振幅 | ≤5μm |
| 12 | 风机 | 额定功率≥525W，有热保护功能，带电源自动补偿调节功能 |
| 13 | 控制系统 | 采用≥7寸超大高清人机对话界面，下降风速、流入风速、前窗状态、灭菌灯寿命、过滤器寿命、预约事件、万年历时钟等多组数据一屏显示，中英文可切换 |
| 14 | 灭菌高级预约功能 | 具备 |
| 15 | 日志存储功能 | ≥2000条 |
| 16 | 照明灯具 | 具备 |
| 17 | 紫外灯 | 具备 |
| 18 | 操作台面 | 移动式操作台面，采用304不锈钢拉丝板，配置不锈钢提手和支撑架，集液槽清洁维护更方便 |
| 19 | 质保期 | ≥1年 |

111.输液泵技术参数

| 序号 | 技术规格 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 适用符合标准的各品牌输液器，具备输液精度校正功能 |
| 2 | 输液模式 | ≥8种可选，速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、点滴模式、梯度模式、首剂量模式、微量模式 |
| 3 | 输液速度范围 | 0.1-1500.0ml/h, 最小增量为0.01ml/h |
| 4 | 预置输液量范围 | 0.1-9999ml，最小增量0.01 |
| 5 | 输液总量显示范围 | 0-99999.99ml |
| 6 | 输液精度 | ±5% |
| 7 | 累积量范围 | 0.00～9999.99ml |
| 8 | 操作方式 | 触摸屏操作，全中文显示 |
| 9 | 快进方式 | ≥3种：手动快进、快速定量快进、自动快进等 |
| 10 | KVO速度 | 0.10-30mL/h，KVO设置为0 时可关闭 |
| 11 | 排气功能 | 具备 |
| 12 | 分体式气泡检测 | 具有单个气泡和累积气泡检测 ，≥7级可调 |
| 13 | 防药液自流 | 具备 |
| 14 | 泵门和止液夹 | 输液泵有电动止液夹和电动泵门控制 |
| 15 | 阻塞预警报警功能 | 具备，支持上、下端阻塞报警，下阻塞级别：75mmHg--975mmHg，≥13级可选择；动态显示管路的压力状态 |
| 16 | 报警 | 输注即将完成、输注完成、输注阻塞、管路上端阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、待机结束、阻塞预警、泵门打开；再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警 |
| 17 | 事件记录功能 | 具备 |
| 18 | 内置药物库 | 具备 |
| 19 | 声音音量等级 | ≥10级可调报警音量 |
| 20 | 内置锂电池 | 在25ml/h运行状态下工作时间≥5小时 |
| 21 | 质保期 | ≥5年（含电池），由产品制造商提供原厂质保承诺 |