1.气囊压力监测表技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	用于手术或治疗时，向气管插管、气管切开插管、双腔支气管插管的套囊进行充气并通过对压力表数值监测套囊内的压力。

	2
	组成
	由压力表盘，球表和连接管组成。非无菌提供

	3
	零点指示装置
	零标度线应位于标度的左端

	4
	压力指示量程
	0-120cmH2O

	5
	压力测量范围
	0-70cmH2O

	6
	负压功能
	通过负压口可以对球表进行放气

	7
	放气功能
	对球表内的压力进行放气，手动调节

	8
	质保期
	整机原厂质保≥2年












2.双头 LED 冷光源技术参数
数量：2台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	适用范围
	适用于以小动物为对象的各种动物手术照明及显微镜照明。

	2
	光源类型与功率
	提供20W高性能LED灯泡作为光源。

	3
	光谱区段
	光谱范围覆盖450nm～700nm（可见光谱区段）。

	4
	色温
	色温≥6000K。

	5
	光照强度
	光照强度≥1.6×10⁶ Lx（160万Lux）。

	6
	滤红外线及温升控制
	具备滤红外线技术，在可见光谱区段内实现高色温、低热作用；长时间照射条件下，照射区域发热温升≤1℃（投标时需提供温升测试数据或第三方检测报告）。

	7
	灯泡寿命
	LED灯泡寿命≥50000小时，确保光源长期稳定工作。

	8
	灯泡功率（重复确认）
	灯泡功率为20W（同序号2，合并表述，不重复计分）。

	9
	亮度调节方式
	提供操作面板控制冷光源光输出强弱功能。

	10
	工作环境要求
	环境温度5℃～45℃，相对湿度35%～75%条件下正常工作。

	11
	散热设计
	采用风机串联强散热设计，确保长时间运行性能稳定。

	12
	熔断器规格
	配备熔断器，规格为F3AL250V×2。

	13
	安全类型
	安全类型为I类BF型（具备防电击保护及患者隔离保护）。

	14
	宽电压适应
	电源电压220V/50Hz，支持AC 90V～240V宽电压适应范围，延长灯泡使用寿命。

	15
	配光方式
	搭配双路照射光纤，可从双通道实现不同角度配光（聚光及散光模式）。

	16
	发光效率
	采用半导体材料光源，发光效率≥80%～90%（节能环保属性）。

	17
	缓启动与保护
	具备缓启动措施以保护LED灯和电源；发生故障时冷光源自动进入保护状态。

	18
	质保期
	整机原厂质保≥2年













3.高压灭菌器技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	特种设备要求
	厂家须具有非第三方特种设备（压力容器）制造许可证，不接受外包生产和设计（投标时提供特种设备制造许可证）,不需要办理使用登记证

	2
	容量与结构
	容量:28-29升,立式结构,腔体直径≥32CM，腔体高度≥42CM，方便放置灭菌物品，底部带可转向脚轮便于移动; 

	3
	温控范围
	灭菌工作温度45-138℃，融化温度60-115℃

	4
	安全性（干烧保护）
	灭菌腔底至少同时配备4个干烧保护装置，至少包括液胀式、温度感应式、高水位传感器和低水位传感器四种不同方式；至少有一种采用耐腐蚀热信号传递快的铜质材料

	5
	操作方式
	≥7英寸彩色液晶触摸屏，彩色（五种以上颜色）液晶显示灭菌器各种状态，戴上厚手套或用笔即可操作

	6
	开关盖方式
	开关盖方式：手柄旋转开盖，安全可靠，自感应联锁装置（机械式联锁装置），联锁可靠性强于电子式联锁装置，不接受联锁方式为电子式联锁装置；


	7
	定时范围
	灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-6000分钟

	8
	排汽方式
	内排

	9
	安全装置
	安全联锁:压力安全联锁装置:通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽;内室有压力，门无法打开，提供快开门安全联锁装置鉴定证书

	10
	集汽瓶
	内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间

	11
	压力保护装置
	具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置

	12
	容器材质
	316不锈钢，设计压力≥0.42Mpa

	13
	附件
	不锈钢提篮2个，冷却风扇1套，腔盖和台面扶手均为防烫材料制成，保护使用者安全

	14
	质保期
	整机原厂质保≥3年 











4.电泳仪电源技术参数
数量：2台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	控制系统
	采用微电脑 + 开关电源一体化控制，支持稳压、稳流双模式切换

	2
	显示界面
	3位数字主显示屏 + 1位状态指示灯，可同步实时显示电压、电流、剩余运行时长，操作按键布局清晰直观

	3
	输出通道
	配备4组独立输出接口，可同时接驳4台电泳槽，同步开展多组电泳实验

	4
	定时控制
	定时范围 0～999min，调节步进 1min；支持计时、定时两种工作模式，倒计时结束自动切断输出

	5
	记忆功能
	自动保存上次实验电压、电流、定时参数，开机一键恢复工作状态，无需重复设置

	6
	多重安全保护
	集成无负载停机保护、过载保护、输出短路保护；未接电泳槽负载时自动停止电压/电流输出，防止设备损坏

	7
	适配实验类型
	适配核酸水平电泳、小型蛋白垂直电泳、湿法转膜电泳等常规分子生物学实验

	8
	机箱结构
	整机防滑机箱设计，支持多台仪器层叠摆放，节省实验室台面空间

	9
	核心电气参数
	电压范围：10～300V，调节步进 1V；电流范围：5～400mA，调节步进 1mA

	10
	运行稳定性
	输出电压、电流波动小，长时间连续运行输出稳定，满足电泳分离重复性要求

	11
	配件拓展
	标配标准输出接线端子，可搭配转接插头适配各类品牌垂直、水平电泳槽

	12
	适用环境
	适配常规实验室常温环境，无额外制冷配套需求，运行噪声低

	13
	质保期
	整机原厂质保≥3年







4.微型垂直电泳槽（1.0mm）技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	槽体材质
	高强度高透明聚碳酸脂一体注塑成型，耐酸碱缓冲液腐蚀，透光性好，可全程直观观察凝胶分离条带

	2
	开盖结构
	按钮式安全开盖设计，槽盖带双透气狭缝，减少内部雾气遮挡凝胶观察，拆装便捷

	3
	制胶密封结构
	玻璃板与垫条一体化成型，密封端面平整，制胶无需胶带封堵，杜绝漏胶漏液；标配 1.0mm 厚度垫条玻璃板，可兼容 0.75mm/1.5mm 规格替换使用

	4
	凝胶承载规格
	单块凝胶尺寸 8.3cm×7.3cm，单槽可同时放置 2 块凝胶并行电泳，适配小量蛋白、核酸样品分离实验

	5
	缓冲液容积
	外槽最大缓冲液容量 750ml；内槽上样缓冲液最大容量 130ml，缓冲液用量少，节约试剂成本

	6
	电气耐压性能
	最高耐受电压 600V，可匹配本次招标的电泳仪电源

	7
	安全防护设计
	整机多重绝缘安全防护，开盖断电防护，防止实验触电风险，符合实验室生物安全操作规范

	8
	配套制胶配件
	标配 1.0mm 厚度多齿上样梳，支持批量样品同步上样；可选配多板灌胶器、玻璃干燥架等拓展配件

	9
	外形尺寸
	整机外形（长 × 宽 × 高）16cm×11.5cm×15cm，体积小巧，台面占用空间小，可多层堆叠摆放

	10
	适用实验场景
	SDS-PAGE 蛋白电泳、小分子核酸垂直分离、微量样品蛋白定性定量分析

	11
	电极组件
	耐腐蚀铂金电极，导电稳定，长时间电泳无明显极化，分离条带均匀无拖尾

	12
	质保期
	整机原厂质保≥3年









4.微型垂直电泳槽（1.5mm）技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	槽体材质
	高强度高透明聚碳酸脂一体注塑成型，耐酸碱缓冲液腐蚀，透光性好，可全程直观观察凝胶分离条带

	2
	开盖结构
	按钮式安全开盖设计，槽盖带双透气狭缝，减少内部雾气遮挡凝胶观察，拆装便捷

	3
	制胶密封结构
	玻璃板与垫条一体化成型，密封端面平整，制胶无需胶带封堵，杜绝漏胶漏液；标配 1.5mm 厚度垫条玻璃板，可兼容 0.75mm/1.0mm 规格替换使用

	4
	凝胶承载规格
	单块凝胶尺寸 8.3cm×7.3cm，单槽可同时放置 2 块凝胶并行电泳，适配小量蛋白、核酸样品分离实验

	5
	缓冲液容积
	外槽最大缓冲液容量 750ml；内槽上样缓冲液最大容量 130ml，缓冲液用量少，节约试剂成本

	6
	电气耐压性能
	最高耐受电压 600V，可匹配本次招标的电泳仪电源

	7
	安全防护设计
	整机多重绝缘安全防护，开盖断电防护，防止实验触电风险，符合实验室生物安全操作规范

	8
	配套制胶配件
	标配 1.5mm 厚度多齿上样梳，支持批量样品同步上样；可选配多板灌胶器、玻璃干燥架等拓展配件

	9
	外形尺寸
	整机外形（长 × 宽 × 高）16cm×11.5cm×15cm，体积小巧，台面占用空间小，可多层堆叠摆放

	10
	适用实验场景
	SDS-PAGE 蛋白电泳、小分子核酸垂直分离、微量样品蛋白定性定量分析

	11
	电极组件
	耐腐蚀铂金电极，导电稳定，长时间电泳无明显极化，分离条带均匀无拖尾

	12
	质保期
	整机原厂质保≥3年









4.小型转印槽技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	槽体材质
	高强度耐酸碱聚碳酸酯一体成型，耐转印缓冲液腐蚀，不易渗漏，外壳绝缘安全

	2
	转印通量
	标配 2 套独立凝胶转印夹，可同时放置 2 块小型凝胶同步转印；适配 10cm×7.5cm（110×90mm）规格微型蛋白凝胶，匹配本次招标的微型垂直电泳槽

	3
	电极系统
	耐腐蚀铂金电极，电极间距 4cm，电场分布均匀，蛋白转印效率高、条带无偏移拖尾

	4
	定向防错
	设计转印夹、内芯采用红蓝双色标识区分正负极，组装时快速识别凝胶与膜放置方向，避免转印反向失败

	5
	冷却降温配置
	标配一体式冰盒，预冷后放入槽内快速吸收转印产热，支持高电流快速转印、低电流过夜转印两种实验模式

	6
	缓冲液容积
	整机缓冲液腔体容量充足，试剂消耗量低，适配常规湿法 Western Blot 转印体系

	7
	安全防护
	整机全绝缘结构，电极导线配套防漏电接头，搭配电泳电源使用时具备短路防护，操作安全

	8
	配套组件配置
	全套标配：槽体主机（含输出导线）、转移内芯 1 套、凝胶转印夹 2 套、加厚转印海绵垫 4 块、制冷冰盒 1 个，开箱即可使用

	9
	操作结构
	转印夹带简易闭锁卡扣，拆装凝胶、膜、海绵便捷；内芯可整体取出，清洁维护简单

	10
	适配电源
	适配本次招标的电泳仪电源

	11
	整机外形尺寸
	长×宽×高：180mm×120mm×160mm，体积小巧，占用实验台面空间小，可堆叠存放

	12
	适用实验场景
	SDS-PAGE 凝胶湿法转膜，适配 PVDF 膜、硝酸纤维素膜，用于微量蛋白免疫印迹、小分子蛋白、大分子蛋白转印实验

	13
	质保期
	整机原厂质保≥3年













5.艾灸排烟系统技术参数
（数量：1台，预算：2.8万）

1.设备旋转、伸缩、上下运动由≤24V直流电压驱动。
2.停止使用时可收拢至吊顶高度；使用时可在0.6m-1m的高度范围上下调整，使用时在以床位置的中心半径大于≥1m的圆形水平范围内，任意旋转并锁定于任何位置；患者躺下后可以对头部、颈部、肩膀，下半身腰、膝、踝等关节范围处，风罩口可以调节；能满足督灸、雷火灸、温灸、器灸；也能满足残障患者在不下轮椅直接推到床边的情况下治疗；管道弯曲关节角度上下活动范围：0°-180°任意锁定
3.所有设备材料均吊装于混凝土楼板上
4.设备中只有末端罩体位于吊顶之下，其余设备辅材均隐藏于吊顶之内
5.二次吊顶将根据实际情况开设空洞并做加固处理
6.排烟系系统管道穿过窗户玻璃时，需要对穿过的玻璃进行定制改造，做好防雨密封处理
7.管道弯曲关节处风量损失：关节弯曲锁定于任何角度处的风损均等同于硬管同管道内径下相同弯曲角度弯头的风量损失。
8.伸缩管道：管道必须为刚体硬质管道，管道最大伸长量 ＞30cm。
9.万向风罩所用管道：304不锈钢管，内径 ≥95mm。
10.前置过滤：风罩内设有初效拦截艾烟、艾油滤网，并可随时更换清洗，使设备与系统内不会积垢不会堵塞失效或排烟效果减弱，过滤支架采用不锈钢材质。
11.活性炭净化箱：在排放末端安装活性炭净化箱
*12.排放要求：本艾灸排烟系统处理后的外排烟气，各项污染物指标须达到国家、地方现行环保标准及生态环境主管部门监管要求，确保废烟废气达标排放
13.配套专用排风机为钢制防火机身，风轮部分为钢制风轮并做防腐、防锈、防油、防火处理。
14.单台风罩风速不低于7m/s，排烟风罩采用不锈钢材质，尺寸≥60*30cm。
15、排烟风罩采用不锈钢材质，风罩可以手动调整做360°绕管旋转，电控万向排烟风罩具有防撞功能。
16.控制方式：无线遥控、≥155个信号通道
17.排烟风罩系统集成远红外理疗仪（神灯），同时预留升级接口，允许进行后期技术升级，可集成电针仪支架及电源等额外设备以满足后期多用途使用范围。
18.赠送100片滤网
19.质保期：原厂整机免费质保≥3年

备注：标注*号的为关键技术参数/条款，必须响应，有任一关键技术参数/条款的负偏离，将导致被否决。































6.医用全自动电子血压计技术参数
（数量：1台，预算：3万)

	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	测量原理
	示波法（核心要求），符合GB 30532-2014《医用电子血压计》国家标准

	2
	显示屏
	LCD液晶显示屏，≥7英寸LCD彩色显示屏

	3
	测量位置
	左右上臂均可测量，支持臂筒自适应定位，具有左右侧双按钮启动设计

	4
	适应臂周范围
	17～42cm 

	5
	测量范围
	血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分

	6
	测量精度
	压力：±3mmHg；脉搏：±2%或±2次/分，符合ISO 81060-1:2018国际标准

	7
	肘部位置传感器
	电子肘部位置传感器，可定位肱动脉，并有手臂放置位置是否正确图标提示功能 

	8
	臂筒角度调节
	自动上、下浮动式臂筒，可根据受检者坐姿自动调节高度。

	9
	平均值测量
	设定1次便可以实现连续2次或3次的单次测量值并获取平均值（需提供使用说明书、彩页等证明文件），平均值可直接打印输出

	10
	打印模式
	不低于3种报告格式（标准格式、简洁格式、详细格式），并可打印出带二维码形式（支持扫码查询测量记录）和显示干扰波形图的测量结果

	11
	打印装置
	内置热敏式打印机，打印速度不低于50mm/s，多种打印模式可选，支持自动裁纸，打印纸宽度不小于57mm，适配常规医用打印纸规格

	12
	ID功能
	无须通信协议开发便可直接连接扫描枪或身份证读卡器等身份识别设备，各种终端和信息系统都可轻松读取测量者ID编号并管理测量值，支持ID与测量数据一一对应存储

	13
	抗菌设计
	袖带：抗菌布套，可拆洗，耐消毒，符合医用抗菌标准

	14
	测量步骤引导功能
	测量姿势动态动画（面板）及语音引导，支持多语言切换（至少包含中文、英文）

	15
	臂筒交互功能
	臂筒组件可自主拆卸更换，并具备自检自校功能（需提供使用说明书、彩页等证明文件），自校精度误差≤±1mmHg

	16
	语音功能
	测量全程语音提示，测量结束播报测量结果（收缩压、舒张压、脉搏）

	17
	用户教育
	根据测量结果，显示提示信息（如高血压注意事项、低血压建议等），支持自定义提示内容

	18
	通信数据输出
	同时具备USB、蓝牙、WIFI、有线LAN四种输出方式（支持USB 2.0及以上版本），可导出测量数据（格式支持Excel、CSV），支持与医院HIS/LIS系统对接，实现数据同步上传

	19
	精度保障
	需提供符合中国高血压指南要求的认证网站www.dableducational.org或www.stridebp.org上查询证明材料，同时提供国家认可的第三方检测报告，证明产品精度符合标准

	20
	工作环境
	工作温度：5℃～40℃，相对湿度：15%～85%，大气压力：86kPa～106kPa 

	21
	认证要求
	产品需具备医疗器械注册证（第二类）、医疗器械生产许可证，符合国家医疗器械相关法规要求，提供证书复印件佐证

	22
	质保期
	整机原厂质保≥3年







































7.内窥镜手术动力系统技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	用于妇科子宫切除手术中，与内窥镜及配套手术器械配合使用，供病变子宫切除手术用。

	3
	工作制
	间歇加载连续运行，加载2min，间歇2min。

	4
	环境要求
	环境温度：-40℃～55℃；相对湿度：≤80%。

	5
	调速方式
	控制器可调节手持马达转动，方式为无级变速，由数码显示转速高低。

	6
	转速范围
	手持马达转速70～180r/min，示值与实际转速允差±10%。

	7
	输出转矩
	手持马达最大输出转矩≥15N·cm，转速下降不大于20%。

	8
	径向跳动
	手持马达径向跳动量≤1.5mm。

	9
	噪音
	工作时的噪音≤60dB（A）。

	10
	手持马达外观
	手持马达外表面平整、光洁、无污损，开关通断应灵活。

	11
	器械连接
	配套手术器械各连接部位应牢固可靠，焊接处应平整光滑、无虚焊或堆焊现象，铆接处不得有松动和脱落现象。

	12
	器械表面
	配套手术器械表面光滑、圆整、平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹等缺陷；器械头部经热处理。

	13
	耐腐蚀性
	配套手术器械具有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下经药物消毒，不得产生腐蚀现象。

	14
	运行方式
	连续运行。

	15
	质保期
	整机原厂质保≥3年


手术器械配置清单
	序号
	产品名称
	规格型号
	数量
	单位

	1
	腹式切除器
	φ15×330
	1
	套

	2
	腹式切除器
	φ12×330
	1
	套

	3
	引导棒
	φ10×400
	1
	支

	4
	子宫量棒
	φ5×500
	1
	支

	5
	子宫拔棒
	φ5×400
	1
	支

	6
	子宫肌瘤钻
	φ10×400
	1
	把

	7
	子宫肌瘤钻
	φ5×400
	1
	把

	8
	推结棒
	φ5×330
	1
	支

	9
	穿刺针
	φ5×330
	1
	支

	10
	穿刺套管
	φ15×95
	1
	套

	11
	穿刺套管
	φ12×95
	1
	套

	12
	扩张器
	φ15-10
	1
	支

	13
	扩张器
	φ12-5
	1
	支

	14
	转换器
	φ15-12
	1
	支

	15
	转换器
	φ15-5
	1
	支

	16
	转换器
	φ12-5
	1
	只

	17
	宫颈钳
	平头 250mm
	1
	把

	18
	宫颈钳
	长短头 250mm
	1
	把

	19
	子宫大抓钳
	φ10×400
	1
	把

	20
	子宫小抓钳
	φ5×400
	1
	把

	21
	举宫器
	普通型
	1
	套

	22
	电动主机控制系统
	—
	1
	只

	23
	电动手机控制连接线
	—
	1
	支

	24
	电动手机（进口）
	—
	1
	个



































8.摊烤片机 技术参数
数量：3台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备用途
	用于病理组织切片的摊片、烤片和烘片处理。

	2
	温控方式
	独立分区恒温控制摊片区与烤片区温度。

	3
	摊片测温
	非接触式红外测温，换水清洁无需手动翻转测温头。

	4
	摊片照明
	灯光可开关，亮度多档可调。

	5
	摊片容器
	耐高温透明材质，双耳端拿分体化设计。

	6
	烤片容量
	三联或六联烤片区，最多可烘烤≥30张载玻片。

	7
	过热保护
	多重过热保护，避免干烧。

	8
	记忆功能
	关机或断电自动记忆，再次开机自动恢复上次温控设置。

	9
	观察设计
	底面黑色涂层，摊片易观察。

	10
	最高摊片温度
	75℃。

	11
	最高烤片温度
	75℃。

	12
	外形尺寸
	长度≤35cm。

	13
	质保期
	整机原厂质保≥2年













9.电耳镜技术参数
数量：3只
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	窥耳器规格
	2.5/3/4/5mm

	2
	放大镜倍数
	2.5

	3
	电源
	1.5V×2“AA”型电池（5号）

	4
	灯泡
	2.5V/0.3A

	5
	质保期
	整机原厂质保≥1年






























10.新生儿黄疸可移动治疗仪技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	输入功率
	≥75VA。

	2
	光照有效面积
	≥40cm×30cm。

	3
	胆红素总辐照度最大值
	有效表面内≤5.0mW/cm²。

	4
	总辐照度
	有效表面内≥4.5mW/cm²。

	5
	胆红素总辐照度平均值
	≥3.0mW/cm²。

	6
	胆红素总辐照度均匀性
	有效表面内＞0.4。

	7
	工作噪声
	≤50dB(A)。

	8
	灯箱调节
	辐照灯箱具有平移功能，辐照角度0～60°倾斜可调。

	9
	光源
	LED强光发光源数量≥90个，使用期限≥50000小时。

	10
	工作总计时显示
	0～99999.9小时。

	11
	蓝光输出强度调节
	0～100%。

	12
	显示屏
	≥4英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥480×272。

	13
	脚轮
	配置4个制动脚轮。

	14
	质保期
	整机原厂质保≥5年

















11.新生儿黄疸治疗箱技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	温控与监测
	箱温控制，肤温监测，提供温度适宜的光照治疗环境。

	2
	双面辐照
	具有双面辐照功能，上灯箱光源为内置蓝光灯管，下灯箱光源为内置LED光源

	3
	计时功能
	具有光照治疗时间计时功能。

	4
	箱门结构
	两侧和正门的有机玻璃均可打开。

	5
	水箱
	抽拉式水箱

	6
	正门保险
	正门双重保险

	7
	热循环
	无刷直流电机驱动热循环

	8
	整机注册
	设备整机注册，非多型号组装。

	9
	温度控制范围
	25℃～34℃。

	10
	箱温显示误差
	黄疸箱温度显示平均值与实际黄疸箱温度平均值之差（恒温状态下）≤±0.8℃。

	11
	床面温度均匀性
	≤0.8℃。

	12
	皮肤温度显示范围
	5℃～65℃。

	13
	皮肤温度传感器精度
	±0.2℃。

	14
	上灯箱辐照参数
	上灯箱内置蓝光灯管光源；上灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度平均值≥1.5mW/cm²；总辐照度≥1.4mW/cm²；胆红素总辐照度最大值1.6mW/cm²。

	15
	下灯箱辐照参数
	下灯箱内置蓝光LED光源≥250个发光源；下灯箱床面上有效表面内胆红素总辐照度平均值≥2.5mW/cm²；总辐照度≥3.0mW/cm²；胆红素总辐照度最大值3.5mW/cm²。

	16
	辐照度均匀性
	床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性＞0.4。

	17
	报警项目
	超温报警、断电报警、传感器报警、偏差报警、风机报警、系统故障报警。

	18
	质保期
	整机原厂质保≥5年

































12.低速台式离心机技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	最高转速
	≥6500rpm。

	2
	最大相对离心力
	≥5158×g。

	3
	总功率
	≤750W。

	4
	最大容量
	≥112管真空采血管或4×750ml。

	5
	定时范围
	1s～99h59min59s。

	6
	整机噪声
	≤65dB（A）。

	7
	外形尺寸
	465×570×400mm（允差±10mm）。

	8
	转速精度
	±10r/min。

	9
	转子配置
	2～7ml×112管真空采血管自动脱帽转子（4000rpm/3184×g）。

	10
	脱帽功能
	具有真空采血管自动脱帽功能，脱帽成功率≥99%；兼容2～7ml真空采血管的脱帽及不脱帽，脱帽、不脱帽及常规离心三种使用方式一体兼容。

	11
	结构设计
	台式，可放置台面操作；同屏显示离心力、转速、时间，运行中可修改参数无需停机。

	12
	驱动系统
	直驱变频无刷电机

	13
	风冷系统
	内外双循环风冷系统

	14
	程序与升降速
	程序存储≥40组，10档升/降速档位

	15
	显示与计算
	自动计算转速/RCF值，转速、离心力窗口独立显示，无需切换。

	16
	安全保护
	双电子门锁；具备不平衡、超速、门盖打开等自动保护及故障自检功能。

	17
	质保期
	整机原厂质保≥3年。















13.机械指针身高体重一体磅秤 技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	用途
	测量身高、体重

	2
	承重板面积
	≥37*28cm，钢板底座

	3
	量度范围
	70-190cm

	4
	称量
	≥200千克

	5
	质保期
	原厂质保≥1年















14.全自动高压蒸汽灭菌器技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	容量与功率
	容量≥54L，内腔直径≥370mm，高度≥508mm，功率≤3500W。

	2
	内胆材质
	内胆厚度≥3mm，材质SUS304，内胆设计使用年限≥20年。（需提供压力容器产品数据表）

	3
	锅盖开启方式
	具备快速开盖结构，单手可完成开关盖操作，节省操作空间。

	4
	排气方式
	具备≥6级可调排汽速度，排气过程中可手动调整。（需提供证明材料）

	5
	冷却方式
	标配冷却风扇，灭菌结束自动启动，立体式冷凝风扇对内胆整体吹风，缩短冷却时间。

	6
	灭菌温度与时间
	最高灭菌温度≥138℃，灭菌时间≥999min。（需提供证明材料）

	7
	保温与预约
	保温时间1～72小时，预约灭菌时间0～99小时。

	8
	安全联锁
	具备压力安全联锁装置，实时监控联锁机构位置，腔内存在正压时无法开启腔盖；标配压力传感器。

	9
	温度传感器
	采用高精度温度传感器（如PT1000或同等精度），控温精确，显示精度0.1℃；具有双温度传感器，可分别检测气温和水温。

	10
	开盖温度设定
	灭菌结束后，开盖温度可在40～90℃范围内设定。

	11
	防干烧保护
	标配低水位传感器和升温速率软件程序，有效防止干烧。

	12
	压力表
	压力表显示范围：-0.1～0.5MPa，可快速拆卸，便于送检校验，需提供图片。

	13
	记忆存储
	具有多种灭菌程序保存功能，至少可创建≥20条程序。

	14
	数据接口
	标配USB接口，具有实时数据记录导出功能，可导出为CSV或PDF格式。

	15
	状态显示
	状态流程图显示工作进程。

	16
	安全装置
	压力安全阀、防干烧、门锁安全连锁装置、腔盖关闭检测系统、过压检测、超温检测、独立超温保护装置、过流保护、漏电短路检测。

	17
	沸点调整
	可根据海拔高度调整沸点温度。

	18
	生产资质
	所投产品生产厂商具有医疗器械生产许可证或消毒器械生产许可证（根据产品注册类别提供相应资质）。需要提供复印件。

	19
	压力容器制造商一致性
	所投产品生产厂商应与所投产品内置特种设备（压力容器）生产厂商一致，需要提供复印件。

	21
	执行标准
	符合YY/T 1007-2018《立式蒸汽灭菌器》及TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》相关要求。

	22
	温度均匀性
	温度均匀性≤±1℃（空载条件下）。

	20
	质保与售后
	整机原厂质保≥2年，质保期内原厂工程师每年至少1次巡检维保服务；原厂需协助办理特种设备登记证，压力表和安全阀需带校验证书。





15.颅脑降温仪技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	2
	主机控制系统
	全电脑控制系统，配备液晶显示屏，可实时监测和显示水温、毯温、帽温、体温、工作状态及工作时间。

	3
	智能报警功能
	具备语音、声光、文字三重提示报警功能（可见运行状态栏相关提示），至少包括：系统故障报警；
超温报警（水温超过45℃时报警）；
传感器脱落或损坏报警；
缺水报警（水箱水位低于下限水位时报警）；
除尘报警（设备滤网需清洁或更换时，系统自动提示维护）。

	4
	控温方式
	具备机控/体控两种模式，双重测温，可任意选择切换。

	5
	制冷系统
	采用全无氟压缩机制冷系统，环保型制冷剂。

	6
	加热系统
	升温系统采用氮化硅加热器，安全高效。

	7
	输出通道
	双路输出设计，采用快接装置，毯、帽可同时使用，亦可分别独立控制使用。

	8
	制冷/制热功能
	同时具备制冷和制热双重功能，降温/升温迅速。

	9
	温度传感器
	内置高精度温度传感器，检测精度高。

	10
	控温毯材质及结构
	毯体采用TPU（热塑性聚氨酯）材料，蜂窝状设计，可任意折叠、卷曲，便于清洗和消毒；配备同规格毯罩；毯子作用面承载压力≤150N时水循环正常。

	11
	冰帽型式
	开启式冰帽（可选配软帽）。

	12
	冰帽尺寸
	尺寸能覆盖成人头部主要区域，或提供多种规格供临床选择（投标时需注明具体尺寸范围）

	13
	冰帽防结露功能
	内设防结露隔离罩，结露水可自动排出。

	14
	冰帽引流装置
	冰帽内后置引流装置，便于液体导出。

	15
	体温控温范围
	30～40℃，任意可调。

	16
	毯/帽温度范围
	2～40℃。

	17
	整机功耗
	≤660VA。

	18
	水温范围及档位
	4～40℃；水温降温/升温档位≥20档，可分级调节。

	19
	空载升温速度
	≥2℃/分钟。

	20
	空载降温速度
	≥2.8℃/分钟。

	21
	运行噪音
	≤45dB（A）。

	22
	控温精度
	±0.2℃。

	23
	附件配置
	配备可伸缩收纳篮，用于管路及附件收纳。

	24
	其他要求
	投标人须提供产品注册证或相应资质文件，确保设备符合医疗器械相关法规要求。

	25
	质保期
	整机原厂质保≥3年



16.便携式睡眠呼吸检测仪 技术参数
数量：1套
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	设备佩戴方式
	应佩戴于胸部使用

	2
	设备供电
	

	2.1
	供电方式
	电池供电

	2.2
	续航时间
	连续工作时间须≥12小时

	3
	监测参数
	能监测血氧饱和度、脉率、鼾声、体位、呼吸气流、呼吸努力

	4
	血氧饱和度
	

	4.1
	通道采样频率
	≥1Hz

	4.2
	测量范围
	为35% ~ 100%

	4.3
	测量精度
	在85%～100%范围内，绝对误差须≤±2%；在70%～85%范围内，绝对误差须≤±3%

	5
	脉率
	

	5.1
	通道采样频率
	≥1Hz

	5.2
	测量范围
	为30bpm ~ 250bpm

	5.3
	测量精度
	在30bpm～100bpm范围内，误差须≤±2bpm；在100bpm～250bpm范围内，误差须＜±2%

	6
	体位监测
	

	6.1
	体位识别
	能识别仰卧、左侧卧、右侧卧、俯卧四种睡眠体位

	6.2
	离床检测
	具备离床检测功能

	7
	呼吸气流
	

	7.1
	通道采样频率
	≥100Hz

	7.2
	测量范围与精度
	测量范围须为10次/分～50次/分，误差须≤±1次/分

	7.3
	测量原理
	通过同时采集口、鼻呼吸气流，并依据流量记录变化进行测量

	8
	呼吸努力
	

	8.1
	通道采样频率
	≥10Hz

	8.2
	测量范围与精度
	测量范围须为10次/分～50次/分，误差须≤±3次/分

	8.3
	测量原理
	通过传感气囊形变导致压力变化，并由压力传感器记录该变化的原理进行测量

	9
	呼吸事件类型
	设备或配套软件须能识别并报告以下事件类型：中枢型呼吸暂停、阻塞型呼吸暂停、混合型呼吸暂停、呼吸暂停、低通气、呼吸暂停&低通气、呼吸努力相关微觉醒、呼吸紊乱

	10
	数据传输
	通过标配的USB数据传输线连接设备与电脑

	11
	软件功能
	

	11.1
	数据导入
	配套PC软件须支持从设备中导入数据

	11.2
	数据分析与标注
	软件原始数据界面应支持波形全貌与局部展示，并须支持手动事件标注与删除功能

	11.3
	报告管理
	软件须支持报告的编辑、打印及导出功能

	12
	质保期
	整机原厂质保≥3年
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17.医用冷藏箱 技术参数
数量：1台
	序号
	技术规格
	技术要求

	1
	样式
	立式

	2
	容积
	≥300L，冰箱宽度≤63cm

	3
	制冷方式
	风冷

	4
	箱内温度
	2～8℃；微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息

	5
	箱体材料
	外部材料为喷涂钢板；内胆材料为喷涂钢板

	6
	制冷系统
	铜管翅片式蒸发器；国际知名品牌压缩机，循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜，无凝水

	7
	报警功能
	具有高低温报警、温控器故障报警、断电报警、开关门异常报警；具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式

	8
	资格凭证
	医疗器械注册证

	9
	售后质保
	整机原厂质保≥五年



